Додаток 2

тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

Предмета закупівлі: Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання: апарати ШВЛ «Babylog 8000 plus», інкубатори для новонароджених «Isolette C2000» (ДК 021:2015 (CPV) 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання)

ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙ ШОДО ПОСЛУГИ З РЕМОНТУ ІНКУБАТОРУ ДЛЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ

Isolette С2000, у кількості 2 од.

| N п/п | Перелік операцій | QW12659 | CY34149 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведення необхідних заходів з техніки безпеки перед виконанням діагностичних і профілактичних робіт | + | + |
| 2. | Перевірка зовнішнього стану приладу, візка, коліс, мережевого кабелю | + | + |
| 3. | Перевірка стану і комплектності прозорого купола: дверцята, подвійні стінки, передня відкидна стінка, портів шлангів. | + | + |
| 4. | Перевірка роботи підйомного механізму. | + | + |
| 5. | Перевірка працездатності нахилу ліжечка | + | + |
| 6. | Перевірка стану вхідного повітряного фільтра. | + | + |
| 7. | Перевірка стану багатофункціонального сенсора. | + | + |
| 8. | Перевірка роботи мотора. | + | + |
| 9. | Перевірка стану водяної нагрівальної камери, бойлера. При необхідності чистка. | + | + |
| 10. | Перевірка інкубатора в сервісному режимі. | + | + |
| 11. | Перевірка проходження самотестування. | + | + |
| 12. | Перевірка роботи клавіатури. | + | + |
| 13. | Перевірка роботи індикаторів | + | + |
| 14. | Перевірка часу нагріву до температури 33 ° С. | + | + |
| 15. | Перевірка роботи додаткового вентилятора охолодження. | + | + |
| 16. | Перевірка утримання заданої вологості. | + | + |
| 17. | Перевірка спрацьовування тривог. | + | + |
| 18. | Розбирання і чистка апарату: | + | + |
| 19. | Демонтаж верхньої кришки корпусу. | + | + |
| 19.1. | Демонтаж вентилятора мотору. | + | + |
| 19.2. | Демонтаж зволожувача у сборі. | + | + |
| 19.3. | Чистка плат та елементів. | + | + |
| 19.4. | Заміна двигуна електромагнітного в зборі Isolette** | - | + |
| 19.5. | Заміна фільтра змінного для інкубаторів Isolette* | + | + |
| 20. | Зборка апарату | + | + |
| 21. | Заміна датчика нашкірного багаторазового (2 шт.)* | - | + |
| 22. | Заміна датчика температурного №3, нашкірного, багаторазового* | + | - |
| 23. | Фінальний тест працездатності. | + | + |
| 24. | Оформлення Акта наданих послуг і Дефектного акту (при необхідності). | + | + |

ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙ ЩОДО ПОСЛУГИ З РЕМОНТУ АПАРАТУ ШТУЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЛЕГЕНЬ Babylog 8000 plus

у кількості 2 од.

| N п/п | Перелік операцій | ASEH-0080 | ASEH-0081 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здійснення необхідних заходів з техніки безпеки перед початком проведення робіт | + | + |
| 2 | Перевірка стану шлангів підключення стисненого повітря, кисню, а також роз'ємів для підключення кабелю датчика потоку, мережевого кабелю, кабелю датчика потоку, вихідного роз'єму для небулайзера | + | + |
| 3 | Перевірка стану вхідного повітряного фільтра | + | + |
| 4 | Перевірка зовнішнього стану приладу, візка, портів вдиху та видиху | + | + |
| 6 | Перевірка стану клапана видиху та ежектора | + | + |
| 7 | Перевірка стану вхідних фільтрів газів | + | + |
| 8 | Перевірка працездатності датчика потоку | + | + |
| 9 | Розбирання та чистка апарату від пилу та залишків дезінфектанту | + | + |
| 10 | Встановлення сервісного набору Babylog8000, 2-річний * | + | + |
| 11 | Встановлення модифікаційного набору для продувки * | + | + |
| 12 | Заміна датчика кисневого- капсули для виміру в основному потоці ** | + | + |
| 13 | Збирання апарату | + | + |
| 14 | Перевірка роботи дисплея, лампочок та сигналу подачі тривоги згідно з ТД | + | + |
| 15 | Перевірка апарата в сервісному режимі: | + | + |
| 15.1 | Перевірка клавіатури | + | + |
| 15.2 | Перевірка регуляторів тиску (2,7 Бар) та датчиків вхід. тиску | + | + |
| 15.3 | Перевірка калібрування клапана ПДКВ | + | + |
| 15.4 | Перевірка блоку клапанів міксера | + | + |
| 15.5 | Перевірка роботи клапана ежектора | + | + |
| 15.6 | Перевірка роботи клапана перемикання повітря / О2 | + | + |
| 15.7 | Перевірка датчиків тиску на вдиху та видиху | + | + |
| 15.8 | Перевірка стану датчика О2 | + | + |
| 16 | Заміна датчик-вставка потоку неонатальний, PSU, стерилізується* (5 шт.) | + | + |
| 17 | Перевірка спрацьовування запобіжного клапана згідно ТД | + | + |
| 18 | Перевірка значення тиску на видиху (ПДКВ) згідно ТД | + | + |
| 19 | Перевірка значення тиску на вдиху згідно ТД | + | + |
| 20 | Перевірка спрацювання тривог згідно з ТД | + | + |
| 21 | Інструктаж медичного персоналу | + | + |
| 22 | Оформлення Акта наданих послуг і Дефектного акту (При необхідності). | + | + |

* - витратні матеріали. Гарантія не вимагається

** - запчастини. Гарантія повинна складати не менше 6 місяців з дати Акту надання послуг

Вимоги

- Місце надання послуг: м. Вінниця, вул. Синьоводська, 142.

2. Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом (надати копії сертифікатів про навчання від виробника вказаного медичного обладнання)

3. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів та запчастин для проведення технічного обслуговування та ремонту

4. Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг з ремонтування та технічного обслуговування електронного і оптичного устаткування, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

5. На підтвердження Учасник повинен надати копію загальної авторизації від виробника медичного обладнання на ремонт та технічне обслуговування такого обладнання

- Виконавець при виконанні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля.

Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції, про що такий Учасник повинен зазначити у довідці, з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України.

Посада, ім’я, прізвище, підпис уповноваженої особи Учасника.