Додаток 4

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики,

опис предмета закупівлі

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

на закупівлю товару: код ДК 021:2015  –   33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Витратні матеріали для гемодіалізу)

Загальні вимоги до предмета закупівлі

- Витратні матеріали повинні бути зареєстрованими в Україні.  Для підтвердження учасник надає копію сертифіката про відповідність або декларації відповідності медичного виробу вимогам технічного регламенту.

- Учасником мають бути надані інструкції із застосування запропонованих медичних виробів, викладені українською мовою, схеми магістралей, етикетки кислотного концентрату та інші матеріали. Для підтвердження учасником надається копія інструкції застосування витратних матеріалів.

- Учасник повинен надати підтвердження від виробника (авторизованого представника виробника) щодо наявності в учасника повноважень на продаж всіх запропонованих товарів  (в тому числі всіх складових комплектів чи наборів – у разі, якщо учасник пропонує комплект чи набір) в Україні (довіреність, лист тощо, підписані посадовою особою виробника чи авторизованого представника виробника з документальним підтвердженням такої авторизації).

- Залишковий термін придатності медичних виробів на момент поставки повинен становити не менше 70% від загального терміну.

- Постачальник повинен бути спроможний забезпечити поставку будь-яких витратних матеріалів для гемодіалізу в термін до 10-ти днів після отримання заявки.

- Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

- Постачання проводиться транспортом Учасника в плановому режимі, згідно заявки (телефоном, факсом або листом) Замовника в робочі години з 8.00 до 16.20 год.

- Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою. Товар, отриманий розпакованим або у неналежній упаковці, має бути замінений Постачальником за власний рахунок впродовж 3 банківських днів з дати постачання.

- Відповідність товару вимогам законодавства підтверджується способом та в порядку, встановленими законом та іншими нормативно-правовими актами.

Специфікація предмету закупівлі

| № | Найменування товару | Одиниці виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Середньопоточний капілярний діалізатор з синтетичною мембраною площею 1,6-1,7 м2 47072-діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами, одноразового використання визначення | шт. | 1200 |
|  | Середньопоточний капілярний діалізатор з синтетичною мембраною площею 1,9-2,0 м2 47072-діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами, одноразового використання визначення | шт. | 1968 |
|  | Середньопоточний капілярний діалізатор з синтетичною мембраною площею 2,1-2,2 м2 47072-діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами, одноразового використання визначення | шт. | 240 |
|  | Кровопровідна магістраль до діалізатора (артерія-вена) 34999-набір трубок для гемодіалізу, одноразового використання | шт. | 3456 |
|  | Голка артеріальна 15-16 G 12741-гемодіалізна голка | шт. | 3500 |
|  | Голка венозна 15-16 G 12741-гемодіалізна голка | шт. | 3500 |
|  | Концентрат кислотний для проведення бікарбонатного діалізу, 10 л 35849-концентрат гемодіалізу | кан. | 1500 |
|  | Порошковий картридж основного компоненту від 750 г 35849-концентрат гемодіалізу | шт. | 2000 |
|  | Фільтр для приготування ультрачистого діалізного розчину 47739-фільтр для очистки діалізата від пірогенів для системи гемодіалізу | шт. | 20 |

Медико-технічні вимоги*:

«Витратні матеріали для гемодіалізу/гемодіафільтрації»

| Середньопоточний капілярний діалізатор з синтетичною мембраною площею 1,6-1,7 м2 | Вимога |
| --- | --- |
| Об'єм заповнення | Не більше 110 мл |
| Коефіцієнт ультрафільтрації | Від 20 до 30 мл/год/мм.рт.ст. |
| Середньопоточний капілярний діалізатор з синтетичною мембраною площею 1,9-2,0 м2 | Вимога |
| Об'єм заповнення | Не більше 120 мл |
| Коефіцієнт ультрафільтрації | Від 25 до 35 мл/год/мм.рт.ст. |
| Середньопоточний капілярний діалізатор з синтетичною мембраною площею 2,1-2,2 м2 | Вимога |
| Об'єм заповнення | Не більше 130 мл |
| Коефіцієнт ультрафільтрації | Від 25 до 40 мл/год/мм.рт.ст. |
| Кровопровідна магістраль до діалізатора (артерія-вена) | Вимога |
| Кровопровідні магістралі повинні бути сумісні з апаратом для гемодіалізу SurdialX виробництва Nipro. | сумісність |
| Кровопровідні магістралі повинні мати артеріальну та венозну частини з різним кольоровим маркуванням конекторів для приєднання до діалізатору. | наявність |
| Венозний сегмент повинен мати комірку, яка запобігає потраплянню пухирців повітря до кровотоку. | наявність |
| Артеріальний сегмент повинен мати магістраль для інфузії гепарину | наявність |
| З’єднання конектора з фістульною голкою за допомогою ін`єкційного порта типу Луер-Локк | наявність |
| З’єднання артеріальної та венозної частини кровопровідної магістралі з діалізуючим фільтром за допомогою конектора діалізуючого фільтра | наявність |
| Голка артеріальна 15-16 G Голка венозна 15-16 G | Вимога |
| Артеріальна голка повинна мати боковий зріз | наявність |
| Артеріальна голка повинна мати пристрій, що вказує на положення бокового зрізу | наявність |
| Артеріальна та венозна голки повинні мати кольорове маркування | наявність |
| Артеріальна та венозна голки повинні мати обертові “крильця” для фіксування на шкірі | наявність |
| Діаметр голок | від 1,55 мм до 1,85 мм |
| Концентрат кислотний для проведення бікарбонатного діалізу, 10 л | Вимога |
| Готовий до використання рідкий концентрат кислотного компоненту для приготування бікарбонатного діалізуючого розчину в ємностях по 10 літрів з глюкозою. | наявність |
| Коефіцієнт розведення | 1:34-1:35 |
| Порошковий картридж основного компоненту від 750 г | Вимога |
| Повинен бути сумісним з апаратом для гемодіалізу SurdialX виробництва Nipro | сумісність |
| Вміст сухого бікарбонату | від 750 г |
| Фільтр для приготування ультра чистого діалізного розчину | Вимога |
| Повинен бути сумісний з апаратом для гемодіалізу та гемодіафільтрації Surdial Х виробництва Nipro | сумісність |
| Повинен бути призначений для для використання у якості бактеріального і пірогенного фільтра при приготуванні ультрачистого діалізного розчину | наявність |
| Стерилізація | пара або опромінення |

сумісність

*всі посилання на торгівельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами погоджуємось

"___" ________________ 20___ року                       __________________________________

[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої

особи учасника]

М.П. (у разі наявності печатки)