Додаток № 3

до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

- До предмету: насос шприцевий М200А-2шт

- Точне дозоване вживання протягом тривалого часу.

- Насос має звукову і візуальну системи попереджень забезпечує безпечне введення препаратів.

- Шприцевий насос працює зі шприцами об'ємом 5, 10, 20, 30 і 50 мл.

- Автоматичне визначення технічних характеристик шприца.

- Три рівня оклюзії: низький, середній і високий. Індикація встановленого рівня оклюзії і реального тиску в системі.

- Широкий діапазон швидкості вливання.

- Точний контроль швидкості введення лікарських препаратів.

- Точний контроль обсягу введених лікарських препаратів.

- Універсальність у використанні.

- Розширені функціональні можливості, підключення насоса до станції інфузійної.

- Низьке енергоспоживання.

- Простота і безпека в експлуатації.

- Комплектується кронштейном для кріплення на стійці інфузійної

| Шприц 50 мл 0,1 мл / год ~ 1200 мл / год (0,1 мл / год кожний рівень) Шприц 30 мл 0,1 мл / год ~ 600 мл / год (0,1 мл / год кожний рівень) Шприц 20 мл 0,1 мл / год ~ 400 мл / год (0,1 мл / год кожний рівень) Шприц 10 мл 0,1 мл / год ~ 300 мл / год (0,1 мл / год кожний рівень) Шприц 5 мл 0,1 мл / год ~ 100 мл / год (0,1 мл / год кожний рівень) |
| --- |
| Точність установки швидкості | ±3% |
| Прискорене вливання (швидкість болюсу): | 1200 мл / год (шприц 50 мл) 600 мл / год (30 мл шприц) 400 мл / год (шприц 20 мл) 300 мл / год (шприц 10 мл) 100 мл / год (шприц 5 мл) |
| Загальна кількість введеного препарату | 0,1 мл ~ 9999,9 мл (0,1 мл кожен рівень) |
| Обмежена кількість введеного препарату | 0,1 мл ~ 9999,9 мл (0,1 мл кожен рівень) |
| Поріг спрацьовування сигналу про блокування (рівень межі оклюзії) | Низький 300 ± 100 мм ртутного стовпа; Середній: 600 ± 100 мм ртутного стовпа; Високий: 900 ± 100 мм ртутного стовпа. |
| Сигнали тривоги попередження | сигнал про залишок, сигнал про закінчення вливання, сигнал про блокування трубки, сигнал про незакріплений циліндр, сигнал неправильній установці шприца, сигнал про перевищення швидкості вливання, сигнал про досягнення обмеження кількості введеного препарату, сигнал про відключення шнура живлення, сигнал розрядки батареї, сигнал системна помилка, сигнал-нагадування про працюючий прилад. |
| джерело електроживлення | 100-240В ~, 50/60 Гц |
| Споживана потужність | 100 ВА |
| акумулятор | Літієвий 11,1; |
| Тривалість автономної роботи | Повністю заряджена батарея забезпечує роботу насоса протягом більше 4:00 зі швидкістю 5 мл / год |
| габаритні розміри | 308 мм × 144 мм × 156 мм |
| вага | 2,2 кг |

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до відсмоктувач медичний 7-ЕА-1шт

клас: Медичне хірургічне обладнання

Тип: Аспіратор (вакуумний відсмоктувач)

Максимальний тиск вакууму: 608 мм.рт.ст. (0,08 МПа)

Діапазон регулювання тиску:  Від 0 до 608 мм.рт.ст.

Рівень шуму: 65дБ

Обсяг контейнера: 1л живлення:

Від мережі 220 В, 50 Гц Потужність:  44 Вт

продуктивність: Рідина 5 л / хв, газ 15 л / хв. вага: 4,4 кг

1.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

До складу тендерної пропозиції Учасник надає:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, вимогам технічної специфікації до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку, та всім іншим вимогам тендерної документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником товару вимогам технічної специфікації підтверджується технічним документом виробника (експлуатаційна документація: настанова з експлуатації або інструкція, або технічний опис чи технічні умови, або інший документ українською мовою), в якому міститься ця інформація, з наданням відповідного документа у складі тендерної пропозиції.

2.	Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі, в якому зазначити, що запропонований товар є новим і таким, що не був у використанні та за допомогою нього не проводились демонстраційні заходи.

3. Товар, запропонований Учасником, повинен бути дозволений та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник надає декларацію/сертифікат відповідності або інший подібний документ, що підтверджує можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу.

4.	Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару у кількості та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника.

Спроможність Учасника поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись гарантійним листом від виробника або його офіційного представника в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись відповідним листом, дорученням, авторизацією тощо від виробника) щодо можливості постачання Учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника.

5.	Наявність технічного документа українською мовою при постачанні.

6.	Поставка товару супроводжується наступними супутніми послугами: доставка товару до місця поставки, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки.

На підтвердження учасник надає гарантійний лист.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент».

Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

ДОДАТОК 4

до тендерної документації

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ

м._______                                                                                                             _____________2023р.

_____________________________ (далі Продавець) в особі ______________ що іменується надалі Продавець з одного боку, в особі _____________, що діє на підставі  __________, та КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ в особі __________________, що діє на підставі ___________ ( далі Покупець),  з іншого боку,  разом іменуються Сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:

I. Предмет договору

1.1. Продавець зобов’язується  поставити та передати у власність Покупця товар, ДК021:2015-33190000-8-медичне обладнання та вироби медичного призначення різні(відсмоктувач медичний 7-ЕА-1шт,насос шприцевий М200А-2шт

найменування, кількість і ціна якого зазначені в Специфікації на поставку товару (Додаток 1), яка є невід'ємною частиною Договору, а Покупець – прийняти і оплатити товар.

###### 1.2. Найменування товару –  (далі - Товар).

II. Якість товарів, робіт чи послуг

2.1. Продавець повинен поставити Покупцеві Товар, якість якого повинна відповідати Державним стандартам та технічним вимогам.

2.2. Якість та комплектність поставленого Товару повинні відповідати стандартам,   технічним умовам, погодженому з замовником технічному завданню або іншій затвердженій нормативній документації.

2.3. Покупець має право відмовитися від прийняття Товару, який не відповідає за якістю умовам Договору. Товар неналежної якості підлягає обов’язковому поверненню Продавцю.

2.4. У разі поставки Товару неналежної якості, або виявленні недоліків поставленого Товару, Продавець зобов’язується за свій рахунок усунути недоліки або замінити неякісний Товар на Товар належної якості.

III. Ціна договору

3.1. Ціна на товар включає податки і збори, що сплачується або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством.

3.2.Сума цього  Договору становить з урахуванням всіх витрат, зборів та податків Постачальника _________________________ грн. (сума прописом), у тому числі: з ПДВ _______________грн. (сума прописом).

3.3. Сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, або залежно від реального фінансування видатків.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом безготівкових розрахунків за реквізитами Продавця визначеними у цьому договорі, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати прийняття товару Покупцем за  видатковою накладною по факту поставки.

## 4.2.  Розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України.

4.3. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставку Товару здійснюється протягом 5 банківських днів з дати отримання Покупцем фінансування на свій реєстраційний рахунок.

## 4.4. Будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюватимуться лише за наявності відповідного бюджетного призначення (ч.1 ст.23 Бюджетного кодексу України).

V. Місце та строк поставки Товарів

5.1. Продавець поставляє Товар своїм коштом до 31 грудня 2023 року.

Місце поставки Товару –  Одеська обл., м. Роздільна, вул. Привокзальна №15

5.2. Товар повинен бути в упаковці, яка відповідає характеру Товару і захищає його від пошкоджень під час поставки. Товар повинен бути поставлений у непошкодженій упаковці виробника. При передачі  Товару, в разі виявлення браку, замовник залишає за собою право повернути неякісний Товар, натомість отримати якісну заміну. Відповідальність за доставку Товару, а отже його цілісність несе Постачальник. В разі пошкодження товару під час транспортування Постачальник бере на себе зобов’язання замінити пошкоджений Товар на новий.

5.3. Покупець  набуває   права  власності  на  Товар|  на момент    фактичного  отримання |здобуття|  товару (підписання  витратної накладної)  і  несе  всі ризики, пов'язані з Товаром|,  на правах власника.

5.4. Поставка Обладнання здійснюється у відповідності з комплектуючою відомістю. Разом  з Товаром  Продавець  надає Покупцю  всі необхідні документи на  Товар  і всі необхідні  товаросупровідні документи.

5.5. Прийняття Товару відбувається відповідно до прикладеної супроводжувальної документації, а також відповідно до інструкцій про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення й товарів народного споживання.

5.6. Продавець обов’язково повинен провести встановлення, налагодження обладнання, має провести інструктаж користувача за власний рахунок. Встановлення та  налагодження обладнання повинно здійснюватися сертифікованими інженерами.

VI. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

6.1.Товар обов'язково забезпечується гарантійним ремонтом. Гарантійний ремонт (обслуговування), заміна неякісного (несправного) товару проводиться Продавцем безкоштовно протягом не менше 12 місяців з моменту введення товару в експлуатацію. Всі витрати (у тому числі транспортні), пов’язані з виконанням вищезазначених дій, покладаються на Продавця.

6.2.Гарантійний термін використання на даний Товар відповідно до гарантій заводу – виробника з наданням підтверджуючих документів (гарантійні талони на обслуговування, тощо), що зумовлено Виробником, але в будь – якому разі не менше 12 місяців з дати введення в експлуатацію приладу. Гарантія Продавця повністю знімається, якщо обладнання піддавалося змінам чи ремонту не узгодженому з Продавцем. За зміну вважається також застосування Товару поза сферою чи областю застосування, що визначено в паспорті.

6.3. Якщо протягом строку дії гарантії в Товарі будуть виявлені неполадки в цілому, або його складові частини виявляться дефектними, Продавець зобов`язується протягом 7 календарних днів з моменту отримання письмового ( факсового ) повідомлення Покупця прислати свого представника для складання відповідного Акту або дати дозвіл Покупцю на складання Акту без його участі.

6.4. В Акті вказується перелік неполадок, або дефектних деталей і складових, а також строки усунення та заміни. Строки заміни дефектних деталей і складових або неполадок не повинні перевищувати 15 календарних днів з моменту складання такого Акту. У випадку неможливості усунення неполадок або здійснення заміни, Продавець зобов`язується відшкодувати Покупцю вартість дефектного Товару на протязі 14 календарних днів з моменту складання відповідного Акту.

6.5. У випадку неприбуття представника Продавця для складання Акта про неполадки і не отримання Покупцем дозволу на складання такого Акта без участі представника Продавця, або не здійснення Продавцем своїх обов`язків по усуненню недоліків/заміни деталей або складових в обумовлені в даному Договорі строки, Покупець має право за свій рахунок здійснити усунення неполадок/заміну деталей або складових  з покладанням на Продавця всіх пов`язаних з цим витрат та збитків або вимагати відшкодування вартості дефектного Товару. Відшкодування затрат по усуненню недоліків або відшкодування вартості дефектного Товару, а також всіх збитків Продавець зобов`язується здійснити на протязі 14 календарних днів з моменту виставлення Покупцем відповідних вимог.

6.6.У випадку неможливості використання дефектного Товару в цілому або знаходження застосування дефектним або несправним деталям чи складовим, Продавець за вимогою Покупця зобов`язаний здійснити своїми силами і за свій рахунок знищення або вивіз такого Товару (деталей або складових) в найкоротші строки. У випадку невиконання Постачальником даних зобов`язань, Покупець має право покласти на Продавця всі понесені в зв`язку з цим витрати та збитки.

6.7.Усунення недоліків в Товарі, які сталися внаслідок некваліфікованих дій персоналу Покупця, Покупець здійснює за власний рахунок.

VII.  Права та обов’язки сторін

7.1. Покупець зобов'язаний:

7.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари ;

7.1.2. Приймати   поставлені   товари   згідно з актом приймання –передачі, накладної;

7.2. Покупець має право:

7.2.1. Достроково розірвати цей Договір  у  разі  невиконання зобов'язань Продавцем, повідомивши про це його у строк 10 робочих днів шляхом укладання додаткової угоди;

7.3. Продавець зобов'язаний:

7.3.1. Забезпечити  поставку  товарів у строки, встановлені цим Договором;

7.3.2. Забезпечити  поставку  товарів,  якість  яких  відповідає  умовам,  встановленим розділом II цього Договору;

7.4. Продавець має право:

7.4.1. Своєчасно та в  повному  обсязі  отримувати  плату  за поставлені товари ;

7.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Покупця;

7.4.3. У разі невиконання зобов'язань Покупцем, Продавець  має право   достроково  розірвати  цей  Договір,  повідомивши  про  це Покупця у строк 5 робочих днів шляхом укладання додаткової угоди, повідомивши про це Покупця у строк 14 календарних днів;

VIII.  Відповідальність сторін

8.1. У  разі  невиконання  або  неналежного  виконання  своїх зобов'язань  за   Договором   Сторони   несуть   відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

8.2. У   разі   невиконання   або   несвоєчасного   виконання зобов'язань при закупівлі товарів  за  бюджетні кошти Продавець сплачує Покупцю штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі: пеня - у розмірі подвійної облікової ставки НБУ; штраф у розмірі 20%

8.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

- у разі затримки  поставки товару або поставки не в повному обсязі, заявленому Замовником, Постачальник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми не поставленого товару за кожний день затримки.

- при постачанні неякісної продукції Продавець має проводити заміну продукції на якісну за власний рахунок у термін, що не перевищує  3 банківських днів, та сплачувати штраф у розмірі 20% від суми поставленої продукції неналежної якості.

IX. Обставини непереборної сили

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

9.2. Сторона,  що не  може  виконувати  зобов'язання  за  цим Договором  унаслідок  дії  обставин непереборної сили,  повинна не пізніше  ніж  протягом 3-х  днів  з  моменту  їх   виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

9.3. Доказом  виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються: Торгово-промисловою палатою, розташованої за місцем знаходження однієї із Сторін Договору, яка посилається на обставини непереборної сили.

9.4. У  разі  коли  строк  дії  обставин  непереборної   сили продовжується більше ніж 5 календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Продавець  повертає  Покупцю  кошти  протягом  трьох  днів  з  дня розірвання цього Договору.

X. Вирішення спорів

10.1. У випадку виникнення  спорів  або  розбіжностей  Сторони зобов'язуються   вирішувати  їх  шляхом  взаємних  переговорів  та консультацій.

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори  (розбіжності) вирішуються у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю.

XI. Строк дії договору

11.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання  і діє до 31 грудня 2023 р.

11.2. Цей   Договір   укладається   і   підписується   у  2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XII. Інші умови

12.1. Зміни до Договору оформляються додатковими угодами, які підписуються Сторонами.

12.2. У разі затримки бюджетного фінансування Покупця як бюджетної  установи, Покупець має право оплатити товар Продавцю протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати надходження коштів на поточний рахунок Покупця.

12.3 Відповідно до пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178, істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

| ПРОДАВЕЦЬ: _______________________ (м.п.) | ПОКУПЕЦЬ: ______________________ (м.п.) |
| --- | --- |

Додаток 1

до Договору № ____

від ________2023 року

Специфікація

| № | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю, грн без ПДВ | Вартість, грн. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума без ПДВ |  |
| ПДВ |  |
| Вартість з ПДВ |  |

| ПРОДАВЕЦЬ: _______________________ (м.п.) | ПОКУПЕЦЬ: ______________________ (м.п.) |
| --- | --- |