ДОДАТОК № 2

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

щодо закупівлі: ДК 021:2015: 33110000-4 – Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (33112200-0 - Ультразвукові установки) (Система ультразвукова діагностична, НК 024:2023 – 40761 Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації)

Кількісні характеристики предмета закупівлі

| № з/п | Найменування товару (назва номенклатурної позиції предмета закупівлі) | Одиниця виміру | Кількість одиниць |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Портативний апарат УЗД | шт | 1 |

Загальні вимоги:

- Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Ця вимога підтверджується декларацією та сертифікатом відповідності (про відповідність/оцінювання відповідності) або документом(ами), що підтверджує(ють) можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту (Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції відповідний(і) документ(и)).

- Відповідність запропонованого Учасником товару медико - технічним вимогам повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідну(і) сторінку(и) технічного(их) документу(ів) виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, та/або інструкції, та/або технічного опису чи технічних умов, та/або ін. документу(ів) українською мовою), в якому(их) міститься ця інформація, разом з додаванням відповідного(их) технічного(их) документу(ів) виробника до складу тендерної пропозиції Учасника. Підтвердження медико - технічним вимогам надається у формі заповненої таблиці, наведеної нижче.

- Можливість поставки Учасником запропонованого товару повинна підтверджуватись листом виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або уповноваженого представника на території України або дилера (дистриб’ютора) офіційно уповноваженого на це виробником, що підтверджує можливість постачання Учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією, оголошенням та тендерною пропозицією Учасника. (надати у складі тендерної пропозиції сканований з оригіналу такий гарантійний лист із зазначенням номеру закупівлі).

- Гарантійний термін обслуговування повинен становити не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію (надати гарантійний лист від Учасника у складі тендерної пропозиції).

- Учасник повинен забезпечити навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням, доставку, налагодження та введення в експлуатацію товару (надати гарантійний лист від Учасника у складі тендерної пропозиції).

Медико-технічні вимоги:

| № з/п | Медико-технічні характеристики | Значення | Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Типи досліджень, що підтримуються апаратом |
|  | Абдомінальні дослідження (дослідження органів черевної порожнини) | Наявність |  |
|  | Дослідження судин | Наявність |  |
|  | Дослідження серця (кардіологічні) | Наявність |  |
|  | Дослідження малих органів (молочна залоза, яєчка, щитоподібна залоза) | Наявність |  |
|  | Дослідження скелетно-м’язової системи (опорно-рухового апарату) | Наявність |  |
|  | Дослідження педіатричні (дослідження дітей) | Наявність |  |
|  | Дослідження інтраопераційні | Наявність |  |
|  | Гінекологічні дослідження | Наявність |  |
|  | Акушерські дослідження | Наявність |  |
|  | Урологічні дослідження | Наявність |  |
|  | Черезстравохідні дослідження | Наявність |  |
|  | Транскраніальні дослідження | Наявність |  |
|  | Загальні вимірювання | Наявність |  |
|  | Можливість проведення спеціальних вимірювань | Екстренні, абдомінальні, акушерські, гінекологічні, урологічні, кардіологічні, судинні, малі органи, педіатриічні |  |
|  | Загальні вимоги |
|  | Вага обладнання, не більше | 6.5 кг |  |
|  | Динамічний діапазон, не вужче | 30-160 дБ |  |
|  | Порти для датчиків, не менше | 1 |  |
|  | Модуль розширення датчиків (підключення до 3 датчиків одночасно) | Можливість |  |
|  | USB-порт, не менше 2 | Наявність |  |
|  | Мережевий порт | Наявність |  |
|  | Аудіовихід, не менше 2 | Наявність |  |
|  | Акумулятор (батарея) | Наявність |  |
|  | Пересувний візок | Можливість |  |
|  | Вимоги до дисплею |
|  | LCD монітор з діагоналлю не менше | 15 дюймів |  |
|  | Роздільна здатність, не менше | 1024×768 пікселів |  |
|  | Можливість налаштування яскравості | Наявність |  |
|  | Можливість налаштування контрастності | Наявність |  |
|  | Вимоги до параметрів візуалізації |
|  | B-режим | Наявність |  |
|  | Оптимізація зображення (TGC), не менше | 8 |  |
|  | М-режим | Наявність |  |
|  | Кольоровий M-режим | Наявність |  |
|  | Анатомічний M-режим | Наявність |  |
|  | Кольоровий режим | Наявність |  |
|  | Енергетичний режим | Наявність |  |
|  | Направлений енергетичний режим | Наявність |  |
|  | Режим PW (режим імпульсно-хвильового доплера) | Наявність |  |
|  | Режим CW (режим безперервно-хвильового доплера) | Наявність |  |
|  | Режим тканинного доплера (TDI) | Наявність |  |
|  | Покращена візуалізація голки | Наявність |  |
|  | Панорамна візуалізація в реальному часі | Наявність |  |
|  | Оптимізація зображень шляхом накладення і усереднення зображень, одержуваних під різними направляючими кутами | Наявність |  |
|  | Збільшення профілю зображення, що дозволяє розпізнавати межі зображення | Наявність |  |
|  | Оптимізація параметрів зображення відповідно до характеристик поточної тканини для більшої ефективності зображення | Наявність |  |
|  | Збільшення повноекранного зображення (Zoom) | Наявність |  |
|  | Кількісний аналіз (TDI QA) | Наявність |  |
|  | Автоматичний розрахунок та аналіз інтима-медіа (IMT) | Наявність |  |
|  | Вимоги до параметрів В режиму |
|  | Динамічний діапазон, не менше | 30-160 дБ |  |
|  | Регулювання фокуса ультразвукових променів, не менше | 1-4 |  |
|  | Придушення перешкод зображення і отримання більш рівних зображень, не менше | 4 рівня |  |
|  | Карта градацій сірого, не менше | 8 типів |  |
|  | Карта відтінків, не менше | 8 типів |  |
|  | Вимоги до параметрів М режиму |
|  | Швидкість сканування, не менше | 6 рівнів |  |
|  | Карта сірого, не менше | 8 типів |  |
|  | Карта кольорового, не менше | 8 типів |  |
|  | Вимоги до кольорового режиму |
|  | Діапазон регулювання підсилення, не менше | 0-100 |  |
|  | Регулювання ширини і положення досліджуваної області в колірному режимі | Наявність |  |
|  | Вимоги до енергетичного доплеру |
|  | Динамічний діапазон, не вужче | 10-70 дБ |  |
|  | Діапазон регулювання підсилення, не менше | 0-100 |  |
|  | Вимоги до параметрів датчиків |
|  | Конвексний датчик | Наявність |  |
|  | Призначення | Гінекологічні, акушерські, дослідження, дослідження черевної порожнини та судинної системи |  |
|  | Діапазон частот, не вужче | 2.1-5.6 МГц |  |
|  | Кількість елементів датчика, не менше | 128 |  |
|  | Кут сканування, не менше | 90º |  |
|  | Радіус конвекса, не менше | 50 мм |  |
|  | Використання голки для біопсії | Можливість |  |
|  | Лінійний датчик | Наявність |  |
|  | Призначення | Дослідження малих органів, судинної системи, скелетно-м`язової системи, педіатричні дослідження, дослідження черевної порожнини |  |
|  | Діапазон частот, не вужче | 4.0-13.0 МГц |  |
|  | Кількість елементів датчика, не менше | 192 |  |
|  | Поле огляду, не менше | 38 мм |  |
|  | Використання голки для біопсії | Можливість |  |
|  | Фазований датчик | Наявність |  |
|  | Призначення | Кардіологічні, транскраніальні дослідження, дослідження черевної порожнини, педіатричні дослідження |  |
|  | Діапазон частот, не вужче | 1.3-4.7 МГц |  |
|  | Кількість елементів датчика, не менше | 64 |  |
|  | Кут сканування, не менше | 90° |  |
|  | Використання голки для біопсії | Можливість |  |
|  | Зберігання інформації |
|  | Жорсткий диск, не менше | 128 Гб SSD або 1TB |  |
|  | Система управління інформацією пацієнтів |
|  | Управління даними пацієнта | Можливість |  |
|  | Робота з протоколами DICOM | Можливість |  |
|  | Управління звітами | Можливість |  |
| 12 | Вимоги до параметрів живлення |
| 12.1 | Напруга живлення в діапазоні | 220-240 В |  |
| 12.2 | Частота в діапазоні | 50/60 Гц |  |
| 12.3 | Споживана потужність, не більше | 600 ВА |  |

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент». У разі подачі еквіваленту учасники повинні у складі пропозиції надати порівняльну таблицю.