Додаток 2

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Предмет  закупівлі:

ДК 021:2015:33120000-7: Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання

НК 024:2023: 35162 – Реєстратор  амбулаторний для тривалого електрокардіографічного моніторингу

Холтер дванадцятиканальний

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

| № | Найменування вимоги | Відповідність |
| --- | --- | --- |
| 1 | Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічного регламенту, лист МОЗ або сертифікат відповідності медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту або оригінал гарантійного листа довільної форми про проходження виробником або уповноваженою особою виробника в Україні процедури оцінки відповідності медичного виробу вимогам технічного регламенту. |  |
| 2 | З метою отримання гарантій, що учасник спроможний своєчасно поставити запропонований товар та для запобігання отримання фальсифікованого товару, учасник повинен надати файл відсканований з оригіналу гарантійного листа виробника (якщо учасник не є виробником товару) або офіційного представника, якщо його відповідні повноваження поширюються на територію України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в терміни, визначені цією документацією торгів та пропозицією учасника, із зазначенням: повної назви учасника, номера оголошення, назви предмету закупівлі, назви товару, кількості. |  |
| 3 | Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, таким, що не був у використанні, виготовлений не раніше 2022 р. |  |
| 4 | Термін гарантійного обслуговування має бути не менше 24 місяців з дати введення в експлуатацію, окрім інструментів, виробів, які призначені для одноразового застосування та комплектуючих виробів до запропонованого товару. |  |
| 5 | Гарантійне сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися сертифікованими інженерами. На підтвердження Учасник повинен надати копії сертифікатів, ліцензій сервісних інженерів, які мають повноваження проводити сервісне обслуговування запропонованого Товару. |  |
| 6 | Учасник повинен надати підтвердження відповідності технічних параметрів обладнання, яке ним пропонується, медико-технічним вимогам документації торгів, у вигляді таблиці з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку офіційної друкованої інформації від виробника (інструкція користувача, експлуатаційно-технічна документація, каталог, тощо- українською мовою). |  |
| 7 | Наявність у представника сертифікату на систему якості підприємства (Сертифікат ISO 9001:2015, міжнародного зразка), що регламентує розробку, виробництво, продаж та сервісне обслуговування спеціалізованих меблів, приладів, та аналітичного обладнання для медичних установ та лабораторій. |  |
| 8 | Наявність у представника сертифікату ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) Системи екологічного управління на розробку, виробництво, продаж та сервісне обслуговування спеціалізованих меблів, приладів, та аналітичного обладнання для медичних установ та лабораторій. |  |
| 9 | Постачальник повинен здійснити за власний рахунок транспортування запропонованого товару за адресою замовника, монтаж та введення товару в експлуатацію, інструктаж (навчання) спеціалістів на робочому місці (Надати гарантійний лист у довільній формі). |  |

МЕДИКО – ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № | Вимога | Параметр | Відповідність і посилання на сторінки тех. документа. |
| --- | --- | --- | --- |
| Інформація про виробника та гарантії: |
| 1. | Країна виробник електрокардіографа | вказати |  |
| 2. | Модель електрокардіографа | вказати |  |
| 3. | Фірма виробник електрокардіографа | вказати |  |
| 4. | Гарантійне обслуговування апарату | не менше 24 м. |  |
| Технічні вимоги: |
| 5. | Тип захисту від ураження електричним струмом | Відповідає: Обладнання BF |  |
| 6. | Клас захисту від ураження електричним струмом | Відповідає: Внутрішнє живлення (від батареї) |  |
| 7. | Ступінь захисту від шкідливого проникнення води | Відповідає: IPX0, звичайне обладнання без водонепроникності |  |
| 8. | Робочий режим | Відповідає: Безперервна робота |  |
| 9. | Ступінь безпеки застосування в присутності газової суміші легкозаймистого анестезуючого газу та повітря або кисню або закису азоту | Відповідає: Non-AP/APG type - Обладнання не придатне для використання в присутності легкозаймистого газу |  |
| 10. | Класифікація електромагнітної сумісності відповідно до IEC/CISPR 11 | Відповідає: Група I, Клас B |  |
| 11. | Кількість відведень | Не менше, 12 відведень |  |
| 14. | Частота збору даних | Не гірше, 250 Hz (Гц) |  |
| 15. | Точність збору даних | Не гірше, 24 біт |  |
| 16. | Вхідний динамічний діапазон | ≤±5mV (мВ) |  |
| 17. | Вхідний опір | > 10 MΩ (МОм) |  |
| 18. | Коефіцієнт ослаблення синфазних складових | ≥80 dB (дБ) |  |
| 20. | Системний шум | ≤50 µV (мкВ) |  |
| 21. | Частотна характеристика | Відповідає, (0.67～40 Hz (Гц)) (+3～-3 dB (дБ)) |  |
| 22. | Константа часу | ≥3,2 s (c) |  |
| 23. | Напруга опору поляризації | Приблизно 300 mV (мВ) |  |
| 24. | Тривалість контакту для всіх застосовуваних і доступних частин | t≥1 min (хв) |  |
| 25. | Підвищення температури застосовуваних деталей | Не перевищує 1°С |  |
| 26. | Розмір основного блоку | Не більший за: 75x58x17 mm (мм) (довжина х ширина х висота) |  |
| 27. | Дисплей | Не гірше за: Рідкокристалічний екран (LCD), розмір: 1.4", роздільна здатність 128*64 пікселів |  |
| 28. | Вага | Не важчий за: 62 g (г) (включаючи основний блок і батарею) |  |
| 29. | Порти | Відповідає: Порт для підключення кабелю пацієнта: HDMI, використовується для підключення кабелю підключення пацієнта до приладу ЕКГ. USB-порт: використовується для підключення USB-кабелю. |  |
| 30. | Джерело живлення | Відповідає: 1 лужна батарея AAA, 1,5 V (В), 700 mAh (mA/год), підтримка запису протягом 24 годин |  |
| Мінімальна комплектація: |
| 1. | Холтер | наявність |  |
| 2. | Кабель підключення пацієнта до приладу ЕКГ (кнопковий) | наявність |  |
| 3. | Комплект одноразових пластин ЕКГ електродів | наявність |  |
| 4. | Пристосування для кріплення на плечі | наявність |  |
| 5. | Шкіряний чохол | наявність |  |
| 6. | Кард-рідер | наявність |  |