ДОДАТОК 1

до тендерної документації

Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі

згідно коду ДК 021:2015: 33160000 - 9 - Устаткування для операційних блоків (Система ендоскопічної візуалізації в комплекті)

| № з/п | Найменування | НК 024:2023 | Одиниці виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система ендоскопічної візуалізації в комплекті | 35616 - Система ендоскопічної візуалізації | комплект | 1 |

Медико-технічні вимоги:

| № з/п | Характеристика | Наявність функції або величина параметра | Посилання на відповідні розділи, та/або сторінку (и) технічного документу виробника та/або інструкції користувача |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ендоскопічна відеокамера: |
| 1.1 | Цифрова 1-MOS високої роздільної здатності з електронним зумом | Відповідність |  |
| 1.2 | Відеосистема: PAL (NTSC) | Відповідність |  |
| 1.3 | Роздільна здатність Full HD (1920 x 1080) | Відповідність |  |
| 1.4 | Високошвидкісна діафрагма, функція «Boost» або еквівалент | Наявність |  |
| 1.5 | Роздільна здатність відео | Не менш ніж 1000 ліній |  |
| 1.6 | Час експозиції 1/50 сек (1/60) - 1/100.000 сек | Відповідність |  |
| 1.7 | Налаштування ручного або автоматичного режиму витримки | Наявність |  |
| 1.8 | Налаштування загальної насиченості та окрему інтенсивність кольорів | Наявність |  |
| 1.9 | Фільтр обробки зображень контрастуючий края зони дослідження для поліпшення різкозті | Наявність |  |
| 1.10 | Фільтр обробки зображень для кращого представлення кровоносних судин | Наявність |  |
| 1.11 | Автоматичний баланс білого | Наявність |  |
| 1.12 | Цифрове збільшення | Не менш 3 рівнів (x1,5 → x2,0 → x2,5) |  |
| 1.13 | Запис зображень та відео | Наявність |  |
| 1.14 | Функція стоп кадру | Наявність |  |
| 1.15 | Пам’ять профілів користувачів | Не менш ніж 10 профілів |  |
| 1.16 | Багатомовне меню | Наявність |  |
| 1.17 | Чутливість: 3 люкс (1/1,4) | Відповідність |  |
| 1.18 | Відео виходи: HDMI, USB (клавіатура), Remote (педальний перемикач), Remote вихід (відеопринтер, відеореєстратор тощо), RJ45 (сервіс) | Відповідність |  |
| 2. Головка камери: |
| 2.1 | Співвідношення сторін: 16:9 | Відповідність |  |
| 2.2 | Датчик зображення: 1/3" MOS | Відповідність |  |
| 2.3 | Кнопки не менш ніж 3 (вільне програмування) | Відповідність |  |
| 2.4 | Zoom адаптер, f=15-35mm | Наявність |  |
| 2.5 | Розмір (мм) | Не більше 37х66 |  |
| 2.6 | Вага не менш ніж 150 гр | Відповідність |  |
| 3. Джерело світла: |
| 3.1 | Тип лампи світлодіодна, якість денного світла | Відповідність |  |
| 3.2 | Кольорова температура не гірше 6000-6500 К | Відповідність |  |
| 3.3 | З'єднання світловодів стандарту Storz, або аналог | Відповідність |  |
| 3.4 | Інтенсивність світла | Автоматичне та ручне налаштування |  |
| 3.5 | Водонепроникна панель управління | Відповідність |  |
| 3.6 | Відеовходи | 1 x Video, 1 x S-Video |  |
| 3.7 | Кабель світловодний Ø 4,5 мм, довжина 230 см | Не менш ніж 1 штука |  |
| 3.8 | Адаптер оптоволоконного кабелю, сторона пристрою STEMA / STORZ / AESCULAP | Не менш ніж 1 штука |  |
| 3.9 | Перехідник оптоволоконного кабелю, сторона оптики STEMA / STORZ / AESCULAP / STRYKER | Не менш ніж 1 штука |  |
| 4. Електрохірургічний апарат | 1 штука |  |
| 4.1 | Призначення приладу | може бути використаний для монополярного та біполярного різання і коагуляції у відкритій хірургії, лапароскопії та фіброскопії; дозволяє працювати в рідкому середовищі, під час процедури трансуретральної резекції (режим ТУР монополярний та біполярний) |  |
| 4.2 | Необхідні характеристики: |  |  |
| 4.3 | Сенсорний колоровий LCD дисплей | Не менш ніж 6 дюймів |  |
| 4.4 | Слот пам’яті | Не менш ніж 9 |  |
| 4.5 | Система самоконтроля та регулювання режимів функціонування всіх систем апарата з відображенням інформації на сенсорному кольоровому LCD дисплеї | Наявність |  |
| 4.6 | Активація ВЧ-потужності з інструменту і від педалі | Наявність |  |
| 4.7. Режими роботи: |
| 4.7.1 | Режими роботи у монополярному режимі: чисте різання, струповий поріз режим поліпектомії монополярна TUR- різання, м’яка коагуляція сильна коагуляція спрей-коагуляція монополярна TUR-коагуляція | Наявність |  |
| 4.7.2 | Режими роботи у біполярному режимі: Біполярна різка (Біполярні ножиці) Біполярне різання у вологому середовищі (TUR) Біполярна коагуляція (режим біполярних щипців) Біполярна коагуляція у вологому середовищі (TUR) Біполярна коагуляція (режим «Автозапуск біполярних щипців». „Bipolare Pinzette AUTO Start“) Біполярна герметизація судини, BiSeal® | Наявність |  |
| 4.7.3 | Режим монополярного чистого різання повинен мати максимальну вихідну потужність не менше 300 Вт при 500 Ω | Відповідність |  |
| 4.7.4 | Режим монополярний струповий поріз повинен мати максимальну вихідну потужність не менше 250 Вт при 500 Ω | Відповідність |  |
| 4.7.5 | Режим монополярна поліпектомії повинен мати максимальну вихідну потужність не менше 80 Вт при 250 Ω | Відповідність |  |
| 4.7.6 | Режим монополярного різання (TUR) повинен мати максимальну вихідну потужність не менше 250 Вт при 500 Ω | Відповідність |  |
| 4.7.7 | Режим монополярна м’яка коагуляція повинен мати максимальну вихідну потужність не менше 140 Вт при 250 Ω | Відповідність |  |
| 4.7.8 | Режим монополярна сильна коагуляція повинен мати максимальну вихідну потужність не менше 160 Вт при 500 Ω | Відповідність |  |
| 4.7.9 | Режим монополярної спрей-коагуляція коагуляція повинен мати максимальну вихідну потужність не менше 80 Вт при 1500 | Відповідність |  |
| 4.7.10 | Режим монополярної коагуляції у вологому середовищі (TUR) повинен мати максимальну вихідну потужність не менше 160 Вт при 500 Ω | Відповідність |  |
| 4.7.11 | Режим біполярної різки (Біполярні ножиці) повинен мати максимальну вихідну потужність не менше 140 Вт при 250 Ω | Відповідність |  |
| 4.7.12 | Режим біполярної різки у вологому середовищі (TUR) повинен мати максимальну вихідну потужність не менше 230 Вт при 100 | Відповідність |  |
| 4.7.13 | Режим біполярної коагуляції (режим біполярних щипців) повинен мати максимальну вихідну потужність не менше 100 Вт та 100 Ω | Відповідність |  |
| 4.7.14 | Режим біполярної коагуляції у вологому середовищі (TUR) повинен мати максимальну вихідну потужність не менше 160 Вт при 100 Ω | Відповідність |  |
| 4.7.15 | Режим біполярної коагуляції - режим «Автостарт біполярних щипців» („Bipolare Pinzette AUTO Start“) повинен мати максимальну вихідну потужність не менше 100 Вт при 100 Ω | Відповідність |  |
| 4.7.16 | Режим біполярна герметизація судини, (BiSeal®)) повинен мати максимальну вихідну потужність не менше 120 Вт (пікова: 200 Вт) при 100 Ω для судин до 7 мм | Відповідність |  |
| 4.7.17 | Режим герметизація судини, BiSeal® AUTO STOP | Відповідність |  |
| 4.7.18 | Прилад повинен мати звукове та візуальне підтвердження успішного запаювання судини | Відповідність |  |
| 4.7.19 | Прилад повинен мати звукову сигналізацію (з регулюванням гучності) при помилках без можливості відключення | Відповідність |  |
| 4.7.20 | Прилад має можливість працювати з аргоновою приставкою | Відповідність |  |
| 4.7.21 | Прилад можна використовувати під час процедури дефібриляції | Відповідність |  |
| 5. Комплектація: |
| 5.1 | Електрохірургічний апарат (блок) | 1 шт |  |
| 5.2 | Подвійний ножний перемикач довжина кабелю 4,5 м для різання та коагуляції (жовтий і синій) | 1 шт |  |
| 5.3 | Гумовий нейтральний електрод 26х16см | 1 шт |  |
| 5.4 | З'єднувальний кабель для гумового нейтрального електрода, довжина кабелю 4 м | 1 шт |  |
| 5.5 | Контейнер для електродів у комплекті з кришкою, підставкою та 10 стандартними електродами (електрод шпатель, кульковий електрод, голчастий електрод і т д), ø вал 4,0 мм | 1 шт |  |
| 5.6 | Тримач для електродів 2,4 мм з 2 кнопками, з’єднувальним кабелем довжиною 4 м і вилкою (ERBE) | 1 шт |  |
| 6. Хірургічний монітор: | 1 шт |  |
| 6.1. | Діагональ | Не менш ніж 32 дюймів |  |
| 6.2 | Роздільна здатність | надвисока чіткість (4K), 32” 4P (Quadro) |  |
| 6.3 | Справжні 10-біт, DICOM, Clone Feature; True Flat | Наявність |  |
| 6.4 | Кут огляду (H X V) | Не менш ніж 178 ° |  |
| 6.5 | Функція антивідблиску (ALS) | Наявність |  |
| 6.6 | Рівень захісту екрану від проникнення не менш IP65 | Наявність |  |
| 6.7 | Контрастність 1000:1 | Відповідність |  |
| 6.8 | Максимальне зниження шуму та наднизька затримка | Наявність |  |
| 6.9 | Функція PIP/PBP | Наявність |  |
| 6.10 | Вхідний інтерфейс: DPx2, HDMI 12G-SDI* чи 3G-SDI* x4, 3G-SDI*, VGA, DVI; Вихідний інтерфейс: DVI, DP, 12G-SDI*, 3G-SDI* | Наявність |  |
| 6.11 | Панель високої яскравості 1000 nits. | Наявність |  |
| 7. | Ендоскопічні інструменти: |
| 7.1 | Синусоскоп, Ø 4 мм, кут огляду 0°, автоклавований Робоча довжина 175 мм | 1 штука |  |
| 7.2 | Синусоскоп, Ø 4 мм, кут огляду 30°, автоклавований Робоча довжина 175 мм | 1 штука |  |
| 7.3 | Синусоскоп, Ø 4 мм, кут огляду 70°, автоклавований Робоча довжина 175 мм | 1 штука |  |
| 8. Стійка ендоскопічна: |
| 8.1 | Полиці металеві | Не менш ніж 4 |  |
| 8.2 | Кріплення для монітору типу «Vesa» | Наявність |  |
| 8.3 | Кріплення головки відеокамери | Наявність |  |
| 8.4 | Колісні опори з можливістю блокування | Не менш ніж 2 шт |  |
| 8.5 | Висувний ящик | Наявність |  |
| 9. Шейверна система | 1 штука |  |
| 9.1 | Сенсорний дисплей не менш 7” з можливістю керування всіма функціями | Відповідність |  |
| 9.2 | Регулюючий діапазон швидкості від 500 до 10000 об/хв | Наявність |  |
| 9.3 | Автоматичне виявлення рукоятки шейвера | Наявність |  |
| 9.4 | Керування функціями шейвера з панелі блоку керування шейвера, за допомогою кнопок на рукоятці або за допомогою педального перемикача | Наявність |  |
| 9.5 | Зміна напрямку рухів ножів | Наявність |  |
| 9.6 | Функція коливання ножів у 9-х режимах (легкий, середній, агресивний) | Наявність |  |
| 9.7 | Рукоятка для ножів до шевера | Наявність |  |
| 9.8 | З’єднання з ножами | Панельний патрон, автоматичне затискання |  |
| 9.9 | Функція калібрування отвору леза рукоятки шейвера | Наявність |  |
| 9.10 | Можливість підключення помпи до шейвера та регулювання нею | Відповідність |  |
| 9.11 | Можливість стерилізації рукоятки – парою 134°C | Відповідність |  |
| 9.12 | Вага рукоятки для ножів до шевера не повинна перевищувати 350 г | Відповідність |  |
| 9.13 | Педальний перемикач до шейвера не менше ніж п’ять клавіш | Наявність |  |
| 9.14 | Функції перемикача: Калібрування розміру роз’єму, Зміна напрямку рухів лез шейвера, Вмикання/вимикання обертів, Зміна діапазону швидкості обертання ножів, Вмикання коливального режиму | Відповідність |  |
| 9.15 | Повнорадіусний резектор, Ø 3,5 мм, 130 мм, лезо з подвійною функцією повного радіуса резецирує як м’які тканини, так і кістку. | 1 упаковка (не менш ніж 6 штук) |  |
| 9.16 | Резектор Clean Cut Blade (зазубрене лезо для агресивної резекції з гладким вікном для чистого зрізу) Ø 3,5 мм, 130 мм | 1 упаковка (не менш ніж 6 штук) |  |
| 9.17 | Резектор Fast Cut (універсальне агресивне лезо, яке ідеально підходить для великого видалення тканин, забезпечуючи більший контроль, точність, Ø 4,5 мм, 130 мм | 1 упаковка (не менш ніж 6 штук) |  |
| 9.18 | Круглий резектор Ø 4,5 мм, 130 мм (круглий бор, що ідеально підходить для агресивної обробки кісткової тканини, хрящової та остеохондральної обробки, резекції остеофітів і огрубіння склеротичних уражень, плавна та контрольована резекція | 1 упаковка (не менш ніж 6 штук) |  |

У разі, якщо дані Медико-технічні вимоги містять посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип обладнанняу, то вважається, що Медико-технічні вимоги містять вираз «або еквівалент».

Загальні вимоги:

- Доставка запропонованого товару та проведення монтажних і пусконалагоджувальних робіт на місці його використання має здійснюватися за рахунок Учасника. Учасник повинен надати гарантійний лист довільної форми.

- Спроможність Учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа виробника (якщо Учасник не є виробником товару) або офіційного представника виробника на території України, що підтверджує можливість постачання Учасником запропонованого товару в необхідній кількості, необхідної якості та в потрібні терміни, які визначені цією тендерною документацією та тендерною пропозицією Учасника. Учасник повинен надати (завантажити у сканованому вигляді) оригінал такого гарантійного листа та копію документу, що підтверджує офіційний статус представника виробника (якщо гарантійного листа надано офіційним представником, а не виробником). Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі.

- Відповідність запропонованого товару наведеним нижче медико-технічним вимогам повинна підтверджуватись інструкцією користувача та/або іншими технічними документами від виробника на запропонований товар. Учасник повинен надати копію інструкції користувача та/або інших технічних документів від виробника та заповнену таблицю відповідності медико-технічним вимогам з посиланнями на сторінки наданої інструкції користувача та/або інших технічних документів від виробника, на яких міститься відповідна підтверджуюча інформація.

- Учасник повинен надати на запропонований товар копію декларації та/або сертифікату відповідності, що підтверджує можливість введення в обіг або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

- Запропонований товар повинний бути новим, виготовленим не раніше 2022 року та таким, що не був у використанні. Учасник повинен надати гарантійний лист довільної форми.

- Термін гарантійного обслуговування запропонованого товару має становити не менше 12 місяців з дати введення в експлуатацію. Учасник повинен надати гарантійний лист довільної форми.