**Додаток № 2 до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**Загальні вимоги до предмета закупівлі.**

1. Запропоновані Учасником товари повинні бути зареєстровані в Україні та/або дозволені для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Для підтвердження цього факту Учаснику в складі тендерної пропозицій необхідно надати скановані копії декларації про відповідність, сертифікати якості/відповідності чи інших документів, що підтверджують якість товару та надати інструкції по використанню.

2. Термін придатності повинен становити не менше 80% від загального терміну придатності товару. Надати гарантійний лист.

3. Оригінал гарантійного листа виробника (представника – їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією пропозицією учасника торгів.

Гарантійний лист повинен включати ідентифікатор закупівлі (номер оголошення) оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі та назву замовника згідно оголошення.

**Якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  | Тест-смужки на сечу (№ 100 в упаковці) | 30226-Швидкий випробувальний пристрій сечі, багатокомпонентний | Сумісні з аналізатором Laura Smart  Тест-смужки для визначення 10 показники сечі (кров, кетони, глюкоза, білок, рН, білірубін, уробіліноген, нітрити, питома вага, лейкоцити), шкала кров - негатив.; са.10; са.50; са.250; шкала кетонів - 1,5ммоль/л; 5ммоль/л; 15ммоль/л; шкала глюкози - негатив.; 2,8ммоль/л; 5,5ммоль/л; 17ммоль/л; 55ммоль/л; шкала білок - негатив.; 0,3 г/л; 1 г/л; 5 г/л; шкала рН - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12; шкала білірубін - негатив.; +; ++; +++; шкала уробілиноген - норм.; 17 мкмоль/л; 51 мкмоль/л; 102 мкмоль/л; 203 мкмоль/л; шкала нітритів - негатив.; позитив; шкала питома вага - 1,000; 1,005; 1,010; 1,015; 1,020; 1,025; 1,030; шкала лейкоцити - негатив., са.10-25; са.75; са.500; Концентрації робочого реагенту: Питома вага: полі (метилвінілового ефір малеїнової кислоти) 32%, бромтимоловий синій 5,1%; Лейкоцити: ефір Индокс 0,43%, сіль діазонію 0,05%; Нітрити: сульфаніламід 5,1%, тетрагідробензо- (h) -хінолін 5,8%; рН: метиловий червоний 0,71%, бромтимоловий синій 12,1%; Білок: ефір тетрабромфенолфталеіна 0,21%, тетрабромфеноловий синій 0,35%; Глюкоза: глюкозооксидаза 0,70%, пероксидаза 0,70%, тетраметилбензидин 13,5%; Кетони: натрію нітропрусид 4,9%; Уробілиноген: сіль діазонію 2,3%; Білірубін: сіль діазонію 0,75%; Кров: тетраметилбензидин 1,5%, куменовая перекис водню 15,2%  Одноразваого використання  100 тест-смужок/упаковка | Упаковка | 50 |  |