ДОДАТОК 1

до тендерної документації

Технічні вимоги до предмету закупівлі

згідно коду за ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з технічного обслуговування рентгендіагностичного обладнання)

Місце проведення технічного обслуговування: 10002, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3.

1. Перелік рентгендіагностичного обладнання, що підлягає технічному обслуговуванню:

- Система рентгенівська діагностична HF-51 (з ПРЗ) - 1 шт.;

- Рентгендіагностичний апарат КЛІНОМАТ на три робочих місця – 1 шт.;

- Палатний рентгенапарат DE-50 (SIEMENS) – 1шт.

2. Перелік робіт, які необхідно виконати відповідно до вищезазначеного переліку відносно кожного окремого апарату:

Перевірка надійності з‘єднання корпусів стикових частин комплексу з шиною заземлення, перевірка наявності зовнішніх ушкоджень, чистка та змащування рухомих механічних елементів, налагодження програмного забезпечення, налагоджувально-регулювальні

роботи, а саме:

- перевірка обертання аноду та системи накалу рентгенівської трубки;

- перевірка файлів конфігурації та параметрів пристрою живлення;

- юстировка та центрація діафрагми;

- перевірка якості зображення цифрового приймача;

- перевірка плавності руху штатива та інших механічних елементів.

Налаштування пристрою живлення (за потребою), налаштування цифрового приймача або касетоприймача (за потребою), регулювання або заміна підшипників, кришок, запобіжників,

кнопок, лампочок, вимикачів, тумблерів та ін. (за потребою), регулювання підйомника штатива, натяжка або заміна ременів та ланцюгів, перевірка та профілактика пульта керування

3. Послуги з сервісного технічного обслуговування повинні бути надані 1 раз до 21.12.2024 року з моменту підписання договору.

4. Технічне обслуговування проводиться незалежно від технічного стану устаткування на момент початку обслуговування.

5. Технічне обслуговування устаткування проводиться за місцем його розташування. Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника, за рахунок Учасника. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів для проведення технічного обслуговування.

6. Послуги надаються протягом строку дії договору.

7. Послуги повинні здійснюватися кваліфікованими представниками Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати копію сертифіката/тів (або іншого документа) виданого виробником щодо проходження працівниками учасника курсів навчання, тренінгів, підвищення кваліфікації, тощо, що надають право на проведення технічного обслуговування.

8. Гарантійний термін на надані послуги не менше ніж 6 місяців з дня підписання Акту наданих послуг/виконаних робіт.

9. Виконавець несе відповідальність за додержанням своїм представником вимог з охорони праці, пожежної безпеки при виконанні робіт.

У складі тендерної пропозиції Учасник надає лист-погодження з даними технічними вимогами.