ДОДАТОК 2

до тендерної документації

МЕДИКО - ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 33160000-9 Устаткування для операційних блоків (електрокоагулятор високочастотний (Національний класифікатор НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»: код за НК 024:2019 – 44776 – Електрохірургічна система)

Кількість – 1 комплект

- Загальні вимоги

Учасники закупівлі повинні, на підтвердження своєї відповідності вимогам технічного завдання тендерної документації, надати в складі пропозиції копії документів, що підтверджують таку відповідність згідно переліку:

  - Наявність сертифіката відповідності.

  - Наявність сертифіката системи управління якістю.

  - Гарантійний термін не менше 12 місяців, гарантійний і після гарантійний сервіс забезпечується фахівцями уповноваженими виробником, що мають досвід сервісного обслуговування медичного устаткування. (надати гарантійний лист)

  - Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим у даному додатку до Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником товару повинна бути обов’язково підтверджена шляхом надання заповненої таблиці, наведеної нижче, з посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших технічних документів) в якому міститься ця інформація, разом з додаванням оригіналів таких документів (або витягів з документів), або їх завірених копій.

  - У вартість пропозиції повинні входити доставка та інсталяція фахівцями уповноваженими виробником, навчання, гарантійне обслуговування. (надати гарантійний лист)

  - Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал або завірену копію листа виробника (або представництва, або філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості та в терміни. Такий лист повинен включати: повну назву учасника, адресуватися Замовнику, містити номер ідентифікатора даної закупівлі. Допускається надання гарантійного листа учаснику з боку офіційного дистриб’ютора або іншого представника виробника, при цьому учасник повинен надати оригінал або завірену копію документу, що підтверджує повноваження такого офіційного дистриб’ютора або іншого представника.

- Технічні вимоги

  - Призначений для з’єднання (зварювання) попередньо розрізаних, або роз′єднання м’яких біологічних тканин тварин і людини (для заміни існуючих шовних методів, що використовують хірургічні нитки та скобки), коагуляції цих тканин або резекції їх частин при проведенні хірургічних операцій в умовах лікарень та клінік.

  - Наявність не менше одного автоматичного режиму «Зварювання авт.» для з'єднання живих тканин зі збереженням їх фізіологічних функцій.

  - Наявність не менше трьох ручних режимів «зварювання руч.», «різання» і «коагуляція» для виконання необхідних хірургічних маніпуляцій по виконанню доступу, розсічення й резекції паренхіматозних органів, а також значних масивів тканин (товщиною більше 5мм).

  - Основна частота вихідного високочастотного сигналу,   – 440 +/-11 кГц.

    - Модуляції вихідного високочастотного сигналу – 4,5+/-0,25 кГц.

  - Максимальна вихідна потужність в режимі різання та коагуляція – до 350 Вт. В режимі зварювання авт. та зварювання руч. - до 300 Вт.

  - Діапазон навантажень від 10 до 1000 Ом.

  - Апарат повинен мати захист від замикання електродів інструмента.

  - В автоматичному режимі «зварювання авт.» – оператором задається обмеження максимального часу дії ВЧ-струму в умовних одиницях, еквівалентних (з необхідним наближенням) до одиниці часу -секунда.

  - Звуковий супровід зміни рівня вихідній потужності і режимів роботи.

  - Роботу з вихідною потужністю, близькою до максимальної (90-100, на оптимальне навантаження 75 Ом) - в повторно-короткочасному режимі: час включення

вихідного ВЧ-струму - 10 с., час паузи - 30 с.

  - Маса, не більше: електронного блоку – 3,5 кг.

  - Апарат повинен бути працездатним при живленні від мережі змінного струму напругою (220±22) В і частотою (50±0,5) Гц.

  - Апарат відносяться до виробів класу II б, типу ВF, згідно з ДСТУ EN 60601-1:2015;

- Комплектація за переліком невід′ємної частини

| Найменування | Кількість |
| --- | --- |
| Електронний блок | 1 |
| Ножна педаль | 1 |
| Керівництво з експлуатації | 1 |
| Затискач-ножиці електрохірургічні біполярні 220 мм | 1 |
| Затискач електрохірургічний біполярний180 мм | 1 |
| Кабель для під’єднання біполярного інструменту | 1 |