***ДОДАТОК 2***

***до тендерної документації***

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**«Код ДК 016:2015 - 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» (Технічне обслуговування рентгенографічної системи MOVIPLAN)»**

1. Виконавець проводить технічне обслуговування обладнання відповідно до узгодженого обома сторонами графіку.

2. У разі виявлення недоліків, допущених при проведенні технічного обслуговування, Учасник повинен усунути їх безоплатно, у термін не більше 3-х (трьох) робочих днів з моменту надходження відповідного звернення замовника.

3. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів та затрати на приїзд сервісного інженера для проведення технічного обслуговування.

4. Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місце знаходження, щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (надається у разі залучення).

5. Послуга повинна надаватися персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід з технічного обслуговування та ремонту рентгенівських систем (надати у складі тендерної пропозиції сертифікати спеціалістів (інженерів) про проходження відповідного навчання.

6. Учасник повинен мати право на провадження діяльності з використання ДІВ (надати у складі тендерної пропозиції копію чинної ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ в якому зазначено модель рентгену).

7. Копія ліцензії виданої ДІЯРУ на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінення, з обов’язковим зазначенням права займатися технічним обслуговуванням даного виду обладнання.

***Технічне обслуговування рентгенографічної системи MOVIPLAN***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування** | **кількість** |
| 1. | 1. Візуальна перевірка цілісності кабелів, ізоляції, захисних кришок та кожухів  2. Калібрування та перевірка роботи блоку автоматичного контролю експозиції (АКЕ) (при наявності)  3. • Очистка та заміна змазки на конекторах високовольтних кабелів, чистка всередині корпусу генератора, калібрування рентгенівської трубки ( при необхідності)  4. Перевірка систем аварійного вимкнення системи  5. Перевірка стану високовольтного трансформатора (наявність пошкоджень, витік масла тощо)  6. • Перевірка правильності роботи консолі генератора ( наявність помилок)  **Технічне обслуговування (ТО) столу**   * Перевірка гальм деки столу * Перевірка поперечного та повздовжнього руху деки столу * Перевірка механізму управління підйомом столу (при наявності) * Перевірка кріплення захисних кришок столу * Перевірка стану касето тримача   **ТО колони**   * Перевірка кріплення кабелів колони * Перевірка функціональності гальм кронштейна рентгенівської трубки * Перевірка механізму повороту колони * Перевірка механізму обертання рентгенівської трубки   **ТО вертикальної стійки знімків**   * Перевірка гальм вертикального руху * Перевірка стану касето тримача   **ТО плоскопанельного детектора**   * Оцінка якості зображення * Калібрування детектора (рекомендується при втраті однорідності зображення та битих пікселів) | 1 послуга |