**ОГОЛОШЕННЯ З ДОДАТКАМИ**

**Для проведення cпрощених закупівель через систему електронних закупівель**

1.Замовник

1.1 Найменування Комунальне некомерційне підприємство «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної ради ( КНП «ЗОКДЛ» ЗОР ),

1.2. Код за ЄДРПОУ 05498737

1.3. Місцезнаходження 69063 , м. Запоріжжя, пр. Соборний/ вул.Дніпровська, вул/.Олександрівська,

буд.70/21/47

1.4. Відповідальна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками.

Добриця Неоліна Матвіївна ( **061) 222 21 20**

2. Назва предмету закупівлі ,із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( у разі

поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) ДК 021-2015

33160000-9 Устаткування для операційних блоків: (набір обладнання для нейрохірургічних операцій) ;НК 024:2019: 44065 Багаторазовий набір для нейрохірургічних процедур, що не містить лікарських засобів. 36904 Нейроскоп жорсткий, багаторазового використання**.**

**Інформація про медико технічні вимоги предмета закупівлі ( Надається окремою таблицею)**

1. Кількість : 1 найменування : 1 набір
2. Місце поставки товарів: За адресою замовника : пр. Соборний , вул. Дніпровска /вул. Олександрівська, буд.70/21/47, Комунальне некомерційне підприємство «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» ( комірник)
3. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг **до 20.11.2022 р**

6. Умови оплати : Керуючись ст. 52 Господарського кодекса України та пунктом 6.1.12. Статуту КНП«ЗОКДЛ» ЗОР, Замовник має право самостійно ухвалювати рішення, щодо закупівлі медичного обладнання у межах програми медичних гарантій на умовах передоплати без обмежень, які визначає Постанова КМУ № 1070 від 04.12.2019р., а саме: передоплата за закупівлю за договором складає 25% (двадцять п’ять відсотків) від ціни договору, що становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн.(цифрами та прописом), в т.ч. ПДВ - \_\_\_% (вказати розмір відсотків), що становить\_\_\_\_\_\_\_\_грн.(цифрами та прописом).

4.5. Замовник, здійснює оплату залишку суми за договором по факту поставки товару, згідно видаткових документів (видаткової накладної) та рахунку, шляхом перерахування безготівкових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника, протягом тридцяти календарних днівз моменту постачання товару. Розрахунки здійснюються в національній валюті України – гривні.

1. Очікувана вартість предмета закупівлі: **5 043 920,00 грн. ( п.ять мільйонів сорок три тисячі дев.ятсот двадцять гривень., 00 копійок)**
2. Період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів);
3. Кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути менше ніж два робочі дні);
4. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критерії

**Інші критерії крім Ціна не застосовуються**

1. Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати) **забезпечення пропозиції не вимагається**
2. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати): **забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається**
3. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від

0,5 відсотка до З відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі».

та назви класифікатора, кількість : **.**

**Крок редукціону** Від 0.5% до 3% **від** : **5 043 920,00 грн.** **становить 25 219,60** **грн.**

1. Пропозиція учасника подається у сканованому вигляді за формою, що викладено в Додатку №4 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі та має бути підписана керівником Учасника (або уповноваженою особою.) Учасник визначає ціну на роботи з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також усіх інших витрат. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення спрощеної закупівлі та укладання Договору про закупівлю, на підтвердження зазначеного надати лист.

**детальний опис предмету закупівлі та медико технічні вимоги до товару**

ДК 021-2015 : 33160000-9 Устаткування для операційних блоків: (набір обладнання для нейрохірургічних операцій ); НК 024:2019: 44065 Багаторазовий набір для нейрохірургічних процедур, що не містить лікарських засобів. 36904 Нейроскоп жорсткий, багаторазового використання**.** 1 набір

**Загальні вимоги**

**Призначення – проведення нейрохірургічних втручань**

1. Обладнання повинно бути новим, таким, що не перебувало в експлуатації (надати гарантійний лист від Учасника).
2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати копії документів наведених нижче, або гарантійний лист, що один із нижче зазначених документів буде надано під час поставки:

а) завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

б) з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753, №754, №755\*\*, якщо Учасником торгів пропонується медичні вироби, які пройшли державну реєстрацію, внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і дозволені для застосування на території У країни та були введені в обіг до дати обов’язкового застосування технічного регламенту, дозволяється пропонувати такі вироби до закінчення строку їх придатності і не більш як п’ять років з дати введення в обіг, без проходження процедури оцінки відповідності та маркування національним знаком відповідності.

1. \* - Постанова КМУ від 02.10.2013. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів».
2. \*\* - Постанова КМУ від 02.10.2013 № 754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro».
3. \*\*\* -Постанова КМУ від 02.10.2013. № 755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують». Гарантійний термін – не менше 12 місяці з моменту вводу в експлуатацію на апарати та 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію на оптику, світловоди та інструменти (окрім тих, що передбачені для одноразового використання та витратних матеріалів – електродів резектоскопів, силіконових клапанів та ковпачків троакарів, тощо) (надати гарантійний лист від Учасника).
4. Інструменти, оптики, світловоди, кабелі та ін. в комплекті обладнання повинні бути багаторазового використання, підлягати численним циклам дезінфекції та стерилізації, окрім передбачених для одноразового застосування (надати гарантійний лист від Учасника).
5. Наявність сертифікованого виробником сервісного центру на території України та фахівців, що пройшли навчання у виробника (надати гарантійний лист від Учасника).
6. Відповідність медико - технічним вимогам підтверджується наданням заповненої таблиці відповідності та копій інструкцій щодо використання або офіційних друкованих документів (каталоги, проспекти, тощо) виробника українською або російською мовою, які містять підтвердження технічних параметрів обладнання, яке пропонується Учасником.
7. Спроможність учасника поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного представника в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо від виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати скан-копію оригіналу гарантійного листа у складі тендерної пропозиції).

**12. Кінцевий строк поставки до 20.11.2022 р.**

13. Місце поставки за адресою: 69063, м. Запоріжжя, пр. Соборний / вул. Дніпровська / вул. Олександрівська, буд. 70/21/47. Комунальне некомерційне підприємство «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної ради (комірник)

**Запропонований****Учасником товар повинен відповідати наступним медико технічним вимогам**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування складової комплекту** | **Вимоги** | **Відповідність (ТАК/НІ) з посиланням на сторінку/пункт у відповідній документації** |
| *1* | Мобільний візок – 1 од | Наявність профілю енергопостачання з не менше ніж 6 електричними розетками та роз’ємами вирівнювання потенціалів |  |
| Висота 1200-1300мм |  |
| Наявність антистатичних подвійних коліс, не менше 2 з фіксаторами |  |
| Наявність не менш 3-х полиць, розміром не менше 450х500мм |  |
| Наявність ящика, що висувається, обладнаного замком |  |
| Наявність головного вимикачу |  |
| Наявність не менше 2-х довгих шин |  |
| 2 | Тримач відеокамери – 1 од. | Для використання з мобільним візком;  Сумісність із ендоскопічними відеоголовками зі стандартним кріпленням окуляру. |  |
| 3 | Кріплення помпи – 1 од. | Для розташування на шині для приладів та використання з аспіраційною помпою. |  |
| 4 | Інфузійна стійка – 1 од. | Для використання з мобільним візком;  Можливість регулювання по висоті;  Наявність не менше 2-х гачків, навантаження не менше 5кг. |  |
| 5 | Кронштейн для монітору – 1 од. | Для використання із стойкою для приладів |  |
| Наявність регулювання по висоті та в обидва боки |  |
| Похилий |  |
| Діапазон обертання не менш 320° |  |
| Виліт не менше 500мм |  |
| Максимальне навантаження не менш 15кг |  |
| Наявність кріплення типу VESA100 |  |
| *6* | Медичний full HD монітор – 1 од. | Довжина діагоналі не менше 27” |  |
| Розподільча здатність не менш 1920х1080 |  |
| Співвідношення сторін зображення 16х9 |  |
| Яскравість не менш 900 кд/м2 |  |
| Контрастність не менш 1000:1 |  |
| Кут огляду не менш 178° по вертикалі та горизонталі |  |
| Наявність DVI відео-входу та виходу |  |
| Наявність 3G-SDI відео-входу та виходу |  |
| Наявність функції «картинка-в-картинці» |  |
| Вага не більше 10 кг |  |
| Наявність кріплення типу VESA 100 мм |  |
| Живлення 100-240, 50/60 Гц |  |
| *7* | Блок керування – 1 од. | Призначений для підключення додаткових модулів для роботи з периферійним приладдям (головки камери, тощо) та надає можливість змінювати режими візуалізації, здійснювати автоматичне керування джерелом світла, записувати зображення та відео |  |
| Стандарт зображення не гірше full HD |  |
| Наявність DVI та 3G-SDI відео-виходів для підключення моніторів |  |
| Можливість підключення USB клавіатури, миші, принтеру, носіїв інформації, тощо; |  |
| Можливість керування функціями камери за допомогою кнопок головки камери, керування та введення даних пацієнта за допомогою клавіатури |  |
| Наявність індикатору заповнення носія інформації |  |
| Можливість створення, змінення та видалення записів даних пацієнтів |  |
| Наявність режиму зменшення тіні та забезпечення більш рівномірного сприйняття яскравості зображення |  |
| Наявність режиму покращення візуалізації тонких структур завдяки підвищенню контрастності, особливо в червоному діапазоні |  |
| Наявність цифрових фільтрів, що забезпечують спектрозональне зображення з підвищеною контрастністю |  |
| Наявність цифрового фільтру фіброскопу |  |
| Можливість змінення налаштувань джерела світла та інсуфлятора |  |
| Наявність функції «картинка в картинці», що дозволяє одночасне виведення на монітор зображення в стандартному білому світлі та зображення, що змінене за допомогою додаткових функцій |  |
| Наявність функції цифрового збільшення та обертання зображення |  |
| Можливість завдання кнопкам головки камери визначених функцій |  |
| Наявність не менш ніж чотирьох USB виходів |  |
| Можливість збереження фіксованих зображень у форматі .JPEG, фрагментів відео у форматі MPEG4 |  |
| Наявність вмонтованого електронного комунікаційного блоку, типу SCB, або еквівалент, для контролю та керування функціями приладів, що мають аналогічний блок |  |
| Робоча напруга приладу 220+20В, 50Гц |  |
| Клас захисту від ураження електричним струмом не гірше І;  Ступінь захисту від ураження електричним струмом не гірше CF із захистом від впливу дефібрилятору |  |
| 8 | Модуль камери – 1 од. | Призначений для підключення тричіпових головок камери fullHD та з’єднання з блоком керування, що надає можливість здійснювати налаштування, змінювати режими візуалізації, здійснювати автоматичне керування джерелом світла, записувати зображення та відео. |  |
| Робоча напруга приладу 220+20В, 50Гц. |  |
| Клас захисту від ураження електричним струмом не гірше І;  Ступінь захисту від ураження електричним струмом не гірше CF із захистом від впливу дефібрилятору; |  |
| 9 | Головка камери full HD – 1 од. | Тричипова |  |
| Кадрова частота 50/60 Гц; |  |
| Розподілення не гірше 1920х1080 пікселів; |  |
| Прогресивна розгортка; |  |
| Наявність парфокального зум-об'єктиву, що має змінну фокусну відстань (не менш 2х); |  |
| Наявність стандартного адаптеру окуляру; |  |
| Наявність вільно програмованих кнопок; |  |
| Можливість обробки у розчинах, стерилізації етиленоксидом та перекисом водню; |  |
| Вага не більше 270г |  |
| Довжина з’єднувального кабелю не менш 300см |  |
| Клас безпеки не гірше CF-Defib |  |
| 10 | Джерело світла – 1 од. | Тип лампи – світлодіод  Можливість автоматичного регулювання інтенсивності освітлення через SCB |  |
|  |  | Кольорова температура не менш 6000К  Розрахований строк служби лампи не менш 20000 годин |  |
| Наявність вбудованого модуля типу SCB, або еквівалент, що надає можливість дистанційного керування приладом |  |
| Можливість ручного налаштування інтенсивності освітлення за допомогою сенсорної кнопки та через SCB |  |
| Клас захисту не гірше І  Клас безпеки не гірше CF |  |
| Робоча напруга приладу 220+20В, 50Гц |  |
| *11* | Волоконно-оптичний світловод – 1 од. | Довжина не менш 230см;  Діаметр не більше 3,5мм;  Особливо термостійкий |  |
| *12* | Аспіраційна помпа – 1 од. | Потужність відсмоктування не менше 30л/хв.; |  |
| Відсутність вібрації та шуму; |  |
| Максимальний вакуум не менше -85кПа; |  |
| Вага не більше 10кг; |  |
| Клас захисту не гірше І, BF, IPX 1; |  |
| Наявність гідрофобного бактеріального фільтру; |  |
| Наявність у комплекті банки ємністю не менше 2л; |  |
| Наявність у комплекті кришки з ручкою та механічним контролем переливу; |  |
| Наявність системи контролю переливу; |  |
| Робоча напруга приладу 220+20В, 50Гц. |  |
| 13 | Електрохірургічний апарат – 1 компл | Високочастотний апарат для монополярних перетинів і коагуляції, біполярної коагуляції |  |
| Автоматичне функціональне самотестування при включенні апарату |  |
| Підключення нейтрального електрода згідно з нормами CF |  |
| Автоматичне спостереження за підключенням нейтрального електрода до апарату, світловий і акустичний супровід спостереження |  |
| Автоматичне спостереження за приляганням нейтрального електрода до пацієнта |  |
| Заземлюючий контакт |  |
| Функція розпізнавання струмів витоку |  |
| Функція розпізнавання короткого замикання |  |
| Регулювання гучності для всіх режимів |  |
| Можливість одночасного підключення двох монополярних інструментів |  |
| Можливість одночасної активізації двох монополярних інструментів |  |
| Можливість синхронізації з блоком аргоноплазмової коагуляції та евакуатором дима |  |
| Інтеграція з ультразвуковими апаратами в мультифункціональну хірургічну стійку |  |
| Наявність регулятора електричної дуги, що знижує значення вихідної потужності в залежності від тканини та її опору до необхідного мінімального значення |  |
| Наявність програми для трансуретральної та трансвагінальної резекції, вапоризації простати, матки, сечового міхура. |  |
| Наявність програм для гастроентерології, не менше ніж 2 |  |
| Ступінь захисту корпусу, не гірше IP 21 |  |
| Монополярний перетин, максимальна потужність не менше 300 Ватт (500 Ω) |  |
| Монополярна коагуляція, максимальна потужність не менше 110 Ватт (75 Ω) |  |
| Біполярна коагуляція, максимальна потужність не менше 120 Ватт |  |
| Функція автоматичного старту в режимі біполярної коагуляції |  |
| Комплектація:  - Електрохірургічний коагулятор (1 шт.)  - Мережевий кабель (1 шт.)  - Ножний перемикач подвійний (1 шт.)  - Гумовий нейтральний електрод, дорослий розмір, 250х150 мм (1 шт.)  - Кабель, для гумових нейтральних електродів, довжиною не менше 4,5 м (1шт.) |  |
| *14* | Силіконова трубка – 1 од. | Підлягає стерилізації;  Набір для аспірації. |  |
| *15* | Ветрикулоскоп типу LOTTA, або еквівалент – 1 од | Наявність ширококутної оптики типу Хопкінс, або еквівалент |  |
| Кут напрямку бачення 6°; |  |
| Наявність окуляру, що розташований під кутом |  |
| Зовнішній діаметр не більше 6,1мм |  |
| Довжина не менше18см |  |
| Наявність робочого каналу діаметром не менше 2,9мм |  |
| Наявність каналів для аспірації та іригації діаметром не менше 1,6мм |  |
| Можливість стерилізації в автоклаві |  |
| Наявність убудованого світловоду |  |
| 16 | Операційний тубус вентрикулоскопу – 1 од. | Ротаційний;  Градуйований; |  |
| Зовнішній діаметр не більше 6,8мм;  Робоча довжина не менше 13см. |  |
| 17 | Обтюратор – 1 од. | Для операційного тубусу вентрикулоскопу. |  |
| 18 | Ножиці, типу ClickLine, або еквівалент, – 1 од. | Розмір 2мм;  Робоча довжина не менш 30см;  Ротаційні;  Розбірна конструкція, що складається з металевої рукоятки та трубки із вставкою-ножицями;  Бранші гострокінцеві, одна рухома. |  |
| 19 | Щипці для біопсії, типу ClickLine, або еквівалент, – 1 од. | Розмір 2мм;  Робоча довжина не менш 30 см;  Ротаційні;  Розбірна конструкція, що складається з металевої рукоятки та трубки із вставкою-щипцями;  Обидві бранші рухомі. |  |
| 20 | Щипці для  вентрікулостомії типу ClickLine, або еквівалент, – 1 од. | Розмір 2мм;  Робоча довжина не менш 30см;  Ротаційні;  Розбірна конструкція, що складається з металевої рукоятки та трубки із вставкою-щипцями;  Обидві бранші рухомі. |  |
| 21 | Щипці для захоплення, типу ClickLine, або еквівалент, – 1 од. | Розмір 2мм;  Робоча довжина не менш 30см;  Ротаційні;  Розбірна конструкція, що складається з металевої рукоятки та трубки із вставкою-щипцями;  Обидві бранші рухомі. |  |
| 22 | Щипці для біопсії, типу ClickLine, або еквівалент, – 1 од. | Розмір 2,7мм;  Робоча довжина не менш 30см;  Ротаційні;  Розбірна конструкція, що складається з металевої рукоятки та трубки із вставкою-щипцями;  Обидві бранші рухомі. |  |
| 23 | Біполярні щипці, довгі – 1 од. | Розмір 2,4мм;  Довжина не менше 30см;  Розбірна конструкція, що складається із кільцевої рукоятки, зовнішньої трубки та робочої вставки з пласкими браншами. |  |
| 24 | Біполярний електрод – 3 од. | Розмір 1,7мм;  Довжина не менше 30см. |  |
| 25 | Балонний катетер – 3 уп. | Розмір 1мм;  Довжина не менше 40см;  Стерильний, одноразовий;  Не менше 10 од./упаковка. |  |
| 26 | Радіальний фіксуючий пристрій – 1 од. | Для кріплення до операційного столу для шин європейського та американського стандартів;  Можливість регулювання висоти та нахилу шарнірного штативу. |  |
| 27 | Шарнірний штатив L-подібний – 1 од. | Наявність одного центрального затискача для всіх функцій;  Висота не менше 45см;  Сумарна довжина рухомої частини не менше 35см. |  |
| 28 | Затискна колодка металева – 1 од. | Діапазон затискання від не більше 16,5мм до не менше 23мм;  Наявність швидкодіючого замку. |  |
| 29 | Щітка для чищення гнучка – 2 од. | Робоча довжина не більше 60см;  Діаметр не менше 2,2мм;  Для робочих каналів 0,8-2мм. |  |

Інша інформація

1. Оголошення розроблено відповідно до вимог Закону «Про публічні закупівлі» (далі- Закон). Терміни, які використовуються в цьому оголошенні, вживаються у значенні, наведеному в Законі.

Документи, визначені в оголошенні, завантажуються в електронну систему у вигляді сканованих файлів у форматі розширення «.pdf», «.jpeg» та/або розширення програми, що здійснює архівацію даних (WinRAR, 7-Zip).

Скановані документи повинні бути викладені в повному обсязі, а саме: мати чіткий вигляд повного (завершеного) документу, підпису та ін.), а також мають бути відкриті для загального доступу і не повинні містити паролів та будь-яких обмежень.

Документи, а саме довідки в довільній формі та/або відповідно до форм (зразків) запропонованих в оголошенні, повинні подаватись Учасником на фірмовому бланку (у разі наявності) та мати такі обов’язкові реквізити: назву Учасника (або установи, організації, тощо), назва адресата, назва виду документа, дата складання, реєстраційний номер, текст документа, посаду, ПТБ уповноваженої особи Учасника, його власноручний підпис, а також відбиток печатки учасника (у разі використання).

У разі надання неякісних сканованих документів або пошкоджених електронних файлів, що унеможливлюють їх розгляд (нечітке зображення, зміщене зображення, файл не відкривається тощо) такі документи Замовником не розглядаються і вважаються не поданими Учасником.

Всі визначені цим Оголошенням оригінали документів, Учасником завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді сканованої копії з оригіналу документу; всі визначені цим Оголошенням копії документів, надаються Учасником у вигляді сканованої копії з копії такого документу, засвідченої (на кожній сторінці, якщо документ складено з декількох сторінок) підписом уповноваженої посадової особи Учасника спрощеної закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитком печатки Учасника (у разі використання). Неспроможність подати всю інформацію, що вимагається замовником відповідно до оголошення, або подання пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення такої пропозиції. Надати лист згоду, що учасник сам несе відповідальність за неякісне складання та несвоєчасне подання пропозиції у довільній формі.

1. Відповідно до частини 3 статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Всі документи пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель. Документи мають бути належного рівня зображення (чіткими та розбірливими для читання).

Учасник повинен накласти кваліфікований електронний підпис (КЕП) або удосконалений електронний підпис (УЕП) на пропозицію (якщо учасник надає в складі пропозиції хоча б один сканований документ) або на кожен електронний документ пропозиції окремо (якщо такі документи надані у формі електронного документа). Якщо пропозиція містить і скановані документи і документи в електронній формі, то учасник повинен накласти КЕП/УЕП на пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо.

Документи пропозиції учасника, що складені безпосередньо учасником, а саме: довідки/листи в довільній формі /листи-роз’яснення/гарантійні листи повинні містити підпис уповноваженої посадової особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) у разі накладання кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або удосконаленого електронного підпису (УЕП) на пропозицію, а не на кожен електронний документ пропозиції окремо.

Документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або удосконаленого електронного підпису (УЕП) не потрібно засвідчувати печаткою та підписом уповноваженої особи.

Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https;//czo.gov.ua/verify

Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися прізвище та ініціали особи,

уповноваженої на підписання пропозиції (власника ключа). У випадку відсутності даної

інформації, пропозиція учасника вважається такою, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні

про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі.

**3**. Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію.

4. Після розкриття пропозицій замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні

про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівл пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною.

Строк розгляду найбільш економічно вигідної пропозиції не перевищує п’ять робочих днів з дня завершення електронного аукціону.

За результатами оцінки та розгляду пропозиції замовник визначає переможця.

Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю замовник оприлюднює в електронній системі закупівель.

У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції замовник розглядає наступну пропозицію Учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію.

Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція визначається електронною системою закупівель автоматично.

**5. Відхилення пропозиції учасника:**

**Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо:**

1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі;

2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

**3**) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;

**4**) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. Учасник надає підтвердження, щодо відсутності підстав для відхилення його пропозиції.

**6. Замовник відхиляє пропозицію учасника, який визначений переможцем спрощеної закупівлі у разі, якщо такий учасник відмовився від укладення договору про закупівлю**.

Поряд з цим, беручи до уваги зміст частини 7 статті 33 Закону та частини 2 статті 41 Закону, замовник відхиляє пропозицію такого учасника, у разі якщо договір про закупівлю не укладено з вини учасника, зокрема у випадку, якщо він не надав замовнику:

1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;

2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та у разі, якщо про це було зазначено в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі;

3) підписаний договір у строк, визначений Законом.

**7. Відміна закупівлі:**

**7.1. Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі:**

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;

3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

**7.2. Спрощена закупівля автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі**

1) відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 статті 14 Закону;

2) відсутності пропозицій учасників для участі в ній.

Повідомлення про відміну закупівлі оприлюднюється в електронній системі закупівель:

- замовником **протягом одного робочого дня з дня прийняття замовником відповідного**

**рішення;**

- електронною системою закупівель **протягом одного робочого дня з дня автоматичної**

відміни спрощеної закупівлі внаслідок відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 статті

14 Закону або відсутності пропозицій учасників для участі у ній.

Повідомлення про відміну закупівлі автоматично надсилається всім учасникам електронною системою закупівель в день його оприлюднення.

**8. Строк укладання договору:**

Замовник може укласти договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем

спрощеної закупівлі, **на наступний день після оприлюднення повідомлення про намір**

**укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 20 днів.**

Договір про закупівлю укладається згідно з вимогами статті 41 Закону.

**9. Порядок укладення договору, його умови.**

Проєкт Договору про закупівлю викладено в Додатку 3 до цього Оголошення.

Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського Кодексів України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про публічні закупівлі», умов цього Оголошення та пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа.

Остаточна редакція договору про закупівлю складається з урахуванням особливостей предмету закупівлі та результатів аукціону на базі проєкту договору про закупівлю, що є Додатком 4 до цього Оголошення. Переможець повинен підписати 2 примірники договору у строки, визначені частиною 8 цього розділу, та у день підписання передати замовнику. Не підписання переможцем договору та/або не передання договору у вказаний строк буде розцінено як відмова переможця від укладення договору про закупівлю, що спричиняє наслідки передбачені п. 3 ч. 13 ст. 14 Закону **(Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо:**

учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю). В складі пропозиції учасник надає гарантійне підтвердження того,

що до нього не застосовувалися оперативно-господарські санкції за результатами виконання

аналогічних договорів.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця спрощеної закупівлі, крім випадків визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті та/або випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі.

**У випадку перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення**

**ціни пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі, переможець до укладення**

**договору надає Замовнику відповідний перерахунок.**

**Переможець закупівлі під час укладення Договору про закупівлю повинен надати:**

**1**) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;

2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та у разі, якщо про це було зазначено в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.

Учасник у складі пропозиції надає гарантійний лист у довільній формі, про зобов’язання надати документи у випадку повідомлення про намір укласти договір про закупівлю його пропозиції.

У разі якщо переможцем спрощеної закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників.

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме - технічні помилки та описки.

**Примітка:** Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладенню вимог цього Оголошення з боку Учасників закупівлі, означатиме, що Учасники закупівлі, які беруть участь у цій спрощеній закупівлі, повністю усвідомлюють зміст цього Оголошення та вимоги, викладені Замовником для Учасників при підготовці та подачі документів та інформації стосовно цієї закупівлі.

Провідний фахівець з публічних закупівель

Добриця Н.М. ( 061) 222 21 20

Додаток № 1

до оголошення про проведення

спрощеної закупівлі

**Перелік кваліфікаційних та інших даних, які вимагаються від учасників і способи їх документального підтвердження.**

**Документи для підтвердження відповідності пропозиції учасника одному або кільком з таких кваліфікаційним критеріям закріплених ч. 1 ст. 16 Закону:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Кваліфікаційні критерії | Документи, підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям |
| **1.** | **Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій\***  *\* Під час закупівлі робіт або послуг у разі встановлення кваліфікаційного критерію такого як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців* | 1.1. Довідка в довільній формі, в якій зазначається наступна інформація:  - наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій що буде використовуватися для виконання робіт/надання послуг/поставки товарів визначених у технічних вимогах. |
| **2.** | **Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід\***  *\* Під час закупівлі робіт або послуг у разі встановлення кваліфікаційного критерію такого як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців* | 2.1.Довідка в довільній формі, в якій зазначається наступна інформація:  - наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. |

**Примітка:** У разі участі у закупівлі об’єднання учасників, підтвердження відповідності встановленій в цьому Оголошенні кваліфікаційній вимозі здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації

**1.2 Інші документи від Учасника:**

1. Повноваження щодо підпису документів пропозиції учасника спрощеної закупівлі та договору про закупівлю підтверджується випискою з протоколу засновників та/або

Для фізичних осіб, фізичних осіб- підприємців:

- довідка/картка про присвоєння ідентифікаційного коду або у разі відсутності

довідки/картки про присвоєння ідентифікаційного коду з релігійних переконань,

надати сторінку паспорта з відповідною відміткою або лист-пояснення із

зазначенням законодавчих підстав ненадання документу.

- паспорт (1-6 сторінки та місце проживання) у випадку, якщо такий паспорт оформлено у вигляді книжечки, або паспорт (обидві сторони), якщо такий паспорт оформлено у

формі картки, що містить безконтактний електронний носій, або інший документ, передбачений статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 №5492-VI (із змінами).

2 Статут та інформація стосовно коду доступу за яким можливо здійснити пошук чинних установчих документів юридичної особи або інший установчий документ (остання редакція)- для юридичних осіб.

Якщо Учасник діє на підставі модельного статуту – надається протокол загальних зборів щодо обрання керівника юридичної особи або рішення чи розпорядження власника чи уповноваженої власником особи (відповідно до процедури обрання, яка визначена статутом чи іншими установчими документами), в якому зазначені відомості про провадження діяльності на основі модельного статуту (модельний статут при цьому не надається).

У разі якщо пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання. Такими документами можуть бути установчі документи об’єднання учасників відповідно до законодавства

України [установчий договір (рішення про створення об’єднання) та/або статут – згідно із законодавством України] або законодавства іншої держави, відповідно до якого було утворене об’єднання.

1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4 Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість або Витяг з реєстру платників податку на додану вартість (для платників ПДВ) або Свідоцтво платника єдиного податку або Витяг з реєстру платників єдиного податку (для платників єдиного податку).

5 Цінова пропозиція згідно Додатку № 3 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

6 Підтвердження відповідності пропозиції Учасника необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, у тому числі відповідній технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) у вигляді листа-гарантії наступного змісту: «Ми, зазначити найменування Учасника підтверджуємо відповідність своєї пропозиції технічним,

якісним та іншим характеристикам предмета закупівлі, та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в Оголошені про проведення спрощеної закупівлі, в т.ч. Додатку 2 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі, а також підтверджуємо можливість поставки товару , у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами документації ».

7. Лист-погодження (у довільній формі) Учасника з умовами проєкту Договору, що міститься в Додатку №3 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

8 Відомості про керівника та особу(-іб) (довідка в довільній формі), якій (-им) надано право підпису документів пропозиції закупівлі та право укладання договору на поставку товару за результатами закупівлі (з обов’язковим зазначенням ПІБ (без скорочень), посади, зразку (ів) підпису кожної особи, зазначеної в довідці).

9 Інформаційна довідка, складена у довільній формі, з відомостями про учасника (адреса юридична, фактична та електронна, телефон, факс), реквізити (номер рахунку, назва та МФО, адреса банку), керівництво (посада, ПІБ, телефон для контактів), форму власності та юридичний статус, організаційно – правова форма (для юридичних осіб).

10 Лист-гарантія, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (за наявності), щодо дотримання Учасником у своїй діяльності норм чинного законодавства України, у тому числі санкційного законодавства, відсутності підстав, передбачених ст. 17 Закону «Про публічні закупівлі»

11 Лист- згода на обробку персональних даних осіб, персональні данні яких містяться ускладі документів пропозиції

12.У разі відсутності можливості надання певних документів у складі пропозиції Учасник повинен надати лист-пояснення із зазначенням підстави ненадання документа з посиланням на нормативні та законодавчі акти.

Додаток № 2

до оголошення про проведення

спрощеної закупівлі

Форма пропозиції, яка подається Учасником на фірмовому бланку.

Учасник не повинен відступати від змісту даної форми.

Форма пропозиції, яка подається учасником на фірмовому бланку ( за наявності)

Учасник не повинен відступати від даної форми

**ПРОПОЗИЦІЯ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( Найменування товару )

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у процедурі електронних торгів

на закупівлю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ відповідно до вимог ,що запропоновані

Замовником - Комунальне некомерційне підприємство «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня»

Запорізької обласної ради ( КНП «ЗОКДЛ» ЗОР ),

Вивчивши документацію електронних закупівель та медико технічні вимоги (надалі МТВ ),

ми, що уповноважені Учасником на підписання пропозиції , Договору про закупівлю , маємо

можливість та згідні виконати вимоги Замовника та Договору про закупівлю на таких умовах.

1. Повне найменування Учасника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Адреса (юридична та фактична)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Телефон/факс Email\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Керівництво (прізвище, ім’я, по батькові)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Форма власності та юридичний статус Учасника , назва та адреса головного підприємства

Учасника (організації), дата утворення, місце реєстрації, спеціалізація\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Банківські реквізити

8. Коротка довідка про діяльність

9. Ціна пропозиції ( загальна ціна договору про закупівлю) становить (з/без ПДВ) грн..

цифрами\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

літерами\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Пропозиція щодо предмету закупівлі ( Таблиця 1)

11. Спосіб доставки товару ( в разі необхідності телефон та дані контактної особи , що буде

здійснювати доставку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( силами та за рахунок постачальника)

12 Телефон та дані контактної особи, відповідальної за укладання договорів з Замовником\_\_\_\_\_\_\_\_

**Таблиця 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування товару  згідно оголошення | Найменування товару, що пропонується  учасником згідно реєстраційного  посвідчення або декларацій про відповідність | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за од.  товару з  ПДВ грн | Сума закупівлі  з ПДВ грн.. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Всього з ПДВ** | | | | |  |  |
| **( у т. числі ПДВ )** | | | | |  |  |

Додаток № 3

до оголошення про проведення

спрощеної закупівлі

**Лист-згода на обробку персональних даних\***

Відповідно до закону України „Про захист персональних даних ” від 01.06.2012 №2297-VI даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України „Про публічні закупівлі”, а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платників податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надають про себе для забезпечення участі у тендерної процедурі, цивільно-правових та господарських відносин.

Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(підпис) (ПІБ)

Додаток № 4

до оголошення про проведення

спрощеної закупівлі

**ПРОЕКТ**

**ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРУ № \_\_\_\_\_СЛ/22**

м.Запоріжжя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022р.

**Комунальне некомерційне підприємство «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної ради (скорочене найменування - КНП «ЗОКДЛ» ЗОР),** що має статус неприбуткового підприємства та не є платником податку на прибуток, далі за текстом договору іменоване Замовник, в особі \_\_\_\_\_\_ (повна назва посади особи, уповноваженої на укладання договору, її повне прізвище, ім’я та по батькові), яка діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_, з однієї сторони, та  **повне найменування переможця аукціону (юридична особа або фізична особа - підприємець),** що \_\_(вказати статус платника податку)**,** далі за текстом договору іменований Постачальник, в особі\_\_\_\_\_(повна назва посади особи, уповноваженої на укладання договору, її повне прізвище, ім’я та по батькові), яка діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_, з іншої сторони, іменовані разом Сторони, а кожна окремо - Сторона, у відповідності до ст. 12-1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. №64 «Про введення воєнного стану в Україні» та Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року №169 (зі змінами) «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» уклали даний договір про нижченаведене:

**1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Постачальникзобов'язується поставити та передати у власність Замовника медичне обладнання, далі - товар, зазначений у п. 1.2., а Замовник – прийняти та своєчасно оплатити за такий товар.

1.2. Найменування товару за кодом Національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»ДК 021:2015:**33160000-9 Устаткування для операційних блоків** (**набір обладнання для нейрохірургічних операцій); НК 024:2019:44065 Багаторазовий набір для нейрохірургічних процедур, що не містить лікарських засобів. 36904 Нейроскоп жорсткий, багаторазового використання,** надалі за текстом договору – товар, в кількості та за цінами, передбаченими Специфікацією договору, що є його невід’ємною частиною, а Замовник – прийняти товар і оплатити на умовах, передбачених цим договором.

Специфікація додається (додаток №1).

1.3. Замовник має право зменшити обсяги закупівлі товару у відповідністю з реальною фінансовою спроможністю та потребою Замовника згідно до частини 5 статті 41 Закону України про публічні закупівлі» № 922-VIIІ від 25.12.2015(в редакціїї Закону №114-ІХ від 19.09.2019р. зі змінами та доповнненнями).

1.4. Цей договір укладений відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексів України, з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про публічні закупівлі» № 922-VIIІ від 25.12.2015 (в редакції Закону [№ 114-IX від 19.09.2019](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114-20), зі змінами та доповненнями).

**2.УМОВИ ПОСТАЧАННЯ ТОВАРУ**

2.1. Кінцевий строк поставки: до 20.11.2022 року.

Постачальник відвантажує товар Замовнику одноразовою поставкою, впродовж 90 календарних днів з дня внесення попередньої оплати. Постачальник відвантажує товар за адресою: м.Запоріжжя, проспект Соборний/вул. Дніпровська/вул. Олександрівська, буд.70/21/47, КНП«ЗОКДЛ» ЗОР (комірник).

2.2. Поставка товару оформлюється видатковою накладною Постачальника, підписаною Замовником, та довіреністю на отримання товару, з дотриманням форми, встановленої законодавством України, яка надається Постачальнику в обмін на товар.

2.3. Товар на момент переходу права власності до Замовника є власністю Постачальника. Товар на момент передачі його Замовнику не повинний бути обтяжений правами третіх осіб.

2.4. Право власності на товар Замовник набуває з моменту підписання видаткових документів матеріально - відповідальною особою Постачальника про передачу товару та матеріально – відповідальною особою Замовника про отримання товару.

2.5. Одержання Замовником товару по кількості проводиться згідно видаткових документів, з якості - у відповідності з документами, що підтверджують його якість.

2.6. При виявленні нестачі по кількості товару Постачальник повинен провести постачання товару, який недопоставлений, за свій рахунок протягом трьох днів від дня виявлення нестачі.

2.7. Якщо під час приймання товару або введення його в експлуатацію товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам цього договору (бій, некомплектність), Постачальник зобов’язаний замінити такий товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості, несе Постачальник.

2.8. Якщо протягом строку придатності товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає умовам цього договору Постачальник зобов’язаний замінити такий товар впродовж 10 (десяти) днів з моменту визнання претензії від Замовника. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості або товару, що не відповідає умовам договору, несе Постачальник.

2.9. Постачальник доставляє товар своїм транспортом за місцем поставки. Доставка, інсталяція, монтаж та пуско - налагоджувальні робот, а також завантажувальні – розвантажувальні роботи здійснюються за рахунок Постачальника.

**3. ЯКІСТЬ ТОВАРУ**

3.1. Товар повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам, якісним, кількісним характеристикам до предмету закупівлі та іншим вимогам Замовника.

3.2. Товар повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

3.2.1. Постачальник повинен надати копії документів наведених нижче під час поставки:

а) завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

б) з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753, №754, №755\*\*, якщо Постачальник постачає медичні вироби, які пройшли державну реєстрацію, внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і дозволені для застосування на території У країни та були введені в обіг до дати обов’язкового застосування технічного регламенту, дозволяється постачати такі вироби до закінчення строку їх придатності і не більш як п’ять років з дати введення в обіг, без проходження процедури оцінки відповідності та маркування національним знаком відповідності.

\*- Постанова КМУ від 02.10.2013. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів».

\*\*- Постанова КМУ від 02.10.2013 № 754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro».

\*\*\* - Постанова КМУ від 02.10.2013. № 755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують». Гарантійний термін – не менше 12 місяці з моменту вводу в експлуатацію на апарати та 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію на оптику, світловоди та інструменти (окрім тих, що передбачені для одноразового використання та витратних матеріалів – електродів резектоскопів, силіконових клапанів та ковпачків троакарів, тощо) (надати гарантійний лист Постачальника).

3.3. Інструменти, оптики, світловоди, кабелі та ін. в комплекті обладнання повинні бути багаторазового використання, підлягати численним циклам дезінфекції та стерилізації, окрім передбачених для одноразового застосування (Постачальник надає гарантійний лист).

3.4. Обов’язкова наявність сертифікованого виробником сервісного центру на території України та фахівців, що пройшли навчання у виробника (Постачальник надає гарантійний лист).

3.5. Товар повинен відповідати медико-технічним вимогам Замовника до товару, що підтверджується наданням Постачальником заповненої таблиці відповідності та копій інструкцій, щодо використання або офіційних друкованих документів (каталоги, проспекти, тощо) виробника українською або російською мовою, які містять підтвердження технічних параметрів обладнання.

3.6. Постачальник повинен підтвердити оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо він не є виробником товару) або його офіційного представника в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо від виробника) свою спроможність постачання обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені Сторонами.

3.7. Постачальник повинен мати відповідний дозвіл, відповідні висновки державних служб, дозвільні документи на види діяльності, що здійснюються при виконанні зобов’язань, передбачених даним договором.

3.8. Товар має бути упакований таким чином, щоб забезпечити схоронність та цілісність товару та виключити можливість його пошкодження, псування або знищення під час транспортування.

3.9. Товар передається Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою та яка відповідає характеру, забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування. Маркування згідно діючих ДСТУ та ТУ. Маркування повинно бути виконано таким чином, що виключає його знищення або пошкодження за час транспортування до Замовника. Маркування на зовнішній упаковці товару повинно надавати інформацію щодо виробника: (країна походження товару, найменування виробника та його адреса, форма упаковки, кількість в упаковці, дата виготовлення та термін придатності, номеру партії, умов зберігання, інформація про склад та т.і.).

3.10. У разі пошкодження цілісності тари або упаковки, в якій поставляється товар, або невідповідності товару, який передається Постачальником, за асортиментом, кількістю або якістю, Замовник має право не приймати товар та вимагати заміни товару протягом 3 (трьох) робочих днів. Замовник може відмовитись від заміни товару і його оплати та вимагати розірвання договору і повернення сплачених за такий товар коштів.

**4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ**

4.1. Ціна договору становить\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн.(цифрами та прописом), в т.ч. ПДВ- \_\_\_% (вказати розмір відсотків), що становить\_\_\_\_\_\_\_\_грн.(цифрами та прописом).

4.2. Ціна договору визначена за результатами проведеного Замовником електронного аукціону в системі публічних закупівель «Прозоро» (спрощена процедура закупівлі).

4.3. Ціна товару сформована з урахуванням витрат на страхування, сплату мита, податків та всіх інших зборів і обов’язкових платежів, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів та усіх інших витрат.

4.4. Керуючись ст. 52 Господарського кодекса України та пунктом 6.1.12. Статуту КНП«ЗОКДЛ» ЗОР, Замовник має право самостійно ухвалювати рішення, щодо закупівлі медичного обладнання у межах програми медичних гарантій на умовах передоплати без обмежень, які визначає Постанова КМУ № 1070 від 04.12.2019р., а саме: передоплата за закупівлю за договором складає 25% (двадцять п’ять відсотків) від ціни договору, що становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн.(цифрами та прописом), в т.ч. ПДВ - \_\_\_% (вказати розмір відсотків), що становить\_\_\_\_\_\_\_\_грн.(цифрами та прописом).

4.5. Замовник, здійснює оплату залишку суми за договором по факту поставки товару, згідно видаткових документів (видаткової накладної) та рахунку, шляхом перерахування безготівкових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника, протягом тридцяти календарних днівз моменту постачання товару.

4.6.Розрахунки здійснюються в національній валюті України – гривні.

**5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН**

**5.1. Замовник зобов'язаний:**

5.1.1. Приймати поставлені товари згідно з накладною та Специфікацією;

5.1.2. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари.

**5.2. Замовник має** **право:**

5.2.1. Достроково розірвати цей договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його за двадцять днів до моменту дострокового розірвання договору;

5.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим договором;

5.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну ціну (вартість) цього договору залежно від реальної фінансової спроможності. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього договору;

5.2.4. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо).

**5.3. Постачальник зобов'язаний:**

5.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим договором;

5.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 3 цього договору.

**5.4. Постачальник має право:**

5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

5.4.2. На дострокову поставку товарів за погодженням із Замовником.

**6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим договором.

6.2. У разі несвоєчасної поставки або поставки не в повному обсязі партії товару, заявленої Замовником, Постачальник сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми непоставленого товару за кожний день затримки поставки (або поставки не в повному обсязі партії товару).

6.3. У разі поставки неякісного (некомплектного) товару Постачальник здійснює заміну на аналогічний якісний товар, взявши витрати за цією операцією на себе, або повертає вартість товару з урахуванням всіх платежів та зборів, а також 3% річних, індексу інфляції.

6.4. В разі не поставки товару за договором в строк, обумовлений між сторонами згідно п.2.1. Договору, Постачальник повинен повернути Замовнику суму попередньої оплати (вказаної в п. 4.4. Договору) з наступного дня після закінчення строку постачання, а також сплатити суми інфляційних втрат і 3% річних.

6.5. За порушення зобов’язань по якості (комплектності) товару Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі двадцяти процентів вартості неякісного (некомплектного) товару.

6.6. У випадку порушення строку оплати поставленого товару з вини Замовника, Замовник за вимогою Постачальника сплачує пеню в розмірі 0,1% вартості неоплаченого товару, але не більше облікової ставки НБУ, що діє в період прострочення оплати, за кожний день затримки оплати. Будь-які інші заходи відповідальності (нарахування річних, інфляційних та т.і) до Замовника не застосовуються (Замовник є комунальним некомерційним неприбутковим підприємством).

6.7. Замовнику не нараховується пеня і він звільняється від оплати пені в разі відсутності коштів на рахунку Замовника та/або затримки оплати з боку державної казначейської служби України, де обслуговується Замовник.

6.8. Замовник не несе відповідальності за несвоєчасну оплату за отриманий товар за цим договором через дії або бездіяльність органу державного казначейства, що обслуговує Замовника.

6.9. Сплата штрафних санкцій (пеня, неустойка, штраф) не звільняє Сторони від виконання договірних зобов’язань.

**7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, тощо).

7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

7.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України.

7.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 20 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей договір, попередивши про це іншу Сторону за 10 днів до розірвання.

7.5. Для цілей виконання цього Договору‚ воєнний стан, введений Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022р. (зі змінами), і підтверджений Торгово промисловою палатою України вих. № 2024/02.0-7.1 від 28.02.2022р. (далі - воєнний стан) не є обставиною непереборної сили.

**8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

8.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

8.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори вирішуються у судовому порядку згідно діючого законодавства України. Досудовий (претензійний) порядок розгляду спорів є обов’язковим. Претензії пред’являються та розглядаються у порядку та терміни, що передбачені чинним законодавством України.

**9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

9.1. Цей договір набирає чинності з дати підписання і діє по 31.12.2022 р., але, в будь-якому разі, до повного виконання його Сторонами договірних зобов’язань.

9.2. Цей договір укладено українською мовою у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін договору.

**10**. **ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ**

10.1. Істотні умови договору про закупівлю товару не повинні змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадків, визначених частиною 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» №922-VIIІ від 25.12.2015 (в редакції Закону [№ 114-IX від 19.09.2019](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114-20) зі змінами та доповненнями), а саме:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;

2)  збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень  частини шостої статті 41 Закону.

10.2. При настанні вказаних випадків, зміни до істотних умов договору здійснюються лише за згодою Сторін договору та оформлюються додатковою угодою, що є невід’ємною частиною договору.

10.3. Усі зміни та доповнення до договору мають юридичну силу і є невід'ємною частиною договору, якщо вони зроблені в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін.

10.4.Жодна із Сторін договору не має права передавати свої права та обов’язки по цьому договору третім особам.

10.5. Дострокове розірвання договору можливе в наступному разі: зі згоди сторін; за рішенням суду; в разі невиконання або неналежного виконання договірних зобов’язань; форс – мажорних обставин, про що Сторона, яка ініціює дострокове розірвання договору, повинна попередити іншу Сторону договору за двадцять днів до його розірвання. (крім випадків форс –мажорних обставин, де строки –10 днів).

10.6. Сторони договору погодили, що підписуючи цей договір, сторони надають згоду на використання, обробку та зберігання своїх персональних даних та розуміють, що збір, обробка, використання та зберігання таких даних не порушує їх права та законні інтереси, в тому числі, передбачені Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. № 2297-VІ (зі змінами та доповненнями), і проводяться в рамках господарських відносин для забезпечення здійснення адміністративно-правових, податкових відносин, відносин з бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.

Представники Сторін підписанням цього договору підтверджують, що ознайомлені зі своїми правами, визначеними у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

10.7.У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

**11. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ**

11.1. Невід'ємною частиною цього договору є Специфікація №1 (Додаток №1 до договору).

**12.МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАМОВНИК:** | **ПОСТАЧАЛЬНИК:** |
| **КНП «ЗОКДЛ» ЗОР**  ЄДРПОУ 05498737  ІПН 054987308266  69063, м. Запоріжжя, пр. Соборний/  вул.Дніпровська/ вул. Олександрівська,  буд. 70/21/47  р/р UA893133990000026009000200581  в АТ КБ «Приватбанк», МФО 313399  Витяг з реєстру платників ПДВ №2008264500073 від 06.07.2020р.  Рішення про неприбутковість №2008264600013 від 25.03.2020р.  Тел. /факс: (061) 764-29-67, (061) 222-21-01  E-mail: [zokdl@ukr.net](mailto:zokdl@ukr.net)  **Уповноважена на підписання договору особа** **(посада, підпис, прізвище, ініціали імені та по батькові)** | **Уповноважена на підписання договору особа** **(посада, підпис, прізвище, ініціали імені та по батькові)** |