Додаток 2

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДК 021:2015 ДК 021:2015: 38120000-2: Метеорологічні прилади

| № | Найменування товару | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматизована система метеорологічного забезпечення "Датаспектр Авіа" або еквівалент. | 2 комплекта |

Постачальник повинен надати діючий сертифікат метеорологічного аеродромного обладнання на свою систему.

1. Перелік Товарів, що планується до закупівлі: Автоматизована система метеорологічного забезпечення "Датаспектр Авіа" або еквівалент.

2. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

Предмет закупівлі повинен бути новим, таким що не був у експлуатації.

3. Комплектність предмету закупівлі (Автоматизована система метеорологічного забезпечення "Датаспектр Авіа) повинна включати:

- ультразвуковий вимірювач швидкості та напряму вітру Lufft V200A-UMB, кабель 10 метрів - 1 шт;

- блок управління та комутації - 1 шт;

- спеціалізоване програмне забезпечення «Датаспектр Метео»;

- паспорт;

- настанова щодо експлуатування;

- пакувальна тара;

4. За своїми технічними характеристиками продукція повинна відповідати таким вимогам або з параметрами не гірше:

4.1 Ультразвуковий вимірювач швидкості та напряму вітру повинен відповідати наступним вимогам:

- Не повинен мати механічно рухомих частин задіяних для вимірів метеорологічних параметрів.

- Конструкція вимірювача повинна мати захист від забруднень і від пошкодження сенсорів птахами.

- Мусить самостійно вимірювати температуру повітря для вмикання власного автоматичного обігріву сенсорів та мати автоматичну систему власного обігріву для запобігання обмерзанню.

- Має бути внесеним до переліку дозволенних засобів або мати висновок технічної наради, який надає такий дозвіл для використання у гідрометмережі УкрГМЦ.

- Повинен мати калібрувальний сертифікат від сертифікованої лабораторії виробника.

Повинен мати технічні характеристики не гірші від наведених в таблиці 1.

Таблиця 1

| Напрям вітру |  |
| --- | --- |
| Принцип вимірювання | Ультразвуковий |
| Діапазон вимірювань | 0…359.9 ° |
| Розрізнювальна здатність | 0.1 ° |
| точність | < 3° (> 1м/с) RMSE |
| швидкість вимірювання | 60 часткових вимірювань, 15 повних вимірів в секунду |
| частота вимірювання | 3 секунди |
| Швидкість вітру |  |
| Принцип вимірювання | Ультразвуковий |
| Діапазон вимірювань | 0... 90 м/с |
| Розрізнювальна здатність | 0,1 м/с |
| точність | ±0.3 м/с або ±3% RMS у діапазоні 0...35 м/с, інакше ±5% RMS |
| швидкість вимірювання | 60 часткових вимірювань, 15 повних вимірів в секунду |
| Цифрове виведення даних |  |
| інтерфейс | RS 485 напів/повно дуплексний, ізольований |
| Швидкість в бодах | 1 200-57 600 |
| Вимірювання Середнє (вектор); Мінімальне; Максимальне | 1 – 10 хв |
| Загальна інформація |  |
| Розміри, вага | ( 150 мм, висота 170 мм, вага - 0,8 кг |
| Допустима температура навколишнього середовища | -40 .. +60 ° C (з обігрівом) |
| підключення | 8-контактний конектор |
| захист | IP 66 |
| Заводський калібрувальний сертифікат | так |

4.2 Блок управління та комутації

Повинен складатися: ящик кліматичний, волого захисний, ступінь захисту не нижче IP54; блок живлення; блискавкозахист ліній живлення; блискавкозахист ліній зв’язку;  конвертери протоколів RS485/Ethernet; кабель з’єднання з вимірювачем швидкості та напряму вітру.

4.3 Програмне забезпечення повинне забезпечувати відображення наступного складу метеоінформації та відповідати вимогам настанов ВМО-8.

Програмне забезпечення повинно бути в комплекті та має забезпечувати:

- управління вимірювачем;

- автоматичний  збір та архівування результатів спостережень

- відображення інформації;

- формування графіків зміни параметрів за вибраний проміжок часу;

- повідомлення про відмову вимірювача у таких випадках:

(а) сигналізація відсутності зв'язку з вимірювачем;

(б) сигналізація відсутності живлення вимірювача;

(в) сигналізація відмови вимірювача.

Програмне забезпечення повинно забезпечити відображення на моніторі і реєстрацію параметрів в базу даних на комп’ютері наступної інформації:

поточне значення швидкості вітру;

середня швидкість вітру, усереднена за 2 хвилини;

середня швидкість вітру, усереднена за 10 хвилин;

максимальна швидкість вітру (пориви) за 10 хвилин;

максимальна швидкість вітру (пориви) за 3 години;

бокову складову максимальної швидкості вітру;

поточне значення напрямку вітру;

середній напряму вітру, усереднений за 2 хвилини;

середній напряму вітру, усереднений за 10 хвилин;

максимальний напрям вітру (пориви) за 10 хвилин;

максимальний напрям вітру (пориви) за 3 години;

сектор зміни напрямку  вітру;

Відображення значень метеовеличин повинне бути чітким і однозначно читаним.

5. Вимоги до гарантії виробника (постачальника).

Переможець торгів власними силами та за власний рахунок забезпечує виконання гарантійних зобов’язань відповідно до укладеного договору на поставку.

Гарантійний термін:  12 місяців.

6. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам Замовника Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

1) Довідку у довільній формі, яка повинна містити інформацію про:

виробника товару із зазначенням його адреси, країни походження та року виготовлення товару. Детальний опис, якісні характеристики та відповідність товару нормативній документації;

2) Діючий в Україні сертифікат метеорологічного аеродромного обладнання на систему, яка поставляється;

3) У разі, якщо учасник не є виробником  ультразвукового вимірювача швидкості та напряму вітру, учасник повинен надати копію (або оригінал) сертифіката (документа), яким підтверджує, що учасник є  офіційний імпортер (дилер, дистриб'ютор) виробника товару та уповноважений поставляти, обслуговувати та ремонтувати обладнання виробника, а також забезпечувати гарантійний та після гарантійний ремонт товару.