**Додаток 2**

**до оголошення про проведення спрощеної закупівлі**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі**

**ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”: 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні; ДК 021: 2015 33192400-6 (Автоматизовані робочі місця стоматолога); код НК 024:2019: 60930 - Установка стоматологічна, портативна.**

**Установка стоматологічна з кріслом стоматологічним GRANUM DTK-892**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **ВИМОГИ** | **ВІДПОВІДНІСТЬ**  **так/ні з посиланням на сторінку в технічній документації** | |
|  | ***Стоматологічна установка:* Стоматологічна установка навісного типу GRANUM DTK-892, адаптована до вимог української електричної мережі 220V та водопровідної мережі, має вхідний фільтр та редуктор для води і повітря.** | | |
| **1** | ***Блок лікаря* :** | |  |
| **1.1** | **блок лікаря навісний на крісло і рухається синхронно з кріслом** | |  |
| **1.2** | **консоль блоку лікаря повинна мати пневмофіксатор** | |  |
| **1.3** | **блок лікаря з нижнім підводом інструментів суцільнолитої конструкції (не набірні тримачі інструментів) та можливістю розміщення 6 інструментів** | |  |
| **1.4** | **сенсорна асептична панель керування функціями установки** | |  |
| **1.5** | **пантографічне плече столика лікаря з рухами в горизонтальній і вертикальній площинах** | |  |
| **1.6** | **стоматологічний трьохфункційний пістолет зі змінною насадкою** | |  |
| **1.7** | **3 турбінних пневмовиходи з роз’ємом типу Midwest (силіконові)** | |  |
| **1.8** | **негатоскоп на столику лікаря** | |  |
| **2** | ***Світильник:*** | |  |
| **2.1** | **навісний на крісло і рухається синхронно з кріслом** | |  |
| **2.2** | **діодний безтіньовий на пантографічному плечі** | |  |
| **2.3** | **регулювання яскравості освітлення, від 15000 до 35 000 Lux** | |  |
| **2.4** | **сенсорне вмикання та вимикання, та регулювання яскравості** | |  |
| **3** | ***Гідроблок:*** | |  |
| **3.1** | **гідро блок навісний на крісло і рухається синхронно з кріслом** | |  |
| **3.2** | **скляна поворотна плювальниця** | |  |
| **3.3** | **блок асистента на поворотному важелі** | |  |
| **3.4** | **слиновідсмоктувач ежекторного типу** | |  |
| **3.5** | **пилосос ежекторного типу** | |  |
| **3.6** | **стоматологічний трьохфункційний пістолет зі змінною насадкою** | |  |
| **3.7** | **сенсорна панель керування кріслом та гідроблоком з блоку асистента** | |  |
| **3.8** | **автономна система “чистої води” на інструменти** | |  |
| **3.9** | **ополіскувач плювальниці та наповнювач стакану** | |  |
| **3.10** | **під’єднання комунікацій повинно бути виконано окремим блоком** | |  |
| **4** | ***Крісло пацієнта :*** | |  |
| **4.1** | **електромеханічне** | |  |
| **4.2** | **кріплення до підлоги не потребує** | |  |
| **4.3** | **керування рухами крісла зі столика лікаря** | |  |
| **4.4** | **анатомічна форма** | |  |
| **4.5** | **безшовна оббивка з високоякісного матеріалу** | |  |
| **4.6** | **2 підлокітника** | |  |
| **4.7** | **рухомий двошарнірний підголівник** | |  |
| **5** | ***Педаль керування:*** | |  |
| **5.1** | **педаль керування багатофункційна** | |  |
| **5.2** | **керування водою та повітрям на інструменти** | |  |
| **5.3** | **функція продувки інструменту** | |  |
| **5.4** | **керування рухами крісла, та гідроблоком** | |  |
| **6** | ***Стілець лікаря:*** | |  |
| **6.1** | **регулювання по висоті** | |  |
| **6.2** | **оббивка в тон крісла** | |  |

**Загальні вимоги:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

***Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською, або російською мовами) в якому міститься ця інформація,з наданням копії документів.***

**2**. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

***На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців*.**

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

***На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з Оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.***

4. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

***На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.***

**Примітка:**

*У разі не надання документів, тендерна пропозиція буде відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації.*

*Невідповідність запропонованого Учасником товару встановленим медико - технічним вимогам розцінюється як невідповідність пропозиції умовам тендерної документації.*