Додаток 2

до тендерної документації

Технічні вимоги до предмета закупівлі

«код ДК 021:2015- 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» (Лот 1: Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування аналізатора INDIKO; Лот 2: Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту аналізатора VITEK 2 Compact)»

Лот 1: Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування аналізатора INDIKO ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Учасник повинен забезпечити працездатність та безперебійну роботу медичного обладнання лікувального закладу.

Поточний ремонт і технічне обслуговування медичного обладнання проводиться за місцем експлуатації обладнання на території замовника, або в спеціалізованому приміщенні на протязі 5 (п’яти) днів з моменту отримання заявки від Замовника.

Технічне обслуговування проводиться відповідно до регламенту, нормативно-технічної або експлуатаційної документації виробника обладнання.

У разі виявлення недоліків, допущених при проведенні технічного обслуговування, Учасник повинен усунути їх безоплатно, у термін не більше 3 (трьох) робочих днів з моменту надходження відповідного звернення замовника.

Учасник, при проведенні робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту медичного обладнання повинен забезпечувати дотримання вимог нормативних документів в галузі охорони праці і техніки безпеки та захисту навколишнього середовища.

Сервісне обслуговування  аналізатора INDIKO повинно здійснюватися інженером, який сертифікований виробником (надати копію відповідного документу).

До вартості послуг, які пропонуються учасником повинні бути включені усі необхідні матеріали та запасні частини, необхідні для надання послуг, які є предметом закупівлі.

Порядок та правила

проведення сервісного обслуговування

Метою сервісного обслуговування є проведення регламентованих виробником робіт для попередження появи несправностей та продовження терміну експлуатації аналізатора.

| №п/п | Найменування обладнання | Вид робіт | Кількість послуг | Місце проведення робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматичний аналізатор INDIKO | Діагностика технічних характеристик основних функціональних вузлів приладу. Оновлення ПЗ аналізатора та робочої станції до останньої версії 7.0.2. Виконання резервного копіювання бази даних. Перевірка відтворюваності аналізатора IQ-kit dispensing. Перевірка та очищення електронних плат та датчиків від пилу. Очищення камери охолодження, та перевірка працездатності блоку охолодження. Очищення станції промивки та внутрішніх та зовнішніх поверхонь інкубатора. Встановлення сервісного набору, а саме: дозуючий шприц, дозуюча голка, повітряні фільтри – 3 штуки, лопатку міксеру, заміна дозуючих трубок, та трубок водовідведення. Очищення світлофільтру від пилу, перевірка фільтрів на цілісність. Ремонт охолоджуючого блоку каруселі Річний сервісний набір REF SP98010, Complete PM kit for Indiko with ISE | 1 | За місцем експлуатації. |

Лот 2: Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту аналізатора VITEK 2 Compact

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Учасник повинен забезпечити працездатність та безперебійну роботу медичного обладнання лікувального закладу.

Поточний ремонт і технічне обслуговування медичного обладнання проводиться за місцем експлуатації обладнання на території замовника, або в спеціалізованому приміщенні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання заявки від Замовника.

Технічне обслуговування проводиться відповідно до регламенту, нормативно-технічної або експлуатаційної документації виробника обладнання.

У разі виявлення недоліків, допущених при проведенні технічного обслуговування, Учасник повинен усунути їх безоплатно, у термін не більше 5 (п’яти) робочих днів з моменту надходження відповідного звернення замовника.

Технічне обслуговування повинно здійснюватися інженером, який сертифікований виробником (надати копію відповідного документу).

До вартості послуг, які пропонуються учасником повинні бути включені усі необхідні матеріали та запасні частини, необхідні для надання послуг, які є предметом закупівлі.

| №п/п | Найменування обладнання | Вид робіт | Кількість послуг | Місце проведення робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту аналізатора VITEK 2 Compact | 1. Загальна діагностика та аналіз можливих збоїв. 2. Перевірка версії програмного забезпечення застосунку, firmware BCB, SPN 3. Перевірка, обслуговування інкубатора, контроль роботи вентиляторів системи нагріву, блоку живлення. 4. Інспекція, обслуговування системи запаювання карток 5. Інспекція, чищення комп’ютера та периферійних пристроїв 6. Чищення, деконтамінація приладу 7. Контроль та обслуговування денситометра DENSICHEK. 8. Інспекція трубок, ущільнювачів вакуумної станції, кришки інкубатора 9. Інспекція шківів та шестерень 10. Перевірка та обслуговування головки зчитувача, інспекція приводного ременя, привідних роликів. 11. Інспекція антистатичної вигружаючої щітки. Регулювання позиціювання. 12. Інспеція направляючої планки зчитувача фотометра 13. Перевірка стану мікросхем енергозалежної памяті 14. Інспекція, чистка, юстування сенсорів позиціювання механізмів каруселі, завантажувача, датчиків дверей, контейнера відходів, датчика наявності касети. 15. Перевірка функціонування ДБЖ. 16. Чистка, юстування оптичного блоку, калібрування оптичної системи 17. Проведення тесту мінімального граничного пропускання блоків TX1, TX3 18. Проведення тесту HCB (Head controller board) 19. Проведення калібрування вакууму станції заповнення карток 20. Проведення калібрування струму нагріву блоку запаювання карток 21. Тестування, калібрування температури блоку інкубатора 22. Тестування системи повідомлень про помилки 23. Запис повного образу системи 24. Комплексна перевірка функціонування механізмів з використання технічних карток, фінальне регулювання та юстування системи. 25. Комплексне обслуговування системного блоку та налаштування програмного забезпечення. | 1 | За місцем експлуатації. |