**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

**Електрокардіостимулятор за кодом ДК 021:2015 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (33182210-4 Кардіостимулятори, НК 024:2023 – 35224 - Електрокардіостимулятор зовнішній інвазивний)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Номер**  **№** | **Найменування предмету закупівлі** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** |
| **1** | **Електрокардіостимулятор** | **шт** | **3** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Технічні вимоги** | **Параметри** | **Відповідність, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на відповідну сторінку технічного документа** |
| 1 | Наявність режимів роботи | AAI, AOO, VVI, V00 |  |
| 2 | Швидкість мінімальної стимуляції | не більше 30 імп/хв, максимальної не менше 200 імп/хв |  |
| 3 | Максимальне значення високочастотної стимуляції | не менше 800 імп/хв. |  |
| 4 | Тривалість стимуляційного імпульсу | 1,5 мс ±10% |  |
| 5 | Мінімальна чутливість | не більше 0.4 мВ |  |
| 6 | Максимальна чутливість | не менше 20 мВ |  |
| 7 | Захист від дефібриляції | Наявність |  |
| 8 | Індикація низького заряду батареї | Наявність |  |
| 9 | Комплектація кабелем, що призначений для підключення систем передсердних та/або шлуночкових водіїв ритму до тимчасових серцевих систем ритмоведення. | Наявність |  |
| 10 | Самотестування | Наявність |  |
| 11 | Можливість безперервної роботи під час заміни батареї | не менше 30с |  |

**Перелік документів, які повинен надати учасник для підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим у даному додатку до Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником товару повинна бути обов’язково підтверджена шляхом надання заповненої таблиці, наведеної вище, з посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших технічних документів) в якому міститься ця інформація, разом з додаванням копій.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати копію одного з наступних документів (або витягів з них) на кожне найменування товару: декларація про відповідність, або сертифікат відповідності, або інших документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу відповідно до чинного законодавства України.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати копію листа виробника (або представництва, або філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості та в терміни. Такий лист повинен включати: повну назву учасника, адресуватися Замовнику, містити номер ідентифікатора даної закупівлі. Допускається надання гарантійного листа учаснику з боку офіційного дистриб’ютора або іншого представника виробника, при цьому учасник повинен надати копію документу, що підтверджує повноваження такого офіційного дистриб’ютора або іншого представника.

4. Постачання товару, що є предметом закупівлі здійснюється за рахунок Постачальника за адресою Замовника. Надається гарантійний лист.

5. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

***До уваги Учасників!***

***Посилання у тендерній документації Замовника на конкретну торговельну марку чи фірму, патент або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати як «або еквівалент». В разі якщо Учасник пропонує еквівалент товару він повинен надати належним чином засвідчені копії документів.***