ДОДАТОК 2

до тендерної документації

Технічна специфікація

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)

на закупівлю:

ДК 021:2015 - 33160000-9 – Устаткування для операційних блоків (33167000-8 - Хірургічні світильники), (Лампа хірургічна безтіньова двокупольна підвісна (НК 024:2023 12282 – Операційні світильники); Лампа хірургічна безтіньова мобільна пелюсткова (НК 024:2023 12282 – Операційні світильники))

Кількісні характеристики:

| № | НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів» | Назва предмета закупівлі | Один. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12282 - Операційний світильник | Лампа хірургічна безтіньова двокупольна підвісна | шт | 1 |
|  | 12282 - Операційний світильник | Лампа хірургічна безтіньова мобільна пелюсткова | шт | 1 |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Товар, що пропонується повинен бути новим, не раніше 2021 року виготовлення, та таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрований в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах. Для підтвердження учасник надає декларацію або документи, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником запропонованого обладнання.

5. Можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, які визначені тендерною документацією та пропозицією учасника. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист від виробника (якщо учасник не є виробником товару) або офіційного представника виробника на території України.

6. Наявність інструкції (паспорта) з експлуатації запропонованого товару українською мовою. Для підтвердження учасник надає відповідні документи.

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно протягом двох тижнів з дня поставки, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист про застосування заходів із захисту довкілля.

10. Запропонований учасником товар повинен відповідати наступним технічним вимогам:

Медико-технічні вимоги:

Лампа хірургічна безтіньова двокупольна підвісна

| № | Найменування параметру | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису |
| --- | --- | --- |
|  | Джерело світла - світлодіоди |  |
|  | Тип кріплення – до стелі |  |
|  | Рівень освітленості на відстані 1м, Люкс не менше 160000 |  |
|  | Колірна температура в діапазоні не менше 3500-5000 К |  |
|  | Діаметр світлової плями в діапазоні не менше 150-350 мм, що регулюється за допомогою рукоятки, яка знімається та яку можна стерилізувати |  |
|  | CRI не менше 85 |  |
|  | Підвищення температури над головою хірурга не більше 1 град |  |
|  | Підвищення температури в зоні хірургічного втручання не більше 2 град |  |
|  | Глибина освітлення в діапазоні не менше 1200 мм |  |
|  | Вхідна потужність не більше 400 Вт |  |
|  | Кількість плафонів не менше 2 |  |
|  | Наявність панелі управління для кожного плафону |  |
|  | Діаметр плафону не менше 700 мм |  |
|  | Наявність ендоскопічного режиму із рівнем освітленості не менше 40 000 Люкс |  |

Медико-технічні вимоги:

Лампа хірургічна безтіньова мобільна пелюсткова

| № | Найменування параметру | Відповідність Так/Ні із посиланням на сторінку технічного опису |
| --- | --- | --- |
|  | Джерело світла - світлодіоди |  |
|  | Тип лампи – мобільна, на колесах, діаметром не менше 125мм із гальмами |  |
|  | Рівень освітленості на відстані 1м, Люкс не менше 140000 |  |
|  | Колірна температура в діапазоні не менше 3500-5500 К |  |
|  | Діаметр світлової плями в діапазоні не менше 150-280 мм, що регулюється за допомогою рукоятки, яка знімається та яку можна стерилізувати |  |
|  | CRI не менше 85 |  |
|  | Підвищення температури над головою хірурга не більше 1 град |  |
|  | Підвищення температури в зоні хірургічного втручання не більше 2 град |  |
|  | Глибина освітлення не менше 1200 мм |  |
|  | Вхідна потужність не більше 70 ВА |  |
|  | Наявність панелі управління плафоном |  |
|  | Діаметр плафону не менше 700 мм |  |
|  | Наявність ендоскопічного режиму із освітленістю в діапазоні не менше 50 000-100 000 Люкс та діапазоном колірної температури в діапазоні не менше 3500-4000К |  |
|  | Наявність фонового режиму із освітленістю в діапазоні не менше 70 000-90 000 Люкс та діапазоном колірної температури не менше 3500-3800К |  |

Примітка:

У разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент"