|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:  **16 березня 2023 року, до 00-00 (за київським часом)**  Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |

**Додаток № 3 до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Придбання водної помпи для КНП "Стрийський пологовий будинок"**

**(Код ДК 021:2015 –33160000-9 - Устаткування для операційних блоків)**

( «Класифікатор медичних виробів» НК 024:2019

36122 - Система гістероскопічна для іригації / інсуфляції)

**Запропонований Учасником товар повинен відповідати наступним**

**медико технічним вимогам :**

**1.1 Вимоги до характеристик обладнання:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва та опис** | **Значення параметру** | **Кільк-ть** | **Відповідність з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документу виробника** |
| **1** | **Ірригаційний насос**  використовується для підтримання тиску всередині матки та промивання під час хірургічних процедур | наявність | **1 шт** |  |
|  | електроживлення | 100-240В, 50-60Гц |  |  |
|  | діапазон тиску | 10-200 мм рт. ст. |  |  |
|  | швидкість ірригації | 0-0,5 л/хв |  |  |
|  | споживана потужність | Не більше 90 Вт |  |  |
|  | компенсація гідростатичного тиску | наявність |  |  |
|  | самоперевірка з візуалізацією кода несправності | наявність |  |  |
|  | датчики тиску | не менше двох |  |  |
|  | набір нечіпованих силіконових трубок, нестерильні, автоклавуємі  До складу яких входить камера для вимірювання тиску з мембранним захистом | наявність |  |  |

**Загальні вимоги:**

1. Товар, що пропонується повинен бути новим, таким, що не був у використанні. На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні.
2. Товар повинен бути належним чином зареєстрований в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Ця вимога підтверджується: завіреною копією декларації та копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.
3. Гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

*Надати гарантійний лист, де зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.*

1. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись *оригіналом листа від виробника або офіційного представника виробника*, яким підтверджується можливість поставки учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі. (надати оригінал такого листа).
2. Наявність інструкції з експлуатації запропонованого товару українською мовою (надати копії).
3. Учасник у складі пропозиції повинен надати копію сертифікату оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94
4. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до замовника повинна здійснюватися постачальником за власні кошти.
5. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності технічним вимогам з посиланням на відповідні сторінки(у) інструкції виробника. У випадку відсутності відповідей чи вказаної сторінки інструкції на будь-який з пунктів МТВ, Замовник має право вважати, що відповідне значення параметру обладнання не відповідає вимогам МТВ. Невідповідність запропонованого устаткування необхідним медико-технічним вимогам в цілому та по окремих пунктах виноситься на ризик Учасника торгів і може призвести до відхилення пропозиції.

*\* У разі, якщо технічні вимоги містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, джерело походження товару або виробника вважати такими, що містять вираз «або еквівалент».*

*\*\*Еквівалентом в розумінні даної тендерної документації являється товар, медико-технічні характеристики пропонованого товару абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі. У випадку надання учасником еквіваленту він має надати порівняльну таблицю запропонованих товарів з товарами, які вимагаються Замовником.*