Додаток 3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» -  33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання   (УЗД апарат Chison Qbit 5 або еквівалент)

УЗД апарат Chison Qbit 5 або еквівалент – 1 шт.

Медико-технічні вимоги до стаціонарного УЗД апарату:

| № п/п | Вимоги до якості, технічним і функціональним характеристикам (споживчим властивостям) товару | Параметри і умови вимог до товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальні вимоги |  |
| 1.1 | Цифрова багатоцільова ультразвукова система | Наявність |
| 2 | Область застосування |  |
| 2.1 | Абдоміальні дослідження | Наявність |
| 2.2 | Акушерство і гінекологія | Наявність |
| 2.3 | Неврологія | Наявність |
| 2.4 | Травматологія та ортопедія | Наявність |
| 2.5 | Урологія | Наявність |
| 2.6 | Ендокринологія | Наявність |
| 2.7 | Ангіологія | Наявність |
| 2.8 | Педіатрія | Наявність |
| 3 | Основний блок |  |
| 3.1 | Введення данних з використанням кириличних символів | Наявність |
| 3.2 | Трекбол на панелі керування | Наявність |
| 3.3 | Інтерактивна підсвітка клавіатури зі світловим позначанням поточих режимів роботи | Наявність |
| 3.4 | Програмовані користувачем клавіші, не менше | 9 |
| 3.5 | Вбудовані звуковідтворюючі динаміки | Наявність |
| 3.6 | Рідкокристалічний монітор високого розрішення з діагоналлю, дюймів, не меньше | 19 |
| 3.7 | Розрішення зображення, виведеного на екран, пикселів, не менше | 1024*768 |
| 3.8 | Кількість одночасно підключених датчиків, не включаючи олівцевих, не менше | 2 |
| 3.9 | Вбудовані батареї | Наявність |
| 3.10 | Робочий час вбудованих батарей, хвилин, не менше | 120 |
| 3.11 | Додаткові порти для підключення датчиків, не менше | 3 |
| 4 | Габарити системи |  |
| 4.1 | Висота, не більше, мм, | 1283 |
| 4.2 | Ширина, мм, не більше | 517 |
| 4.3 | Глибина, мм, не більше | 747 |
| 4.4 | Вага, кг, не більше | 50 |
| 5 | Характеристики системи |  |
| 5.1 | Технологія динамічного частотного компаундинга | Наявність |
| 5.2 | Технологія адаптивного усереднення кадрів | Наявність |
| 5.3 | Відображена кількість градацій сірого, не менше | 256 |
| 5.4 | Кількість карт псевдоколоризації в режим(B,PW,CW,CFM), шт | 30 |
| 5.5 | Частотний діапазон системи, МГц, не вужче | 1,5 - 18,0 |
| 5.6 | Архітектура апарата, забезпечуюча 4-х канальну паралельну обробку сигналів з датчика, значно підвищуюча частоту кадрів | Наявність |
| 5.7 | Відхилення ультразвукового променя на лінійному датчику, градусів, не менше | от -20 до +20 |
| 5.8 | Режим трапецевидного сканування на лінійних датчиках | Наявність |
| 5.9 | Максимальна глибина сканування, не менше, см | 30 |
| 5.10 | Загальний динамічний діапазон системи, не менше, ДБ | 165 |
| 5.11 | Кількість зон фокусування, не менше | 9 |
| 5.12 | Трилексний в реальному часі | Наявність |
| 5.13 | Технологія формування тканинної гармоніки | Наявність |
| 5.14 | Підтримка режимів тканинної та інверсної тканинної гармоніки з фазовим зсувом всіма типами датчиків: лінійними, конвексними, фазованими, об'ємними | Наявність |
| 5.15 | Режим багатопроменевого зіставного сканування (компаундинг)підтриманий лінійними датчиками | Наявність |
| 5.16 | Органоспецифічний режим подавлення зернистості на основі адаптивного алгоритма | Наявність |
| 5.17 | Підтримка органоспецифічного режима подавлення зернистості всіма датчиками: лінійними, конвексними, фазованими | Наявність |
| 5.18 | Кількість кроків регулювання режиму не менше | 6 |
| 5.19 | Програма автоматичної оптимізації зображень в B/ЦДК режим, оптимизації базавої лінії. Зміна загального посилення і компенсаційного посиления по глибині. | Наявність |
| 5.20 | Збільшення "живого" зображення | Наявність |
| 5.21 | Режим інтерактивного панорамного сканування з відображенням в реальному масштабі часу | Наявність |
| 5.22 | Можливість проведення вимірів на панорамному знімку | Наявність |
| 5.23 | Робота режима панорамного сканування на лінійнихных датчиках | Наявність |
| 5.24 | Автоматичний розрахунок товщини комплекса інтима-медіа з можливістю замірів антенної задньої стінки | Наявність |
| 5.25 | Подвійний динамічний дисплей. Розділення екрана на два активних вікна відображених в реальному часі будь-яке поєднання режимів роботи (B/ЦДК) | Наявність |
| 5.26 | Вбудована програма проведення біопсії під контролем ультразвуку | Наявність |
| 5.27 | Цикл серцевого ритму можно вибрати, до 6 цикл | Наявність |
| 5.28 | Автоматично IMT | Наявність |
| 5.29 | Кількість USB портів, не менше | 3 |
| 5.30 | Одна кнопка зображень в повному екрані | 1 |
| 5.31 | Збереження зображення в реальному і замороженому режимі | Наявність |
| 5.32 | Ефективна функція коментарів, розмір і положення шрифта настроюються | Наявність |
| 5.33 | Підтримка користувачів визначає ключі з різноманітними функціями і вимірами. Зберегти час роботи, підвищить ефективність; Нot Key, не менше кнопка | 15 |
| 6 | Специалізовані виміри і розрахунки |  |
| 6.1 | Пакети розрахунків і вимірів для акушерства | Наявність |
| 6.2 | Пакети розрахунків і вимірів для педіатрії | Наявність |
| 6.3 | Пакети розрахунків і вимірів для гінекології | Наявність |
| 6.4 | Пакети розрахунків і вимірів для абдомінальних досліджень | Наявність |
| 6.5 | Пакети розрахунків і вимірів для урології | Наявність |
| 6.6 | Пакети розрахунків і вимірів для малих органів | Наявність |
| 6.7 | Пакети розрахунків і вимірів для ургентної медицини | Наявність |
| 6.8 | Пакети розрахунків і вимірів для ангіології | Наявність |
| 6.9 | Пакети розрахунків і вимірів для кардіології | Наявність |
| 7 | Режими роботи |  |
| 7.1 | Окреме регулювання параметрів сканування в кожному режимі при їх спільній работі | Наявність |
| 7.2 | В–режим |  |
| 7.3 | Регульоване по глибині посилення, позицій, не менше | 8 |
| 7.4 | Кількість карт сірого, не менше | 256 |
| 7.5 | Кількість карт псевдоколоризації, не менше | 30 |
| 7.6 | Рівнів подавленняя спекл-шуму, не менше | 3 |
| 7.8 | Кількість фокусів, не менше | 9 |
| 7.9 | Максимальна глибина сканування, см, не менше | 36.8cm |
| 7.10 | М–режим |  |
| 7.11 | Кількість карт сірого, не менше | 256 |
| 7.12 | Кількість карт псевдоколоризації, не менше | 30 |
| 7.13 | Кольорове доплерівське картування по швидкості |  |
| 7.14 | Автоматична прив'язка положення зони фокусування до положення вікна ЦДК відображенням на эекрані розташуванняя зони фокусування | Наявність |
| 7.15 | Два активних вікна відображаючих в реальному часі В і ЦДК режими | Наявність |
| 7.16 | Кількість карт зафарбовування, не менше | 30 |
| 7.17 | Максимальне відхилення кута сканування, не менше, градусів | от -20 до +20 |
| 7.18 | Кількість регулювань пристіночного фільтра, не менше | 3 |
| 7.19 | Енергетичне доплерівське картування |  |
| 7.20 | Направленний енергетичний доплер | Наявність |
| 7.21 | Кількість карт зафарбовування, не менше | 30 |
| 7.22 | Кількість регулювань пристіночного фільтра, не менше | 3 |
| 7.23 | Імпульсно-хвильовий доплер |  |
| 7.24 | Режим доплерівського сканування з високою частотою повторення імпульсів | Наявність |
| 7.25 | Автоматичні розрахунки і оконтурування доплерівського спектра | Наявність |
| 7.26 | Кількість регулювань пристіночного фільтра, не менше | 3 |
| 7.27 | Максимальне відхилення кута сканування, не менше, градусів | от -30 до +30 |
| 7.28 | Діапазон змін допплерівського кута, не вужче, градусів | от -80 до +80 |
| 7.29 | Контрольний об'єм | 1-8мм |
| 7.30 | Постійно-хвильовий доплер |  |
| 7.31 | Автоматичні розрахунки і оконтурування доплерівського спектра | Наявність |
| 7.32 | Підтримує ECG в мікро-конвексний датчик | Наявність |
| 8 | Архівація зображень |  |
| 8.1 | В-режим: карта сірого, псевдоколоризація, проведення вимірів и вирахувань, додавання коментарів і піктограм, порівняння вибраних кадрів | Наявність |
| 8.2 | М-режим: карта сірого, псевдоколоризація, проведення вимірів и вирахувань, додавання коментарів і піктограм, додавання часової сітки, | Наявність |
| 8.3 | Настройка и персоналізація звітів УЗ–досліджень | Наявність |
| 8.4 | Можливість додавання зображень у звіт | Наявність |
| 8.5 | Додавання піктограм обстеженого органу з відображенням позиції датчика | Наявність |
| 8.6 | Аналіз кривих росту плода в акушерській програмі | Наявність |
| 8.7 | Максимальна пам'ять для кінопетлі для всіх датчиків, кадрів, не менше | 256 |
| 8.8 | Запис DVI, секунд, не менше | 15 |
| 8.9 | Підтримка форматів для одного зображення：BMP, JPG, TIFF, DCM | Наявність |
| 8.10 | Підтримка форматів для багатокадрових зображень：AVI | Наявність |
| 8.11 | Кількість вбудованих в апарат USB-портів, без застосування зовнішніх розгалужувачів, не менше | 6 |
| 8.12 | Передача данних по протоколу DICOM версии 3.0 | Наявність |
| 8.13 | DICOM Збереження | Наявність |
| 8.14 | DICOM Друк | Наявність |
| 8.15 | DICOM Робочий лист | Наявність |
| 8.16 | DICOM Структура(cardiac, OB/GYN, Vascular.ect ) | Наявність |
| 8.17 | Режим |  |
|  | Чотири / подвійний дисплей, Дуплексний режим: B+CFM, B+CPA, B+DPD, B/M, Триплекс: B+CFM+PW, B+CPA+PW, B+DPD+PW, | Наявність |
|  | B,B/M,,M ,2B, 4B,,2D Steer,CFM,CPA,DPD,PW, B/BC, Триплекс,Дуплексний,CW, TDI, Кольоровий М,Трапеоїдний режим,ЭКГ,Супер ігли, эластаграфія, Hip Graf, PISA | Наявність |
| 9 | Система керування інформацією про пацієнта |  |
| 9.1 | Збереження зображення і кінопетлі одним натиском | Наявність |
| 9.2 | Керування типом дослідження пацієнтів | Наявність |
| 9.3 | Запит/вивід обстеження пацієнта | Наявність |
| 9.4 | Підтримка повторного перегляду поточного и останнього огляду | Наявність |
| 9.5 | Підтримка вимірів і розрахунків по архівним оглядам і зображенням | Наявність |
| 9.6 | Підтримка резервного копіювання | Наявність |
| 9.7 | Підтримка відправки інформації на USB-пристрої | Наявність |
| 9.8 | Формати збереження звіту: PDF | Наявність |
| 10 | Характеристики підтримуваних датчиків |  |
| 10.1 | Мультичастотні, широкополосні датчики високої щільності | Наявність |
| 10.2 | Конвексний датчик для абдомінальних досліджень, акушерства, гінекології, урології: | Наявність |
| 10.3 | Діапазон частот датчика, МГц, не вужче | 2,0 - 6,8 |
| 10.4 | Кількість елементів, не менше | 128 |
| 10.5 | Радіус кривизни, мм, не більше | 60 |
| 10.6 | Максимальний кут сканування, град, не менше | 60 |
| 10.7 | Багаторазова (металічна) біопсійна насадка можливість використання | Можливість |
| 10.8 | Лінійний датчик для поверхневих органів і структур, периферичних судин, неонатології і педіатрії: | Наявність |
| 10.9 | Діапазон частот датчика, МГц, не вужче | 4,0-15,0 |
| 10.10 | Кількість елементів, не менше | 128 |
| 10.11 | Ширина сканованої ділянки, мм, не менше | 40 |
| 10.12 | Багаторазова (металічна) біопсійна насадка | Можливість |
| 10.13 | Фазований датчик | Наявність |
| 10.14 | Діапазон частот датчика, МГц, не вужче | 4,0-15,0 |
| 10.15 | Кількість елементів, не менше | 128 |
| 10.16 | Радіус кривизни, мм, не більше | 60 |
| 10.17 | Трансвагінальний (Внутрішньопорожнинний) датчик | Наявність |
| 10.18 | Діапазон частот датчика, МГц, не вужче | 4,0-12,0 |
| 10.19 | Кількість елементів | не менше 128 |
| 10.20 | Радіус кривизни, мм, не більше | 10 |
| 10.21 | Максимальний кут сканування, град, не менше | 120 |
| 11 | Гарантія на всю систему не менше 18 місяців з моменту відправки | наявність |
| 12 | Проведення монтажних і пусконалагоджувальних робіт | наявність |
| 13 | Інструктаж спеціалістів по роботі на поставленому обладнанні | наявність |
| 14 | Інструкція користувача на українській або англійській мові | наявність |
| 15 | Блок безперебійного живлення | наявність |

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ:

1.	Товар повинен бути введений в обіг на території України та надаватися на ринку відповідно до вимог чинного законодавства. Для підтвердження учасник надає у складі пропозиції копію сертифікату відповідності Технічному регламенту щодо медичних виробів по класу ІІа (ПКМУ №753 від 02.10.2013 р.) або копію декларації відповідності вимогам технічного регламенту (виданої виробником або уповноваженим представником виробника) чи аналогічного характеру документ.

2.	Відповідність медико-технічних характеристик запропонованого Учасником товару медико-технічним вимогам повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні сторінки технічних документів виробника (проспекту виробника та/або настанови з експлуатації та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: інструкції з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, українською мовою) в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій або оригіналу.

3.	З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає ця документація, надати оригінали гарантійних листів виробників або їх офіційних представників (якщо їх повноваження поширюються на територію України), якими підтверджується те, що Учасник має можливість поставки запропонованого товару для потреб Замовника у відповідній до вимог цієї документації, кількості, якості та у встановлені терміни. Гарантійний лист виробника повинен містити повну назву учасника, номер оголошення, а також назву предмету закупівлі згідно з оголошенням.