**ДОДАТОК №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**ДК 021:2015:42940000-7: Машини для термічної обробки матеріалів (Обладнання для господарської діяльності - термостат сухоповітряний)**

Термостат сухоповітряний ТСО-160 з охолодженням призначений для отримання і підтримки всередині робочої камери високостабільної температури, необхідної для проведення бактеріологічних та серологічних досліджень в клініко-діагностичних та санітарно-бактеріологічних лабораторіях клінік і лікарень, науково-дослідних інститутах, лабораторіях харчової промисловості та ін.

Результат якісної роботи досягається завдяки:

-Автоматичне регулювання і підтримка заданої температури;

-безперервні цифрової індикації поточної температури;

-примусова циркуляція повітря в камері;

-дзеркальна нержавіюча сталь, що застосовується для виготовлення робочої камери;

-Додаткова прозора дверка.

**Основні технічні характеристики ТСО-160:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Технічні характеристики** | |
| Об'єм камери, л | Не менше 160 |
| Розміри камери, мм, ШхВхГ | Не менше 356х1127х444 |
| Діапазон регульованої температури,град.С | +05…70 |
| Дискретність завдання температури, град.С | 0,1 |
| Точність підтримки температури в опорній точці | +0,4 |
| Граничне відхилення температури за обсягом, щодо опорної точки, град.С | + 1 |
| Напруга живлення, В | 220 +(-)10% |
| Додаткова прозора дверка зі спец. стекла з магнітним замком | наявність |
| Максимальна споживана потужність, кВт | Не більше 0,5 |
| Максимальна споживана потужність (охолодження), кВт | Не більше 0,7 |
| Примусова циркуляція | наявність |
| Холодильний агрегат | наявність |
| Кіл-ть завантажувальних касет, шт | Не менше 5 |
| Габаритні розміри, мм (Ш.В.Г.) | Не більше 520х1670х604 |
| Маса, кг | Не більше 90 кг |
| Середній термін служби, років | Не менше 10 |
| Гарантійний термін, місяців | Не менше 18 |
| Сертифікат на систему управління якістю  (ISO 13485:2016) | наявність |
| Декларація відповідності технічного регламенту щодо медичних виробів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України ві 02.10.2013 р. №753 | наявність |

**Додаткова вимога:** Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або офіційного представника виробника/ філії виробника на території України/ представника, дилера/ дистриб’ютора чи іншого уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені тендерною документацією та тендерною пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, назву Замовника торгів, номер оголошення та назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів.

*Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то слід розуміти у значені «або еквівалент».*