**НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ**

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Рішенням уповноваженої особи

Національного інституту раку

протокол від 08.12.2022 зі змінами від 15.12.2020

Дмитро КАЛІУЩЕНКО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

**по процедурі**

**ВІДКРИТІ ТОРГИ з особливостями**

**на закупівлю**

**Код ДК 021:2015 - 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії**

**(Медичний лінійний прискорювач з комплексом обладнання /НК 024:2019 – 35159 Система лінійного прискорювача)**

**м. Київ – 2022 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| № | **Розділ 1. Загальні положення** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та Постанови від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі — Особливості). Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях. |
| 2 | **Інформація про замовника торгів** |   |
| 2.1 | повне найменування | Національний інститут раку |
| 2.2 | місцезнаходження | вул. Ломоносова,33/43, м. Київ, Київська область, Україна, 03022 |
| 2.3 | прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками | Каліущенко Дмитро Миколайович - провідний юрисконсульт відділу організації роботи та контролю Національного інституту раку-, тел./факс: (044) 259-70-57; E-mail: zakupkipremium.1@gmail.com. |
| 3 | **Процедура закупівлі** | Відкриті торги у порядку, визначеному Особливостями (далі – відкриті торги, тендер). |
| 4 | **Інформація про предмет закупівлі** |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | Код ДК 021:2015 - 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Медичний лінійний прискорювач з комплексом обладнання /НК 024:2019 – 35159 Система лінійного прискорювача) |
| 4.2 | опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції | Закупівля здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому.Закупівля не передбачає поділ предмета закупівлі на частини (лоти). |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Кількість: 2 комплекти.Місце поставки – за місцем знаходження замовника -вул. Ломоносова, будинок 33/43, м. Київ, 03022 |
| 4.4 | строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг | до  25 березня 2023 року. Поставка Товару здійснюється транспортом Продавця протягом 90 календарних днів з дати отримання Продавцем авансування. В межах зазначеного строку поставка Товару здійснюється на підставі наданої Покупцем письмової Заявки на поставку Товару. |
| 5 | **Недискримінація учасників**  | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| 6 | **Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції** | Валютою тендерної пропозиції є гривня. ***У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент*,** такий учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня. |
| 7 | **Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції**  | **Мова тендерної пропозиції – українська.**Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад іншою мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою.Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загальноприйнятого застосування.Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знака для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою.  |
| 8 | **Інформація про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів** | Замовник не приймає до розгляду тендерну пропозицію, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.У разі надання учасником тендерної пропозиції, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, така тендерна пропозиція буде відхилена відповідно до абзацу тринадцятого пункту 41 Особливостей. |
| **Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** |
| 1 | **Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації** | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен **протягом трьох днів** з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів.Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій **не менш як на чотири дні.** |
| 2 | **Внесення змін до тендерної документації** | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель **у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації.** **Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін**, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| **Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** |
| **1** | **Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції** | *Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону.* Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановленння Замовником) інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у статті 17 Закону і в цій тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються Замовником у цій тендерній документації, у т.ч. відповідно до вимог абзацу першого частини 3 статті 22 Закону та завантаження файлів із сканованими копіями нижчезазначених документів:* інформацією, що підтверджує відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям – ***згідно*** з ***Додатком 1*** до цієї тендерної документації;
* інформацією щодо відсутності підстав, установлених у статті 17 Закону, – ***згідно з Додатком 1*** до цієї тендерної документації;
* інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація та документи, згідно з переліком визначеним ***згідно з Додатком 2*** до тендерної документації;
* інформацією про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам — ***згідно з Додатком 2*** до тендерної документації;
* «Тендерна пропозиція», яка складена і заповнена за формою, що наведена у ***Додатку №4*** до тендерної документації «Тендерна пропозиція» повинна містити точну і повну інформацію про товар, що пропонується. Ціни вказуються з урахуванням вартості всіх податків і зборів (подається в окремому файлі);
* у разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання;
* документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції:

**Для керівника учасника** – копією виписки з протоколу зборів засновників або копією протоколу зборів засновників, копією наказу про призначення, та/або іншим документом, що підтверджує повноваження керівника учасника;**Для іншої посадової особи учасника** – копією доручення (довіреність) керівника учасника на ім’я уповноваженої особи учасника та копією виписки з протоколу зборів засновників та копією наказу (витягу з наказу) про призначення керівника, який надав довіреність (доручення);**Для фізичної особи-підприємця** - сканований оригінал (або копія) паспорту учасника, а саме сторінки 1-6 та сторінки на якій зазначено місце проживання або сканований оригінал (або копія) IDкартки з додатками, у випадку, коли паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, з наданням витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, або інший документ, який передбачено статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».Сканований оригінал (або копія) довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.За наявності в установчих документах Учасника певних обмежень щодо підпису тендерної пропозиції та\або укладення договору (за строком, сумою тощо) та\або відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», такий учасник додатково у складі свої пропозиції надає відповідні документи (рішення та/або протокол та/або дозвіл тощо), які підтверджують право особи підписувати тендерну пропозицію та документи, що входять до її складу.У разі, якщо в процедурі закупівлі від імені юридичної особи бере участь її відокремлений підрозділ, у складі тендерної пропозиції учасником надається підтверджуючий документ на право відокремленого підрозділу представляти інтереси  юридичної особи (у тому числі на право укладання договору).* копія статуту (положення, установчого договору або іншого документу, який його замінює) у повному обсязі із змінами ( у разі наявності таких змін) або іншого установчого документу в останній редакції;

*У випадку, якщо Учасник діє на підставі модельного статуту необхідно надати рішення про створення Учасника; У разі, якщо державна реєстрація установчого документу чи змін до нього, була здійснена після 13.12.2015 року додатково необхідно надати копію «Опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної зміни» з відповідним кодифікатором реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (оригінали або копії документів завірені належним чином);** свідоцтво платника єдиного податку суб’єктом малого підприємництва, або витягу з реєстру платників єдиного податку (для учасників – суб'єктів малого підприємництва платників єдиного податку, учасників-резидентів) (за наявності);
* свідоцтво платника ПДВ, або витягу з реєстру платників податку на додану вартість (якщо Учасник є платником ПДВ) (за наявності);
* довідку/лист у довільній формі, яка/який підтверджує, що учасник ознайомився з проектом договору, погоджується з підписанням договору на умовах, визначених в тендерній документації, та гарантує виконання своїх зобов’язання за ним;
* ліцензій з усіма додатками у разі наявності (чинну на дату розкриття тендерних пропозицій), якщо учасник є виробником запропонованого товару або Ліцензії на право здійснення учасником торгівлі запропонованими товарами (чинну на дату розкриття тендерних пропозицій), за умови, якщо реалізація товару, що пропонується учасником в рамках цих торгів потребує наявності такої Ліцензії згідно законодавства (оригінали або копії документів завірені належним чином);
* іншою інформацією та документами, відповідно до вимог цієї тендерної документації та додатків до неї;
* інших документів, необхідність подання яких у складі тендерної пропозиції передбачена умовами цієї документації.

Рекомендується документи у складі пропозиції Учасника надавати у тій послідовності, у якій вони наведені у тендерній документації замовника, а також надавати окремим файлом кожний документ, що іменується відповідно до змісту документа.Усі документи (форми, згідно додатків; довідки; листи тощо), які складаються Учасником, повинні бути на фірмовому бланку з обов’язковим зазначенням номеру закупівлі, підпису керівника підприємства та печатки (у разі наявності).***Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, встановлені в Додатку 1 (для переможця).******Опис та приклади формальних несуттєвих помилок.***Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок» та на виконання пункту 19 частини 2 статті 22 Закону в тендерній документації наведено опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій у наступній редакції:«Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме технічні помилки та описки. *Опис формальних помилок:*1. Інформація / документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:— уживання великої літери;— уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;— використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;— зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю — помилка в цифрах;— застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;— написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;— нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та / або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та / або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.*Приклади формальних помилок:*— «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»; — «м.київ» замість «м.Київ»;— «поряд -ок» замість «поря – док»;— «ненадається» замість «не надається»»;— «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» замість «14.08.2020 №320/13/14-01»— учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)». Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Тендерна пропозиція учасника має відповідати ряду вимог: 1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання;2) тендерна пропозиція учасника повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП)/удосконаленим електронним підписом (УЕП);3) якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти КЕП/УЕП на тендерну пропозицію в цілому.Винятки:1) якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено КЕП/УЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій КЕП/УЕП.Зверніть увагу: документи тендерної пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без КЕП/УЕП на документі), повинні містити підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) на кожній сторінці такого документа (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями). Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги». Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа). У разі відсутності даної інформації або у разі ненакладення учасником КЕП\УЕП відповідно до умов тендерної документації, така тендерна пропозиція учасника вважається як така, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 *Закону* та буде відхилена на підставі підпункту 2 пункту 41 *Особливостей.*Всі документи тендерної пропозиції  подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель). *Тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи.* Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота) (у разі здійснення закупівлі за лотами). *У випадку подання учасником більше однієї тендерної пропозиції (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота) (у разі здійснення закупівлі за лотами), такі тендерні пропозиції учасника вважаються як такі, що не відповідають вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.*  |
| 2 | **Забезпечення тендерної пропозиції** | Забезпечення тендерної пропозиції  не вимагається. |
| 3 | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** | Не передбачається. |
| 4 | **Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними** | Тендерні пропозиції вважаються дійсними ***протягом 90 днів*** із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право:відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції *(у разі якщо таке вимагалося)*.У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | **Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону** | Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону. Визначені Замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в ***Додатку 1***до цієї тендерної документації. Спосіб підтвердження відповідності учасника критеріям і вимогам згідно із законодавством наведено в ***Додатку 1*** до цієї тендерної документації. Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі встановлені статтею 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону) та спосіб підтвердження спосіб підтвердження відповідності учасників викладений у ***Додатку № 1***.**Підстави, встановлені статтею 17 Закону:**1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;3) службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;4) суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;6) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;7) тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;8) учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів);10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом);11) учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції";12) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми;13) учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника *(Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі підтвердження відсутності підстави, визначеної пунктом 13 частини першої статті 17 Закону (п.44 Особливостей)).*Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. |
| 6 | **Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** | Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) згідно з [пунктом третім частини друго](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2289-17)ї статті 22 Закону зазначено в ***Додатку 2*** до цієї тендерної документації.Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати інформацію та/або документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником відповідно до ***Додатку 2*** до тендерної документації. У разі, якщо у цій тендерній документації (у тому числі у технічній специфікації) міститься посилання:на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами – вважати, що міститься вираз «або еквівалент»;на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – вважати, що міститься вираз «або еквівалент». |
| 7 | **Інформація про субпідрядника /співвиконавця (у випадку закупівлі робіт чи послуг)** | **Не передбачено.**  |
| 8 | **Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником** | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| 9 | **Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби)** | Замовник може вимагати від учасників підтвердження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документації. У разі встановлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги замовник повинен в тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам. Якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт (паспорт якості) на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свогорішення. Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов’язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам.Маркування предмету закупівлі повинні відповідати вимогам законодавства України, нормативно-правовим актам Кабінету Міністрів України.Згідно додатку 2 до тендерної документації (у разі потреби). |
| **Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції** |
| 1 | **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — **20.12.2022 року** **до 10:00.**Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2 | **Дата та час розкриття тендерної пропозиції** | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.Розкриття тендерних пропозицій відбувається відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої статті 28 Закону не застосовується).Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій.Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону. |
| **Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції** |
| 1 | **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію** | Розгляд та оцінка тендерних пропозицій відбуваються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої та шістнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 40 цих особливостей.Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій.Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону.Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до статті 29 Закону.**Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію:**Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у цій тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону *(у разі якщо подано дві і більше тендерних пропозицій).*Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною.Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої та шістнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 40 Особливостей.Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів, з урахуванням абзацу другого пункту 28 цих особливостей.До розгляду не приймається тендерна пропозиція, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію «Ціна». Питома вага – 100 %.Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ — у разі, якщо учасник  не є платником ПДВ.Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому.До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін тендерних пропозицій, розташованих у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників.Під час проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель відображаються значення ціни тендерної пропозиції учасника та приведеної ціни.Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – **1 % .**Учасник визначає ціни на товар/послуги/роботи, що він пропонує поставити/надати/виконати за договором про закупівлю, з урахуванням податків і зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ), що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат, передбачених для товару/послуг/робіт даного виду.Ціною тендерної пропозиції вважається сума, зазначена учасником у його тендерній пропозиції як загальна сума, за яку він погоджується виконати умови закупівлі згідно вимог замовника, в тому числі з урахуванням технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, всіх умов виконання договору, та з урахуванням сум належних податків та зборів, що мають бути сплачені учасником.Після оцінки тендерних пропозицій замовник розглядає на відповідність вимогам тендерної документації тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною.Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, ***не повинен перевищувати п’яти робочих днів*** з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано ***продовжено замовником до 20 робочих днів***. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені статтею 29 Закону з урахуванням Особливостей.Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції.***Аномально низька ціна тендерної пропозиції*** (далі — аномально низька ціна) — ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції за результатами аукціону, яка є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону, та/або є меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота) у разі проведення закупівлі по лотах.Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, ***повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.***Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом першим частини 14 статті 29 Закону.***Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про:***1. досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва;
2. сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника;
3. отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством.

За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю згідно із Законом з урахуванням Особливостей.Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв *(якщо такі вимагались)*, підставам, установленим частиною першою статті 17 цього Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону), або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника згідно з пунктом 41 ***Особливостей***.*У разі якщо учасник стає переможцем декількох або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти****.***Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності **в *інформації та/або документах*,** що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який ***не може бути меншим ніж два робочі дні*** до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.***Під невідповідністю*** в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, ***розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією*** (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). ***Невідповідністю*** в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, ***вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни* *предмета закупівлі, запропонованого учасником*** процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель ***протягом 24 годин*** з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 41 цих Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та цим пунктом. |
| 2 | **Інша інформація** | Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів.До розрахунку ціни  пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, *витрати, пов'язані із оформленням забезпечення тендерної пропозиції (у разі встановлення такої вимоги).* Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі  у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі статтею 358 Кримінального кодексу України.***Інші умови тендерної документації:***1. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України.2.   У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів або копію/ї роз'яснення/нь державних органів або ненакладення електронного підпису.3.  Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.4.  Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.5.  Учасники торгів — нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених ***Додатком  1*** до тендерної документації, подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.6.  Факт подання тендерної пропозиції учасником — фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію.7. Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані.8. Учасник, який подав тендерну пропозицію, вважається таким, що згодний з проєктом договору про закупівлю, викладеним у ***Додатку 3*** до цієї тендерної документації, та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку, встановленого ***в п. 4 Розділу 3*** до цієї тендерної документації.9. Якщо вимога в тендерній документації встановлена декілька разів, учасник/переможець може подати необхідний документ або інформацію один раз.10.Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує, що у попередніх відносинах між Учасником та Замовником таку оперативно-господарську/і санкцію/ї, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє, не було застосовано\*.Примітка: *\*У разі застосування зазначеної санкції Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхиляє тендерну пропозицію учасника як таку, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.*11. Тендерна пропозиція учасника може містити документи з водяними знаками.12. Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням вважається факт подання тендерної пропозиції, що учасник ознайомлений з даним нормами і їх не порушує):— постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;— постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;— Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII..А також враховувати, що в Україні забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у юридичних осіб — резидентів Російської Федерації / Республіки Білорусь державної форми власності, юридичних осіб, створених та/або зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/ Республіки Білорусь, та юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками (власниками) яких є резиденти Російської Федерації / Республіки Білорусь, та/або у фізичних осіб (фізичних осіб — підприємців) — резидентів Російської Федерації / Республіки Білорусь, а також публічні закупівлі в інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь, за винятком товарів, робіт і послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності цією постановою. *У випадку не врахування учасником під час подання тендерної пропозиції, зокрема невідповідність учасника чи товару, зазначеним нормативно-правовим актам, учасник вважатиметься таким, що не відповідає встановленим абзацом 1 частини 3 статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства, а його тендерна пропозиція підлягатиме відхиленню на підставі абз. 6 підпункту 2 пункту 41 Особливостей.*Замовник у тендерній документації може зазначити іншу інформацію відповідно до вимог законодавства, яку вважає за необхідне включити.***Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861. (в разі закупівлі відповідних товарів)****-**у разі якщо вартість оголошеного замовником предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, надається гарантійний лист, яким учасник гарантує, що**ступінь локалізації товару, визначеного підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, що є предметом закупівлі, дорівнює чи перевищує 10 відсотків, а також містить інформацію про включення такого товару до Переліку та відповідний пункт Переліку, за яким відображається інформація про товар (інформація про включення такого товару до Переліку та відповідний пункт Переліку, за яким відображається інформація про товар, не зазначаються у разі відсутності Переліку в загальному доступі).**Вимога щодо надання гарантійного листа не застосовується до закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначені в Угоді про державні закупівлі, укладеній 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому еквіваленті на дату закупівлі і країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, що підтверджується сертифікатом про походження товару, про що надається лист-пояснення (у разі ненадання гарантійного листа або листа-пояснення тендерна пропозиція учасника буде відхилена як така, що не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства).* |
| 3 | **Відхилення тендерних пропозицій** | ***Замовник відхиляє тендерну пропозицію*** із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:***1) учасник процедури закупівлі:***— зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим частини п’ятнадцятої статті 29 Закону;— не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції;— не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;— не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного в частині чотирнадцятій статті 29 Закону;— визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог частини другої статті 28 Закону;— є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації / Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою — підприємцем) – резидентом Російської Федерації / Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”);***2) тендерна пропозиція:***— не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації;— викладена іншою мовою (мовами), ніж мова (мови), що передбачена тендерною документацією;— є такою, строк дії якої закінчився;— є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;— не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;***3) переможець процедури закупівлі:***— відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;— не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, з урахуванням пункту 44 Особливостей;— не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону;— не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;— надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим частини п’ятнадцятої статті 29 Закону.Замовник зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі в разі, коли наявні підстави, визначені статтею 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону) згідно з пунктом 44 Особливостей.***Замовник може відхилити тендерну пропозицію*** із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель ***у разі, коли:***1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі / переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією ***не пізніш як через чотири дні*** з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| **Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю** |
| 1 | **Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся** | ***Замовник відміняє відкриті торги у разі:***1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.У разі відміни відкритих торгів замовник ***протягом одного робочого дня*** з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.***Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:***1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями;2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями.Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | **Строк укладання договору про закупівлю** | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, ***не пізніше ніж через 15 днів*** з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору ***може бути продовжений до 60 днів***. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю ***не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів***з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| 3 | **Проєкт договору про закупівлю** | Проєкт договору про закупівлю викладено в ***Додатку 3*** до цієї тендерної документації.Договір про закупівлю укладається відповідно до вимог цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа у строки, визначені пунктом 2 «Строк укладання договору про закупівлю» цього розділу.***Переможець*** процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:1. інформацію про право підписання договору про закупівлю;
2. достовірну інформацію про наявність у нього чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом;
3. цінову пропозицію (за формою Додатку №4) з урахуванням результатів проведеного електронного аукціону (у разі його проведення). Якщо за результатами аукціону цінова пропозиція не змінювалась або аукціон не було проведено, переможець може не надавати цінову пропозицію повторно.

**Вищезазначена інформація (документи) повинна бути подана переможцем процедури закупівлі в електронному вигляді через електронну систему закупівель.***У випадку ненадання переможцем інформації про право підписання договору про закупівлю переможець вважається таким, що відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю та підлягає відхиленню на підставі абзацу 2 підпункту 3 пункту 41 Особливостей.* |
| 4 | **Умови договору про закупівлю** | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин третьої – п’ятої, сьомої та восьмої статті 41 Закону, та Особливостей.Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами електронного аукціону переможця процедури закупівлі, крім випадків:— визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;— перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі;— перерахунку ціни та обсягів товарів за результатами електронного аукціону в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки.**ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ**Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про публічні закупівлі» (далі –Закон) та «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості). Згідно з частиною 1 статті 628 Цивільного кодексу України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами електронного аукціону переможця процедури закупівлі, крім випадків: * визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;
* перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі;
* перерахунку ціни та обсягів товарів за результатами електронного аукціону в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки.

Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.Таким чином, протягом строку виконання сторонами зобов’язань чи дії договору, одна із Сторін договору (замовник або учасник) у разі необхідності може ініціювати перед іншою Стороною необхідність унесення змін до договору у межах можливої зміни істотних умов, визначених Законом. У відповідності до ст. 651 Цивільного кодексу зміна умов Договору допускається лише за згодою Сторін. Необхідність унесення змін до Договору має бути обґрунтованою та підтверджена Стороною, яка ініціює такі зміни.Спосіб унесення змін до Договору, зміни зобов’язань боржника і кредитора за Договором, визначатимуться відповідно до ст. ст. 651 – 654 Цивільного кодексу. |
| 5 | **Забезпечення виконання договору про закупівлю** | Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. |
| 6 | **Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю** | У разі відмови або ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону (якщо такі вимагаються) переможцем процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, неукладення договору про закупівлю або ненадання замовнику підписаного договору про закупівлю у строк, визначений Законом, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону. |

**ДОДАТОК 1**

*до тендерної документації*

1. **Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності УЧАСНИКА  кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону «Про публічні закупівлі»:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Кваліфікаційні критерії** | **Документи та інформація, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям** |
| **1** | **Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)** | 1.1. На підтвердження досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) Учасник має надати:1.1.1. довідку в довільній формі, з інформацією про виконання  аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)  (не менше одного договору). Під аналогічним договором слід розуміти договір на поставку:- товару визначеного за показником четвертої цифри основного словника ДК 021:2015 предмета закупівлі, зазначеного в даній тендерній документації та/або- товару, який повинен відповідати за видом/номенклатурою товару, зазначеного в даній тендерній документації.\*\* такий договір повинен містити усі додатки, які є невід’ємною частиною договору (якщо є такі додатки). 1.1.2. не менше 1 копії договору, зазначеного в довідці в повному обсязі,1.1.3. копії/ю документів/а на підтвердження виконання не менше ніж одного договору, зазначеного в наданій Учасником довідці. *Інформація та документи можуть надаватися про частково виконаний  договір, дія якого не закінчена.* |

*У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.*

*Для проведення цієї закупівлі замовник вважає, що учасник, який надає у складі пропозиції інформацію, що містить будь-які персональні дані (про працівників, посадових осіб, контрагентів учасника тощо), вчиняє такі дії правомірно з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» і учасник надає свою згоду на поширення такої інформації замовником відповідно до вимог Закону.*

**2. Підтвердження відповідності УЧАСНИКА  вимогам, визначеним у статті 17 Закону “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) відповідно до вимог Особливостей.**

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, визначених статтею 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених статтею 17 Закону, крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу четвертого пункту 44 Особливостей.

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, визначених статтею 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону, замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав (у разі застосування до учасника процедури закупівлі), визначених у частині першій статті 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону).

**3. Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності ПЕРЕМОЖЦЯ вимогам, визначеним у статті 17 Закону  «Про публічні закупівлі» відповідно до вимог Особливостей:**

Замовник зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі в разі, коли наявні підстави, визначені статтею 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону).

**Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 3, 5, 6 і 12 частини першої та частиною другою статті 17 Закону.**

 **3.1. Документи, які надаються  ПЕРЕМОЖЦЕМ (юридичною особою):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Вимоги статті 17 Закону** | **Переможець торгів на виконання вимоги статті 17 Закону (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:** |
| **1** | Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією**(пункт 3 частини 1 статті 17 Закону)** | **Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача.** |
| **2** | Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку**(пункт 6 частини 1 статті 17 Закону)** | **Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про  відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію.** Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа.  |
| **4** | Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми **(пункт 12 частини 1 статті 17 Закону)** |
| **5** | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору**(частина 2 статті 17 Закону)** | **Довідка в довільній формі**, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. |

**3.2. Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Вимоги статті 17 Закону** | **Переможець торгів на виконання вимоги статті 17 Закону (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:** |
| **1** | Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією**(пункт 3 частини 1 статті 17 Закону)** | **Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача.** |
| **2** | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку**(пункт 5 частини 1 статті 17 Закону)** | **Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про  відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі.** Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа.  |
| **4** | Фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми**(пункт 12 частини 1 статті 17 Закону)** |
| **5** | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору**(частина 2 статті 17 Закону)** | **Довідка в довільній формі**, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. |

*Замовник не перевіряє переможця процедури закупівлі на відповідність підставі, визначеної пунктом 13 частини першої статті 17 Закону, та не вимагає від учасника процедури закупівлі/переможця процедури закупівлі підтвердження її відсутності.*

**4. Інша інформація встановлена відповідно до законодавства (для УЧАСНИКІВ — юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб — підприємців).**

|  |
| --- |
| **Інші документи від Учасника:** |
| **1** | Якщо тендерна пропозиція подається не керівником учасника, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, а іншою особою, учасник надає довіреність або доручення на таку особу. |
| **2** | Сканований оригінал (або копія) чинної ліцензії (ліцензій) (з усіма наявними додатками (в разі наявності)), дозволу (дозволів) (з усіма наявними додатками (в разі наявності)) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. Якщо ліцензії та/або дозволи видані учаснику (субпідрядній організації) як електронні документи і знаходиться у вільному доступі, то учасник надає інформацію в довільній формі з посиланням на відповідний ресурс в мережі Інтернет. |
| **3** | Довідка, складена в довільній формі, яка містить інформацію про засновника та кінцевого бенефіціарного власника учасника, зокрема: назва юридичної особи, що є засновником учасника, її місцезнаходження та країна реєстрації; прізвище, ім’я по батькові засновника та/або кінцевого бенефіціарного власника, адреса його місця проживання та громадянство.*Зазначена довідка надається лише учасниками юридичними особами та лише в період, коли Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань не функціонує. Інформація про кінцевого бенефіціарного власника зазначається в довідці лише учасниками — юридичними особами, які повинні мати таку інформацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відповідно до пункту 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань».* |
| 4 | Якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом) тоді надається антикорупційна програма, оформлена відповідно до типової антикорупційної програми юридичної особи за [Наказом № 794/21](https://radnuk.com.ua/pravova-baza/pro-zatverdzhennia-typovoi-antykoruptsijnoi-prohramy-iurydychnoi-osoby/), та відповідний наказ про затвердження антикорупційної програми та призначення уповноваженого з її реалізації. |

**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

**Код ДК 021:2015 - 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Медичний лінійний прискорювач з комплексом обладнання /НК 024:2019 – 35159 Система лінійного прискорювача)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Основні вимоги** | **Функція або параметр, що вимагається** | **ВКАЗАТИ Відповідність вимогам та посилання на відповідну сторінку технічного документу** |
|  | **Загальні вимоги**  |  |  |
|  | Спроможність учасника поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа виробника (якщо учасник не є виробником обладнання) або представника виробника або офіційного представника виробника, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією документацією та пропозицією учасника. Надати оригінал такого гарантійного листа. | Наявність |  |
|  | Гарантійний термін не менше 12 місяців з моменту введення обладнання в експлуатацію, але не більше 18 місяців з дати поставки обладнання.Учасник надає гарантійний лист. | Наявність |  |
|  | Обладнання нове та не перебувало у використанні. Рік випуску не раніше 2023. На підтвердження учасник надає гарантійний лист. | Наявність |  |
|  | Інструктаж медичного персоналу при введенні обладнання в експлуатацію не менше 10 днів. Надати гарантійний лист.  | Наявність |  |
|  | Проведення навчання медичного персоналу, щодо клінічного застосування не менше 10 днів. Учасник повинен надати перелік тренінгів. | Наявність |  |
|  | Повна підтримка користувача кваліфікованими спеціалістами виробника або представника виробника при зборі даних і моделюванні пучків лінійного прискорювача; або верифікація набору даних пучків «golden beam data» в залежності від виробника обладнання.Надати гарантійний лист. | Наявність |  |
|  | Вартість доставки до лікувального закладу та розвантаження включена до вартості обладнання. Учасник надає гарантійний лист. | Наявність |  |
|  | Інструкція з експлуатації українською мовою. Учасник надає гарантійний лист про надання інструкцій з експлуатації українською мовою на момент поставки обладнання. | Наявність |  |
|  | Предмет закупівлі має пройти процедуру технічного регламенту, якщо це передбачено законодавством України, для отримання декларації відповідності та сертифікату відповідності. Наявність зазначених документів обов’язково має бути на момент поставки товару.На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист або копію Сертифікату відповідності вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. | Наявність |  |
|  | Ліцензія на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання. Запропоноване обладнання повинно бути включено до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, якщо це передбачено чинним законодавством України. Надати копію ліцензії дійсну на кінцеву дату подання тендерних пропозицій. | Наявність |  |
|  | Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерами, що сертифіковані виробником запропонованого обладнання на території України. Надати завірену копію сертифікату про навчання з перекладом на українську мову.  | Наявність |  |
|  | Вартість проведення монтажних і пусконалагоджувальних робіт особами уповноваженими виробником обладнання включено до загальної вартості запропонованого обладнання. На підтвердження учасник надає гарантійний лист.  | Наявність |  |
|  | Учасник повинен надати вимоги до приміщення під встановлення запропонованого обладнання разом з габаритними розмірами, вагою, розмірами монтажного отвору, орієнтовних схем розміщення. | Наявність |  |
|  | Термін початку монтажу обладнання з моменту готовності приміщення не більше 30 днів. Надати гарантійний лист.  | Наявність |  |
|  | **Медичний лінійний прискорювач** **(тип 1) з комплексом обладнання:** | **1** **комплект** |  |
|  | Повністю цифровий медичний лінійний прискорювач з багатопелюстковим коліматором (БПК), системою візуалізації в мегавольтажному та в кіловольтажному пучку та системою позиціонування і верифікації положення пацієнта за методикою IGRT | 1 шт. |  |
|  | Робоча станція тривимірного дозиметричного планування 3D-CRT, IMRT та VMAT | Не менше 2 одиниць |  |
|  | Робоча станція для контурювання анатомічних структур та критичних органів | Не менше 2 одиниць |  |
|  | Система управління радіологічною інформацією включно з сервером та робочими станціями | Не менше 2 одиниць робочих станцій |  |
|  | Система типу «чиллер» для технологічного охолодження лінійного прискорювача | 1 шт. |  |
|  | Система безперебійного живлення лінійного прискорювача та консолі управління для автономного живлення не менше 15 хв. | 1 шт. |  |
|  | Система лазерних покажчиків  | 1 шт. |  |
|  | Система відеоконтролю за пацієнтом з двостороннім переговорним пристроєм | 1 шт. |  |
|  | Набір обладнання для позиціонування та фіксації пацієнтів  | 1 шт. |  |
|  | **Медичний лінійний прискорювач** **(тип 2) з комплексом обладнання**  | **1** **комплект** |  |
|  | Повністю цифровий медичний лінійний прискорювач з багатопелюстковим коліматором (БПК), системою візуалізації в мегавольтажному пучку та системою позиціонування і верифікації положення пацієнта за методикою IGRT | 1 шт. |  |
|  | Робоча станція тривимірного дозиметричного планування 3D-CRT, IMRT та VMAT | Не менше 1 одиниці |  |
|  | Робоча станція для оконтурювання анатомічних структур та критичних органів | Не менше 1 одиниці |  |
|  | Система управління радіологічною інформацією включно з робочими станціями | Не менше 6 одиниць робочих станцій |  |
|  | Система типу «чиллер» для технологічного охолодження лінійного прискорювача | 1 шт. |  |
|  | Система безперебійного живлення лінійного прискорювача та консолі управління для автономного живлення не менше 15 хв. | 1 шт. |  |
|  | Система лазерних покажчиків  | 1 шт. |  |
|  | Система відеоконтролю за пацієнтом з двостороннім переговорним пристроєм | 1 шт. |  |
|  | Набір обладнання для позиціонування та фіксації пацієнтів | 1 шт. |  |
|  | **Загальні технічні характеристики для медичного лінійного прискорювача (тип 1)** |  |  |
|  | Інтегрована система керування цифровим лінійним прискорювачем та БПК | Наявність |  |
|  | Цифрове калібрування, регулювання та моніторинг робочих параметрів і систем прискорювача  | Наявність |  |
|  | Функція віддаленого моніторингу і тестування параметрів прискорювача через мережу інтернет для діагностики та корекції несправностей  | Наявність |  |
|  | Консоль управління і інтерфейс оператора. Конфігурація прискорювача і система запису / верифікації, що дозволяє використовувати уніфікований користувацький інтерфейс | Наявність |  |
|  | Відображення даних позиціювання пацієнта на моніторі лінійного прискорювача   | Наявність |  |
|  | Мінімальний розмір поля опромінення для фотонного пучка  | не більше0,625 х 0,625 см |  |
|  | Максимальний розмір поля опромінення для фотонного пучка  | не менше28 х 28 см |  |
|  | Вбудована дозиметрична система лінійного прискорювача | Наявність |  |
|  | Висота ізоцентру над рівнем підлоги | не більше 135 см |  |
|  | Кут обертання гентрі | не менше± 180 о |  |
|  | Швидкість обертання гентрі | не менше 1 обороту/хв. |  |
|  | Вбудований багатопелюстковий коліматор | Наявність |  |
|  | Кількість пелюсток коліматора  | не менше 60 |  |
|  | Роздільна здатність по ширині пелюсток коліматора | не більше0,625 см |  |
|  | Похибка установки пелюсток коліматора  | не більше1 мм |  |
|  | Максимальна ефективна швидкість руху пелюсток коліматора | не менше2,5 см/с |  |
|  | Витік радіаційного поля через пелюстки коліматору  | не більше 0,75% |  |
|  | База даних для автоматичного моніторингу процесів контролю якості лінійних прискорювачів | наявність |  |
|  | Оповіщення в режимі реального часу про проблеми з відповідністю контролю якості та продуктивністю роботи лінійних прискорювачів | наявність |  |
|  | Щоденний  автоматизований контроль якості роботи систем лінійного прискорювача, з віддаленим доступом для аналізу даних та з можливістю зберігання даних усіх тестів | Наявність |  |
|  | Поєднання системи автоматичного контролю якості з онкологічною інформаційною системою лінійного прискорювача | Наявність |  |
|  | Повністю автоматизовані тести щоденного контролю якості, EPID тести, багатопелюсткового  коліматору та систем візуалізації | Наявність |  |
|  | Терапевтичний стіл  | Наявність |  |
|  | Матеріал поверхні столу вуглепластик | Наявність |  |
|  | Вантажопідйомність столу  | не менше 200 кг |  |
|  | Поздовжнє переміщення  | не менше100 см |  |
|  | Поперечне переміщення в діапазоні | не менше± 20 см |  |
|  | Вертикальне переміщення в діапазоні | не менше45 см |  |
|  | Система візуалізації в мегавольтажному пучку | Наявність |  |
|  | Плоский цифровий детектор на основі аморфного кремнію | Наявність |  |
|  | Розмір матриці детектора  | Не менше28 х 28 см |  |
|  | Роздільна здатність матриці зображення в ізоцентрі, розмір чутливого елемента матриці  | Не більше0,4 мм |  |
|  | Максимальний розмір поля зору в ізоцентрі  | Не менше 24х24 см |  |
|  | Роздільна здатність матриці зображень | не менше1024 х 768 пікселів |  |
|  | Пакет програм для збору і обробки зображень | Наявність |  |
|  | Повна сумісність з системою управління прискорювача | Наявність |  |
|  | Інтегрована з прискорювачем система отримання томографічних зображень рентгенівським пучком (кіловольтажна візуалізація) за методикою «Cone-Beam CT» для локалізації мішені, верифікації плану опромінення і позиціонування пацієнта (IGRT) | Наявність |  |
|  | Загальний ізоцентр з гентрі | Наявність |  |
|  | Програмне забезпечення для порівняння КТ зображення з референтними КТ зображеннями для позиціонування пацієнта | Наявність |  |
|  | Режим отримання тривимірного реконструйованого зображення з подальшим автоматичним перепозиціонуванням пацієнта перед початком процедури променевої терапії | Наявність |  |
|  | Реконструкція під час сканування | Наявність |  |
|  | Похибка відхилення ізоцентру системи візуалізації та самого прискорювача при загальному ізоцентрі з гентрі | не більше 1 мм |  |
|  | Мінімальний розмір панелі детектора  | не менше28 х 28 см |  |
|  | Роздільна здатність матричного детектора  | не менше1024 х 1024 пікселів |  |
|  | 3D конформне опромінення з використанням БПК | Наявність |  |
|  | 3D конформне і IMRT опромінення з автопослідовністю полів | Наявність |  |
|  | Ротаційне опромінення (проведення ротаційного опромінення, фотонами) | Наявність |  |
|  | Реалізація опромінення за методиками IMRT (статичний режим, динамічний режим), VMAT | Наявність |  |
|  | Реалізація опромінення за методиками IGRT на базі kV-CBCT | Наявність |  |
|  | Можливість стереотаксичного опромінення  | Наявність |  |
|  | Реалізація опромінення з високою потужністю дози без фільтра, що згладжує | Наявність |  |
|  | Кількість енергій фотонних пучків  | Не менше 1 |  |
|  | Енергія фотонного пучка в діапазоні | 6 – 8 МВ |  |
|  | Функція швидкого запуску | Наявність |  |
|  | Режим високої потужності дози без фільтру, що згладжує (FFF) | Наявність |  |
|  | Максимальна потужність дози енергії фотонів | Не менше 800 МО / хв |  |
|  | **Функціональні можливості системи планування для медичного лінійного прискорювача (тип 1)** |  |  |
|  | Введення даних нового пацієнта в загальну базу даних, контурування, редагування даних, додавання коментарів | Наявність |  |
|  | Перегляд всіх наявних зображень пацієнта, отриманих на КТ, рентгенівському симуляторі, пристрої для отримання портальних знімків | Наявність |  |
|  | Модуль для роботи з діагностичними зображеннями для контурування мішені та критичних органів | Наявність |  |
|  | Прийом і реєстрація зображень з комп'ютерного томографа, магнітно-резонансного томографа та інших видів діагностичних апаратів, які використовуються для планування дистанційної променевої терапії | Наявність |  |
|  | Співставлення різних типів діагностичних зображень (КТ, МРТ, ПЕТ і ін.) для визначення мішені та критичних органів | Наявність |  |
|  | Автоматичне і ручне контурування анатомо-топографічних структур пацієнта | Наявність |  |
|  | Автоматичне і ручне контурування обсягу опромінення, що запланований | Наявність |  |
|  | Екстраполювання та інтерполювання контурів | Наявність |  |
|  | Автоматичне і інтерактивне визначення відступів при визначенні мішені і критичних органів | Наявність |  |
|  | Планування на основі будь-яких комбінацій полів опромінення: симетричних, асиметричних, рухливих, статичних, квадратних, прямокутних, фігурних, що формуються за допомогою додаткових блоків і клиновидних фільтрів, пучків з різною енергією і видом випромінювання | Наявність |  |
|  | Копіювання і віддзеркалення пучків | Наявність |  |
|  | Отримання і робота з реконструкціями в різних площинах  | Наявність |  |
|  | Отримання і робота з цифровою реконструкцією зображень за даними КТ і МРТ  | Наявність |  |
|  | Експорт плану на станцію віртуальної симуляції | Наявність |  |
|  | Модуль розрахунку дозового розподілу | Наявність |  |
|  | Корекція на неоднорідність тканини | Наявність |  |
|  | Обчислення моніторних одиниць і часу для кожного пучка випромінювання | Наявність |  |
|  | Модуль для розрахунку дози опромінення пучками фотонів  | Наявність |  |
|  | Модуль планування на основі пучків з модуляцією інтенсивності (IMRT і VMAT) | Наявність |  |
|  | Ліцензія на розрахунок дози для лікування за технологією VMAT | не менше 2 од |  |
|  | Програмне та апаратне забезпечення для робочої станції тривимірного дозиметричного планування 3D-CRT, IMRT та VMAT | не менше 2 од |  |
|  | Програмне та апаратне забезпечення для робочої станції для контурювання анатомічних структур та критичних органів | не менше 2 од |  |
|  | **Технічні вимоги до програмного забезпечення системи керування радіологічною інформацією на базі серверу бази даних пацієнтів і зображень та робочих станцій для медичного лінійного прискорювача (тип 1)** |  |  |
|  | Програмне забезпечення серверу бази даних пацієнтів та зображень | Наявність |  |
|  | Інформаційно-керуюча система (ІКС), що забезпечує верифікацію і адміністрування даних про лікування пацієнтів і управління потоками пацієнтів | Наявність |  |
|  | Ієрархічна модульна структура системи | Наявність |  |
|  | Автоматичне управління параметрами опромінення на медичних радіотерапевтичних системах | Наявність |  |
|  | Ведення розкладів роботи фахівців, апаратів і пристроїв відділення променевої терапії з автоматичним коригуванням в реальному часі | Наявність |  |
|  | Збір, обробка і зберігання всіх параметрів лікування пацієнтів в одному блоці, включаючи діагностичні зображення, плани і протоколи лікування | Наявність |  |
|  | Доступ авторизованих користувачів до комплексної інформаційно-керуючої системи з будь-якого місця лікувального закладу через єдину базу даних | Наявність |  |
|  | Індивідуальне настроювання користувальницьких інтерфейсів відповідно до профіля роботи  | Наявність |  |
|  | Система "електронних підписів" для затвердження та захисту планів лікування | Наявність |  |
|  | Відображення фактичного стану виконання призначених діагностичних і лікувальних заходів | Наявність |  |
|  | Багатосторонній обмін даними в форматі DICOM | Наявність |  |
|  | Програмне та апаратне забезпечення для робочої станції системи керування радіологічною інформацією  | не менше 2 од |  |
|  | **Набір обладнання для позиціонування та фіксації пацієнтів для медичного лінійного прискорювача (тип 1)** |  |  |
|  | Платформа з вуглепластику для позиціонування та фіксації пацієнта при лікуванні голови, шиї та плечей, з можливістю кріплення термопластичної маски до платформи та кріплення платформи до терапевтичного столу | Не менше 1 од. |  |
|  | Платформа з вуглепластику із змінним кутом нахилу для позиціонування та іммобілізації пацієнта у положенні на спині з закиданням рук за голову при проведенні опромінення грудних залоз з можливістю використання термопластичних масок, з двома опорами для рук та двома опорами для зап’ясть | Не менше 1 од. |  |
|  | Комплект фіксаторів та підставок для стереотаксичної променевої терапії SBRT/SRS з механічною системою компресії, індексованою підставкою для стоп і колін | Не менше 2 од. |  |
|  | Двох точкова індексна пластина для можливості кріплення до терапевтичного столу лінійного прискорювача платформи SBRT і платформи з вуглепластику для позиціонування та іммобілізації пацієнта у положенні на спині з закиданням рук за голову при проведенні опромінення грудних залоз | Не менше 3 од. |  |
|  | Маска термопластична для фіксації пацієнта при лікуванні голови | Не менше 100 од. |  |
|  | Маска термопластична для стереотаксичної фіксації пацієнта при лікуванні голови | Не менше 50 од. |  |
|  | Маска термопластична для фіксації пацієнта при лікуванні голови, шиї та плечей | Не менше 50 од. |  |
|  | Набір підголівників (6 шт) різних розмірів та форми для позиціонування пацієнта у положенні на спині, сумісних за платформою для позиціонування та фіксації пацієнта при лікуванні голови, шиї та плечей. | Не менше 1 од. |  |
|  | Набір з двох блоків різної висоти та двох клинів різного куту нахилу з можливістю кріплення на платформі при лікуванні голови, шиї та плечей | Не менше 1 од. |  |
|  | **Загальні технічні характеристики для медичного лінійного прискорювача (тип 2)** |  |  |
|  | Інтегрована система керування цифровим лінійним прискорювачем та БПК | Наявність |  |
|  | Цифрове калібрування, регулювання та моніторинг робочих параметрів і систем прискорювача  | Наявність |  |
|  | Функція віддаленого моніторингу і тестування параметрів прискорювача через мережу інтернет для діагностики та корекції несправностей  | Наявність |  |
|  | Консоль управління і інтерфейс оператора. Конфігурація прискорювача і система запису / верифікації, що дозволяє використовувати уніфікований користувацький інтерфейс | Наявність |  |
|  | Мінімальний розмір поля опромінення для фотонного пучка  | не більше1,0 х 1,0 см |  |
|  | Максимальний розмір поля опромінення для фотонного пучка  | не менше28 х 28 см |  |
|  | Вбудована дозиметрична система лінійного прискорювача | Наявність |  |
|  | Висота ізоцентру над рівнем підлоги | не більше 135 см |  |
|  | Кут обертання гентрі | не менше± 180 о |  |
|  | Швидкість обертання гентрі | не менше 1 обороту/хв. |  |
|  | Вбудований багатопелюстковий коліматор | Наявність |  |
|  | Кількість пелюсток коліматора  | не менше 60 |  |
|  | Роздільна здатність по ширині пелюсток коліматора | не більше1 см |  |
|  | Похибка установки пелюсток коліматора  | не більше1 мм |  |
|  | Максимальна ефективна швидкість руху пелюсток коліматора | не менше2,5 см/с |  |
|  | Витік радіаційного поля через пелюстки коліматору  | не більше 0,75% |  |
|  | База даних для автоматичного моніторингу процесів контролю якості лінійних прискорювачів | наявність |  |
|  | Оповіщення в режимі реального часу про проблеми з відповідністю контролю якості та продуктивністю роботи лінійних прискорювачів | наявність |  |
|  | Щоденний  автоматизований контроль якості роботи систем лінійного прискорювача, з віддаленим доступом для аналізу даних та з можливістю зберігання даних усіх тестів | Наявність |  |
|  | Поєднання системи автоматичного контролю якості з онкологічною інформаційною системою лінійного прискорювача | Наявність |  |
|  | Повністю автоматизовані тести щоденного контролю якості | Наявність |  |
|  | Терапевтичний стіл  | Наявність |  |
|  | Матеріал поверхні столу вуглепластик | Наявність |  |
|  | Вантажопідйомність столу  | не менше 200 кг |  |
|  | Поздовжнє переміщення  | не менше100 см |  |
|  | Поперечне переміщення в діапазоні | не менше± 20 см |  |
|  | Вертикальне переміщення в діапазоні | не менше45 см |  |
|  | Система візуалізації в мегавольтажному пучку | Наявність |  |
|  | Плоский цифровий детектор на основі аморфного кремнію | Наявність |  |
|  | Розмір матриці детектора  | Не менше28 х 28 см |  |
|  | Роздільна здатність матриці зображення в ізоцентрі, розмір чутливого елемента матриці  | Не більше0,4 мм |  |
|  | Максимальний розмір поля зору в ізоцентрі  | Не менше 24х24 см |  |
|  | Роздільна здатність матриці зображень | не менше1024 х 768 пікселів |  |
|  | Пакет програм для збору і обробки зображень | Наявність |  |
|  | Повна сумісність з системою управління прискорювача | Наявність |  |
|  | 3D конформне опромінення з використанням БПК | Наявність |  |
|  | 3D конформне і IMRT опромінення з автопослідовністю полів | Наявність |  |
|  | Ротаційне опромінення (проведення ротаційного опромінення, фотонами) | Наявність |  |
|  | Реалізація опромінення за методиками IMRT (статичний режим, динамічний режим), VMAT | Наявність |  |
|  | Кількість енергій фотонних пучків  | Не менше 1 |  |
|  | Енергія фотонного пучка в діапазоні | 6 – 8 МВ |  |
|  | Функція швидкого запуску | Наявність |  |
|  | Максимальна потужність дози енергії фотонів | Не менше 600 МО / хв |  |
|  | **Функціональні можливості системи планування для медичного лінійного прискорювача (тип 2)** |  |  |
|  | Введення даних нового пацієнта в загальну базу даних, контурування, редагування даних, додавання коментарів | Наявність |  |
|  | Перегляд всіх наявних зображень пацієнта, отриманих на КТ, рентгенівському симуляторі, пристрої для отримання портальних знімків | Наявність |  |
|  | Модуль для роботи з діагностичними зображеннями для контурування мішені та критичних органів | Наявність |  |
|  | Прийом і реєстрація зображень з комп'ютерного томографа, магнітно-резонансного томографа та інших видів діагностичних апаратів, які використовуються для планування дистанційної променевої терапії | Наявність |  |
|  | Співставлення різних типів діагностичних зображень (КТ, МРТ, ПЕТ і ін.) для визначення мішені та критичних органів | Наявність |  |
|  | Автоматичне і ручне контурування анатомо-топографічних структур пацієнта | Наявність |  |
|  | Автоматичне і ручне контурування обсягу опромінення, що запланований | Наявність |  |
|  | Екстраполювання та інтерполювання контурів | Наявність |  |
|  | Автоматичне і інтерактивне визначення відступів при визначенні мішені і критичних органів | Наявність |  |
|  | Планування на основі будь-яких комбінацій полів опромінення: симетричних, асиметричних, рухливих, статичних, квадратних, прямокутних, фігурних, що формуються за допомогою додаткових блоків і клиновидних фільтрів, пучків з різною енергією і видом випромінювання | Наявність |  |
|  | Копіювання і віддзеркалення пучків | Наявність |  |
|  | Отримання і робота з реконструкціями в різних площинах  | Наявність |  |
|  | Отримання і робота з цифровою реконструкцією зображень за даними КТ і МРТ  | Наявність |  |
|  | Експорт плану на станцію віртуальної симуляції | Наявність |  |
|  | Модуль розрахунку дозового розподілу | Наявність |  |
|  | Вибір алгоритму обчислення | Наявність |  |
|  | Корекція на неоднорідність тканини | Наявність |  |
|  | Обчислення моніторних одиниць і часу для кожного пучка випромінювання | Наявність |  |
|  | Модуль планування на основі пучків з модуляцією інтенсивності (IMRT і VMAT) | Наявність |  |
|  | Ліцензія на розрахунок дози для лікування за технологією VMAT | не менше 1 од |  |
|  | Програмне та апаратне забезпечення для робочої станції тривимірного дозиметричного планування 3D-CRT, IMRT та VMAT | не менше 1 од |  |
|  | Програмне та апаратне забезпечення для робочої станції для контурювання анатомічних структур та критичних органів | не менше 1 од |  |
|  | **Технічні вимоги до програмного забезпечення системи керування радіологічною інформацією на базі серверу бази даних пацієнтів і зображень та робочих станцій для медичного лінійного прискорювача (тип 2)** |  |  |
|  | Інформаційно-керуюча система (ІКС), що забезпечує верифікацію і адміністрування даних про лікування пацієнтів і управління потоками пацієнтів | Наявність |  |
|  | Автоматичне управління параметрами опромінення на медичних радіотерапевтичних системах | Наявність |  |
|  | Ведення розкладів роботи фахівців, апаратів і пристроїв відділення променевої терапії з автоматичним коригуванням в реальному часі | Наявність |  |
|  | Збір, обробка і зберігання всіх параметрів лікування пацієнтів в одному блоці, включаючи діагностичні зображення, плани і протоколи лікування | Наявність |  |
|  | Доступ авторизованих користувачів до комплексної інформаційно-керуючої системи з будь-якого місця лікувального закладу через єдину базу даних | Наявність |  |
|  | Індивідуальне настроювання користувальницьких інтерфейсів відповідно до профіля роботи  | Наявність |  |
|  | Система "електронних підписів" для затвердження та захисту планів лікування | Наявність |  |
|  | Відображення фактичного стану виконання призначених діагностичних і лікувальних заходів | Наявність |  |
|  | Багатосторонній обмін даними в форматі DICOM | Наявність |  |
|  | Програмне та апаратне забезпечення для робочої станції системи керування радіологічною інформацією  | не менше 6 од |  |
|  | **Набір обладнання для позиціонування та фіксації пацієнтів для медичного лінійного прискорювача (тип 2)** |  |  |
|  | Платформа з вуглепластику для позиціонування та фіксації пацієнта при лікуванні голови, шиї та плечей, з можливістю кріплення термопластичної маски до платформи та кріплення платформи до терапевтичного столу | Не менше 1 од. |  |
|  | Платформа з вуглепластику із змінним кутом нахилу для позиціонування та іммобілізації пацієнта у положенні на спині з закиданням рук за голову при проведенні опромінення грудних залоз з можливістю використання термопластичних масок, з двома опорами для рук та двома опорами для зап’ясть | Не менше 1 од. |  |
|  | Двох точкова індексна пластина для можливості кріплення до терапевтичного столу лінійного прискорювача платформи з вуглепластику для позиціонування та іммобілізації пацієнта у положенні на спині з закиданням рук за голову при проведенні опромінення грудних залоз | Не менше 3 од. |  |
|  | Маска термопластична для фіксації пацієнта при лікуванні голови | Не менше 100 од. |  |
|  | Маска термопластична для фіксації пацієнта при лікуванні голови, шиї та плечей | Не менше 50 од. |  |
|  | Набір підголівників (6 шт) різних розмірів та форми для позиціонування пацієнта у положенні на спині, сумісних за платформою для позиціонування та фіксації пацієнта при лікуванні голови, шиї та плечей. | Не менше 1 од. |  |
|  | Набір з двох блоків різної висоти та двох клинів різного куту нахилу з можливістю кріплення на платформі при лікуванні голови, шиї та плечей | Не менше 1 од. |  |

**Надати гарантійний лист згідно пункту договору 5.2.8. у випадку неможливості встановлення та / або введення в експлуатацію Товару на території Покупця, останній може відмовитись від приймання такого Товару без відшкодування будь-яких збитків (шкоди, упущеної вигоди тощо) та вимагати повернення сплаченої за Товар грошової суми.   Що Учасник гарантує повернення коштів!**

*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт, чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва,****вважати вираз «або еквівалент».***

**ДОДАТОК 3**

 *до тендерної документації*

**Договір про закупівлю № \_\_\_**

**м. Київ** “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_ 2022 року

**Національний інститут раку**, в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі – Покупець), з однієї сторони, та

**Товариство з обмеженою відповідальністю «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»,** в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі – Продавець), з іншої сторони, разом - Сторони, кожна окремо – Сторона, керуючись Цивільним, Господарським кодексами України, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-IX (зi змінами), Постанови Кабінету Міністрів України №1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», уклали даний Договір ( далі – Договір) про нижче наведене:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Продавець зобов'язується протягом строку дії Договору поставити Покупцю (передати у власність) товар визначений за кодом **ДК 021:2015: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, в асортименті та кількості, зазначеній в Специфікації (Додаток 1 до цього Договору), а Покупець - прийняти і оплатити такий Товар.

1.2. Найменування (номенклатура, асортимент), кількість, ціна Товару зазначено в Специфікації, що додається до цього Договору і є його невід'ємною частиною.

1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків та/або потреб Покупця.

1.4. Продавець гарантує, що Товар відповідає характеристикам та сертифікатам якості виробників, державним стандартам та вимогам цього Договору.

1.5. Продавець гарантує, що Товар якісний, належить йому на праві власності та не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними та/або юридичними особами, державними органами, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України.

1.6. Загальні обсяги та сума Договору підлягають зменшенню у разі зменшення бюджетних призначень, у тому числі під час уточнення показників Державного бюджету України на 2022 рік, а також у випадку обмеження або припинення бюджетного фінансування та узгодженого зменшення Сторонами ціни Договору про закупівлю.

1. **ЯКІСТЬ ТА ГАРАНТІЯ ТОВАРУ**

2.1 Продавець бере на себе зобов’язання поставити (передати) Покупцю Товар належної якості та у відповідності до Специфікації, а також передати Покупцю повну інформацію про Товар з підтвердженням відповідності умовам сертифікату виробника.

2.2. Товар за цим Договором повинен мати документи, що підтверджують відповідність вимогам і правилам, встановленим до такого виду Товару на території України (декларація відповідності, сертифікат або інший документ, відповідно до законодавства України), паспорт на продукцію, технічну документацію виробника, інструкцію з використання, що викладені українською мовою.

2.3. Товар повинен бути упакований таким чином, щоб уникнути його пошкодження та знищення до моменту отримання Товару Покупцем.

2.4. Продавець несе повну відповідальність за якість Товару у межах гарантійного строку. Гарантійний строк на поставлений Товар становить не менш ніж 12 місяців з дати підписання Акта введення в експлуатацію, але не більше 18 місяців з дати поставки Товару.

У разі, коли гарантійні зобов’язання несе виробник Товару, на Продавця покладається обов’язок передачі Товару на гарантійне обслуговування та повернення його Покупцю.

2.5. Гарантійний строк розпочинається з моменту введення Товару в експлуатацію, що підтверджується відповідним Актом.

У разі заміни Товару (окремої частини) при виявленні недоліків, гарантійний строк розпочинається з моменту такої заміни.

2.6. Товар має бути новим, таким, що не був у використанні.

2.7. Маркування та упаковка, в якій поставляється Товар, повинна відповідати встановленим стандартам, технічним умовам і забезпечувати цілість Товару під час транспортування і зберігання.

2.8. При виявленні недоліків (дефектів) Товару, в тому числі протягом гарантійного строку, Продавець зобов’язується усунути недоліки (дефекти) Товару або замінити неякісний Товар на Товар належної якості за свій рахунок протягом строку, погодженого Сторонами, але не пізніше ніж 10 (десять) календарних днів з моменту отримання відповідного Акта від Покупця. Продавець забезпечує заміну Товару та усунення недоліків Товару власними силами за власний рахунок за місцем знаходження Товару, в якому виявлені недоліки, зазначені у письмовому повідомленні Покупця (включаючи витрати на транспортування, завантаження/розвантаження Товару, в якому виявлені недоліки, та/або товару, що надається на заміну).

2.9. Продавець несе повну відповідальність за дотримання встановлених законодавством України обмежень щодо ввезення товарів на митну територію України, у тому числі обмежень, встановлених постановами Кабінету Міністрів України від 09.04.2022 № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» та від 30.12.2015 № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації».

2.10. Продавець гарантує, що за цим договором він не буде пропонувати Покупцю до постачання товар, походження з російської федерації та/або ввезений на митну територію з російської федерації.

2.11. Продавець гарантує, що він не підпадає під заборону, передбачену постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації».

1. **ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

3.1. Ціна цього Договору становить **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень \_\_\_\_ копійок), у тому числі ПДВ \_\_%: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень \_\_\_\_ копійок).** Товар оплачується і відпускається за цінами, вказаними в Специфікації до цього Договору.

Сторони свідчать, що до вартості Товару входять будь-які витрати Продавця, пов’язані з виконанням умов Договору, в тому числі, але не виключно: вартість доставки, розвантаження до точного місця експлуатації кожної одиниці, вказаного Покупцем, встановлення в точному місці експлуатації кожної одиниці, вказаного Покупцем, розмитнення (в разі постачання з-за кордону), вартість тари, упаковки, маркування, монтажу, зберігання, первинного інструктажу та навчання персоналу, гарантійного та сервісного обслуговування, підтримку користувача, запасні частини, комплектація, заготівельно-складські витрати, пусконалагоджувальні роботи та шефмонтаж устаткування (спеціалізований технічний нагляд представника виробника (або постачальника) обладнання) тощо за цим Договором включено у вартість Товару та не підлягають додатковій оплаті.

В разі не виконання Продавцем зобов’язань (зазначених вище), що входять до вартості Товару, Покупець вправі залучити для цього інших осіб, а Продавець зобов’язується протягом 7 (семи) днів з дня відповідної вимоги Покупця відшкодувати Покупцеві відповідні витрати.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, проте підлягає обов’язковому зменшенню в залежності від реального фінансування видатків.

3.3. **Оплата за поставлений Товар здійснюється шляхом авансування в розмірі 100% від вартості Договору, що складає \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. \_\_\_\_ коп.) сплачуються Покупцем на підставі рахунка-фактури протягом 10 (десяти) робочих днів за наявності відповідних асигнувань.**

3.4. У разі відсутності авансування оплата за поставлений Товар здійснюються за фактом поставки Товару, у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань, протягом 14 (чотирнадцяти) банківських днів з дати одержання товару, що підтверджується підписаними Сторонами видатковими накладними.

3.5. Замовник оплачує Товар шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Продавця. Ціна Товару визначається в видатковій накладній в національній валюті України – гривнях.

3.6. Бюджетні зобов'язання за Договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

3.7. Оплата Товару може бути здійснена виключно при наявності відповідних бюджетних асигнувань, в залежності від реального фінансування на такі цілі. В іншому випадку жодні зобов’язання щодо оплати Товару не виникають, а Покупець не несе відповідальності перед Продавцем.

Бюджетні зобов’язання виникають в межах Договірної ціни (ціни Договору) за наявності відповідних бюджетних асигнувань.

В разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за цим Договором здійснюється відповідно до умов Договору після отримання Покупцем бюджетного фінансування Товару на свій реєстраційний рахунок.

Покупець реєструє в органах державної казначейської служби бюджетні зобов’язання за наявності та по мірі виділення бюджетних асигнувань, в межах фактично виділених і доведених асигнувань для оплати в частині неоплаченої частини за Договором.

Авансування може бути здійснено виключно в порядку, в розмірах та на умовах, що передбачені чинним в Україні законодавством (якщо такі передбачені) та підлягають застосуванню при виконанні даного Договору.

Строки виконання Продавцем своїх зобов’язань за Договором не можуть бути збільшені (перенесені тощо) в разі відсутності авансування.

3.8. Продавець не має право самостійно змінювати ціни за якими підписано даний договір.

1. **ПОСТАВКА ТОВАРУ**

4.1. Поставка Товару здійснюється транспортом Продавця протягом 90 календарних днів з дати отримання Продавцем авансування. В межах зазначеного строку поставка Товару здійснюється на підставі наданої Покупцем письмової Заявки на поставку Товару (далі – Заявка). Заявка оформлюється у письмовому вигляді та містить інформацію про Товар, що підлягає постачанню: найменування, одиниця виміру, кількість, сума (з ПДВ), дата (строк) поставки, інше (у разі необхідності).

4.2. Заявка направляється Продавцю за допомогою інтерактивного способу зв’язку за адресою (контактами) зазначеною в Розділі 13 цього Договору (у вигляді скан-копії на електронну пошту) та/або загальним поштовим зв’язком (поштове відправлення) або нарочно з обов’язковою відміткою про отримання представником Продавця.

4.3. Разом з Товаром Продавець передає сертифікати якості, реєстраційні документи, інструкції на державній мові, затверджені в установленому порядку, документами щодо кількості, термінів придатності, найменування. Товар повинен супроводжуватися сертифікатом якості виробника.

4.4. У разі неможливості поставки Товару відповідно до Заявки, Продавець інформує про це Покупця протягом 1 (одного) робочого дня з дня отримання Заявки.

4.5. Місце поставки товару: Україна, місто Київ, вулиця Ломоносова 33/43 (приміщення деталізується у письмовій заявці Покупця).

4.6. Умови поставки: DDP відповідно до Офіційних правил тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати ІНКОТЕРМС - 2020 із покладанням на Продавця додаткових обов’язків щодо розвантаження Товару з транспортного засобу та покладення на Продавця обов’язку нести всі ризики втрати чи пошкодження Товару до фактичної передачі Товару Покупцю.

4.7. Датою поставки Товару вважається дата передачі Продавцем Покупцю Товару згідно з підписаною Сторонами видатковою накладною.

4.8. Право власності на Товар переходить від Продавця до Покупця після підписання Сторонами видаткової накладної.

4.9. Ризик випадкового знищення або пошкодження Товару переходить від Продавця до Покупця, з моменту підписання Сторонами видаткової накладної.

4.10. Транспортування Товару (партії Товару) має проводитися у відповідності до вимог Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні.

4.11. У випадку виявлення невідповідності поставленого Товару Заявці чи умовам Договору щодо найменування, кількості, якості, комплектності або інших дефектів (в тому числі прихованих), Покупець складає Акт виявлених недоліків/нестачі та передає/надсилає його Продавцю.

4.12. Покупець має право відмовитись від прийняття Товару у випадку порушення Продавцем хоча б одного з пунктів 2.7., 4.1., 4.3 цього Договору.

4.13. Покупець не несе відповідальності та обов’язку прийняти та / або оплатити Товар, поставлений без Заявки від Покупця.

1. **ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

**5.1. На умовах, визначених цим Договором, Покупець зобов'язується:**

5.1.1. оплатити Товар в строки, передбачені цим Договором;

5.1.2. приймати належним чином поставлений Товар згідно видаткової накладної, в порядку та на умовах, визначених цим Договором;

**5.2. Покупець має право:**

5.2.1. вимагати від Продавця безоплатної заміни неякісного Товару або такого, що не відповідає умовам цього Договору, після виявлення цих недоліків та складання Акта виявленої нестачі/недоліків Товару.

5.2.2. вимагати від Продавця провести допоставку Товару, після виявлення нестачі та складання Акта виявленої нестачі/недоліків Товару, якого у даній поставці не достає.

5.2.3. в односторонньому порядку достроково розірвати цей Договір у разі застосування до Продавця санкцій відповідно до Закону України “Про санкції” від 14.08.2014 року №1644-VII, повідомивши про це Продавця у строк за 5 (п’ять) днів до дати розірвання цього Договору.

5.2.4. контролювати поставку Товару у строки та порядку встановлені цим Договором;

5.2.5. зменшувати обсяг закупівлі Товару та ціну цього Договору. У такому разі Сторони вносять зміни до цього Договору.

5.2.6. повернути видаткову накладну Продавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у цьому Договорі (відсутність печатки (за наявності), реквізитів, підписів тощо).

5.2.7. відмовитись від прийняття Товару, якщо товар не відповідає вимогам, встановленим цим Договором та законодавством України, з оформленням відповідного Акта, - вимагати повернення сплаченої за Товар грошової суми.

5.2.8. у випадку неможливості встановлення та / або введення в експлуатацію Товару на території Покупця, останній може відмовитись від приймання такого Товару без відшкодування будь-яких збитків (шкоди, упущеної вигоди тощо) та вимагати повернення сплаченої за Товар грошової суми.

5.2.9. розірвати цей Договір у випадку порушення або не виконання Продавцем своїх зобов’язань за договором, повідомивши його про це за 7 календарних днів.

5.2.10. достроково розірвати Договір, направивши Продавцю заяву про односторонню відмову від Договору за 5 (п’ять) днів до дати розірвання Договору.

* + 1. вимагати від Продавця проведення кваліфікованого інструктажу не менше 15-ти співробітників медичного персоналу Покупця при введенні Товару в експлуатацію у строк не менше 10 календарних днів з дня повідомлення Покупця.
		2. вимагати від Продавця проведення кваліфікованого навчання не менше 15-ти співробітників медичного персоналу Покупця щодо клінічного застосування Товару у строк не менше 10 календарних днів з дня повідомлення Покупця.
		3. вимагати від Продавця повної підтримки користувача кваліфікованими спеціалістами Продавця або представниками виробника при зборі даних і моделюванні пучків лінійного прискорювача (Товару); або верифікації набору даних пучків «golden beam data».

**5.3. На умовах, визначених цим Договором, Продавець зобов'язується:**

5.3.1. поставити Покупцю Товар в кількості та якості, погодженому Сторонами відповідно до умов цього Договору та Додатків до нього;

5.3.2. оформлювати первині бухгалтерські документи відповідно до вимог законодавства України;

5.3.3. замінити неякісний Товар після складання Акта виявленої нестачі/недоліків Товару, без будь - якої додаткової оплати з боку Покупця, протягом строку, погодженого Сторонами, але не пізніше ніж 10 (десять) календарних днів.

5.3.4. поставити Товар, зазначений в Специфікації, в тому числі передати оформлені в установленому законом порядку супровідні документи.

* + 1. провести кваліфікований інструктаж не менше 15-ти співробітників медичного персоналу Покупця при введенні Товару в експлуатацію у строк не менше 10 календарних днів з дня повідомлення Покупця.
		2. провести кваліфіковане навчання не менше 15-ти співробітників медичного персоналу Покупця щодо клінічного застосування Товару у строк не менше 10 календарних днів з дня повідомлення Покупця. За 10 днів до повідомлення Покупця надати перелік тренінгів (навчання).
		3. надавати повну підтримку користувача кваліфікованими спеціалістами Продавця або представниками виробника при зборі даних і моделюванні пучків лінійного прискорювача (Товару); або верифікацію набору даних пучків «golden beam data».
		4. здійснювати сервісне обслуговування інженерами, що сертифіковані виробником Товару на території України.
		5. повернути грошові кошти, сплачені за Товар, Покупцю у разі не поставки Товару.

**5.4. Продавець має право:**

5.4.1. своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар;

5.4.2. подавати заперечення/зауваження до Акта виявленої нестачі/недоліків Товару, що складено Покупцем;

5.4.3. розірвати Договір у випадку порушення або не виконання Покупцем своїх зобов’язань за цим Договором, повідомивши його про це за 60 календарних днів.

1. **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

 6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

6.2. За порушення строків поставки товару Продавець сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості товару, з поставки якого допущено прострочення, за кожний календарний день такого прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків вказаної вартості.

6.3. У разі порушення строків усунення нестачі/недоліків Товару Продавець сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості Товару, в якому виявлено нестаачі/недоліки, за кожний день прострочення усунення нестачі/недоліків Товару.

6.4. За порушення умов Договору щодо якості Товару Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі 20 % (двадцяти відсотків) вартості неякісного Товару, з наступною заміною його власними силами та за власний рахунок на якісний і придатний до використання протягом строку, визначеного умовами Договору.

6.5. За відмову від поставки з Продавця додатково стягується штраф у розмірі 5% вартості непоставленого Товару.

6.6. У випадку відсутності та/або припинення бюджетного фінансування програми чи у випадку відсутності (відпала) потреби, Покупець не несе жодної майнової відповідальності перед Продавцем.

6.7. У разі розірвання Договору за ініціативою Продавця, крім настання обставин, визначених розділом 7 Договору, з Продавця стягується штраф у розмірі 20% вартості Товару за Договором.

6.8. Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України та ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України Сторони встановили інший розмір відсотків (процентів) та пені, який підлягає відшкодуванню Покупцем за несвоєчасність грошових розрахунків за прострочення платежу: 0 (нуль) відсотків (процентів).

6.9. Сплата штрафних санкцій не звільняє Продавця від виконання взятих на себе зобов’язань.

6.10. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань однією із сторін даного Договору, або за наявності очевидних підстав вважати, що вона не виконає свого обов’язку у встановлений строк (термін) або виконає його в неповному обсязі, друга сторона має право зупинити виконання свого обов’язку, відмовитися від його виконання частково, або в повному обсязі.

1. **ФОРС-МАЖОР**

7.1. Сторони не несуть відповідальність за неналежне виконання умов даного договору у випадку настання форс-мажорних обставин, а саме пожежі, землетрусу, повені, або іншого стихійного лиха, війни, а також обставин, які знаходяться поза контролем сторін, в тому числі прийняття закону і (або) іншого нормативного акту, який забороняє будь-яку дію, передбачену даним договором. Настання форс-мажорних обставин повинно підтверджуватися відповідною довідкою Торгово-промислової палати.

7.2. Сторона, яка знаходиться під впливом форс-мажорних обставин, повинна повідомити про це іншу сторону протягом 3 днів з моменту, як їй стало відомо про такі обставини. Після закінчення дії форс-мажорних обставин, сторона, яка знаходилася під їх впливом, повинна повідомити про це іншу сторону протягом 3 днів з моменту припинення даних обставин.

7.3. Виникнення форс-мажорних обставин, збільшує строк виконання зобов’язань по даному договору на строк, який відповідає строку дії цих обставин і строку на усунення їх дії.

7.4. Неповідомлення, неналежне або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на обставини непереборної сили, як на підставу звільнення від відповідальності за невиконання зобов’язань.

7.5. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

1. **СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН**

8.1. Даний договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.03.2023р., проте в будь-якому випадку до повного та належного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

8.2. Дія Договору може бути припинена достроково в таких випадках:

1. за взаємною згодою сторін;
2. за односторонньою відмовою Покупця відповідно до цього Договору;
3. у випадку ліквідації або банкрутства однієї або обох Сторін;
4. в інших випадках, передбачених законодавством та/або цим Договором.

8.3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

8.4. Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених пунктом 19 постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Покупця;

- збільшення ціни за одиницю Товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого Товару на ринку у разі коливання ціни такого Товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі;

- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі;

- продовження строку дії Договору та строку виконання зобов’язань щодо передачі Товару у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Покупця, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі;

- узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості Товару);

- зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до змін таких ставок;

- зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в Договорі.

**9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

9.1. Спори, що виникають при виконанні цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

9.2. Якщо Сторони не дійдуть згоди, в досудовому порядку спір передається на розгляд і вирішення в господарський суд в установленому законодавством порядку.

9.3. Усі претензії за цим Договором повинні бути розглянуті протягом 30 робочих днів з моменту отримання претензії.

**10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

10.1. Зміни та доповнення до цього Договору мають силу, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані сторонами.

10.2. Про усі зміни в юридичній, фактичній адресі, номерах телефонів чи банківські реквізити Сторона зобов’язана письмово повідомити іншу сторону в триденний строк з моменту набрання чинності таких змін.

10.3. Даний Договір укладений українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної із Сторін.

10.4. Права та обов’язки Сторін по цьому Договору не можуть бути передані третім особам, окрім прав та обов’язків Продавця, які останній може передати своєму законному правонаступнику або представнику.

10.5. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, регулюються згідно з законодавством України.

10.6. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI Сторони надають одна одній дозвіл на обробку персональних даних та доступ до них уповноважених на те третіх осіб.

10.7. Сторони засвідчують та гарантують, що будь-які персональні дані про будь-яку фізичну особу, які були або будуть передані Сторонам у зв’язку з виконанням або невиконанням цього Договору, були отримані та знаходяться у користуванні Сторони правомірно відповідно до вимог законодавства України.

**11. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

11.1. Сторони зобов’язуються забезпечити повну відповідальність свого персоналу вимогам антикорупційного законодавства.

11.2. Сторони погоджуються не здійснювати, прямо чи опосередковано, жодних грошових виплат, передачі майна, надання преваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь-якої іншої вигоди нематеріального чи грошового характеру без законних на те підстав з метою чинити вплив на рішення іншої Сторони чи її службових осіб із тим, щоб отримати будь-яку вигоду або перевагу.

11.3. Сторони підтверджують, що їх працівники не використовують надані їм службові повноваження чи пов’язані з ними можливості з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі, щоб схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.

11.4. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь- яким чином працівників іншої Сторони, у тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не поіменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь – яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

11.5. Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміються:

надання невиправданих переваг у порівнянні з іншими контрагентами;

надання будь – яких гарантій;

прискорення існуючих процедур;

інші дії, що виконуються працівником у рамках своїх посадових обов’язків, але йдуть врозріз з принципами прозорості та відкритості взаємовідносин між Сторонами.

11.6. Сторони підтверджують, що їх працівники ознайомлені про кримінальну, адміністративну, цивільно – правову та адміністративну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.

11.7. Сторони цього Договору визнають вжиття заходів щодо запобігання корупції та контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному з метою запобігання корупції. При цьому Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін у корупційну діяльність.

11.8. Сторони визнають, що їх можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки – від зниження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, аж до розірвання цього Договору.

11.9. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь–яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов’язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення відповідна сторона має право призупинити виконання зобов’язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження має бути надіслане протягом 5 (п’яти) робочих днів із дати письмового повідомлення.

11.10. У письмовому повідомленні сторона зобов’язана посилатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь – яких положень цих умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються відповідним законодавством, як дача або одержання хабаря, комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимоги антикорупційного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

11.11. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків для Сторін в цілому, так і для конкретних працівників Сторони, які повідомили про факт порушень.

**12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ**

12.1. Невідємною частиною Договору є Додаток 1 – Специфікація.

**13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Покупець** | **Продавець** |
| **Національний інститут раку**ЄДРПОУ 02011976Місцезнаходження: 03022, м. Київ,вул. Ломоносова, 33/43тел./факс: (044)259-70-57, 259-02-64IBAN UA318201720343190002000006549IBAN UA478201720343181002200006549IBAN UA748201720343191002300006549IBAN UA798201720343170006000006549IBAN UA688201720343151006100006549в ДКСУ м. КиєваІПН 020119726092 | **Класифікація суб’єкта господарювання:****ЄДРПОУ** **Місцезнаходження:** **тел./факс** |

Додаток № 1 до Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_

**Специфікація**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | [Найменування](https://likicontrol.com.ua/%D0%B4%D1%96%D1%8E%D1%87%D0%B0%2B%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0) товару | Назва медичного виробу | НК 024:2019 | Назва та країна виробника | Країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі | Од. виміру | К-ть, од. | Ціна за од.,з ПДВ (грн.) | Загальна сума,з ПДВ (грн.) |
| 1. |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Сума, без ПДВ, грн. |  |
| ПДВ, грн.  |  |
| Сума, з ПДВ, грн. |  |

ВСЬОГО на загальну суму: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень \_\_\_\_ копійок), у тому числі ПДВ\_\_\_ %: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень \_\_\_\_\_копійок).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Покупець** | **Продавець** |
| **Національний інститут раку**ЄДРПОУ 02011976Місцезнаходження: 03022, м. Київ,вул. Ломоносова, 33/43тел./факс: (044)259-70-57, 259-02-64IBAN UA318201720343190002000006549IBAN UA478201720343181002200006549IBAN UA748201720343191002300006549IBAN UA798201720343170006000006549IBAN UA688201720343151006100006549в ДКСУ м. КиєваІПН 020119726092**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Класифікація суб’єкта господарювання:****ЄДРПОУ** **Місцезнаходження:** **тел./факс****\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |

**Додаток 4**

**до тендерної документації**

*Форма «Тендерна пропозиція»*

 *подається у вигляді, наведеному нижче.*

**ФОРМА «ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЯ»**

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Вивчивши тендерну документацію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№ з/п** | [**Найменування**](https://likicontrol.com.ua/%D0%B4%D1%96%D1%8E%D1%87%D0%B0%2B%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0) **товару** | **Назва медичного виробу** | **НК 024:2019** | **Назва та країна виробника** | **Країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі** | **Од. виміру** | **К-ть, од.** | **Ціна за од.,****з ПДВ (грн.)** | **Загальна сума,****з ПДВ (грн.)** |
| **1.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сума, без ПДВ, грн.** |  |
| **ПДВ, грн.**  |  |
| **Сума, з ПДВ, грн.** |  |

1. До визначення нашої компанії переможцем, Ваша тендерна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша компанія буде визначена переможцем, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

Цією заявкою-пропозицією ми погоджуємося з основними умовами договору, викладеними в тендерній документації.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути визначена переможною Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмеженні в прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде визнана переможною, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу намір укласти договір, але не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів.

5. Якщо наша пропозиція буде визнана переможною беремо на себе зобов’язання у строк, що не перевищує 4 календарних днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення намір укласти договір, надати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті ст. 17 відповідно додатку 1.

6. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.

7.Учасник підтверджує та гарантує, що товар за предметом закупівлі, запропонований учасником у складі тендерної пропозиції, не ввезений або не буде ввезений після 24 лютого 2022 року на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації/Республіки Білорусь.

 Поданням своєї тендерної пропозиції учасник підтверджує, що він не перебуває під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених Законом України «Про санкції», чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладенню та/або виконанню договору про закупівлю.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.*

**Примітки:**

*- вартість пропозиції повинна зазначатись Учасником з поміткою «з ПДВ» або «без ПДВ» в залежності від системи оподаткування (згідно з Податковим кодексом України).*

*-ціни необхідно зазначати в українських гривнях з двома знаками після коми (копійки).*