ДОДАТОК №2

Технічна специфікація

Загальні вимоги

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати спеціальним медико – технічним вимогам, викладеним нижче  у даному додатку.

Підтвердження відповідності запропонованого Учасником товару технічним характеристикам, встановленим у даному додатку до Документації, надається Учасником також у формі заповненої таблиці з посиланням на відповідні технічні характеристики (вимоги). Інформація повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, проспектів, брошур або ін. документів українською мовою, в якому міститься ця інформація, разом з додаванням його(їх) копії(й).

Товар запропонований Учасником, повинен бути дозволений для застосування та введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати: копії або скани з оригіналів декларацій про відповідність, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) обладнання за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

Гарантійний термін – не менше 1 (одного) року з моменту вводу в експлуатацію.

Товар, що пропонується повинен бути новим і таким, що не використовувався в якості демонстраційного зразку, рік виробництва не раніше 2022 року. (надати лист в довільній формі)

Обов’язкове проведення інструктажу медичного та технічного персоналу Замовника щодо роботи на поставленому товару (надати гарантійний лист).

З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості, учасник надає оригінал гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного представника (дистриб’ютора) в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо від виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання (аналізатора) в необхідній кількості, якості та в потрібні  терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника.

Оригінал листа-підтвердження повинен включати в себе: назву учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі уповноваженого органу з питань публічних закупівель, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі та термін гарантійного обслуговування не менше одного року.

Автоматичний гематологічний 3-DIFF аналізатор (НК 024:2019 35476 Аналізатор гематологічний IVD, автоматичний)

Загальні характеристики

| № за/п | Найменування характеристики | Інформація |
| --- | --- | --- |
| 1. | Модель обладнання |  |
| 2. | Виробник обладнання (Виробник повинен бути оригінальним, а обладнання та/або реагенти - розроблені та виготовлені на науково-дослідних і виробничих підприємствах даного виробника. На підтвердження надати лист від виробника) |  |

Технічні параметри

| № за/п | Найменування технічних параметрів | Відповідність (так/ні з посиланням на сторінку та пункт/розділ технічного опису) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Методологія: метод Культера (волюметричного імпедансу) для вимірювання WBC, RBC, PLT, фотометричний метод для HGB (при довжині хвилі 540 нм). |  |
| 2. | Продуктивність: не менше 30 тестів/год. |  |
| 3. | Диференціація лейкоцитів на 3 субпопуляції. |  |
| 4. | Аналіз крові за наступними параметрами: WBC, LYM, LYM%, MID, MID%, GRA, GRA%, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RBC, RDWcv, RDWsd, PLT, PCT, MPV, PDWcv, PDWsd, P-LCR, P-LCC. |  |
| 5. | Час вимірювання: WBC/RBC/PLT ≤ 8 секунд, HGB ≤ 3 секунд. |  |
| 6. | Об’єм зразка: 25 мкл в нормальному режимі; 50 мкл – в режимі попереднього розведення. Система відкритої пробірки з автоматичним ротором зразка. |  |
| 7. | Можливість регулювання глибини забору зразка. |  |
| 8. | Діаметр апертури: 70 мкм (RBC/PLT, WBC). |  |
| 9. | Кількість камер: 1 уніфікована камера для розведення цільної крові та підрахунку. |  |
| 10. | Наявність не менше 5 типів проб: «Людина (загальний)», «Чоловік», «Жінка», «Немовля», «Дитина віком 1-4 роки», «Дитина старше 4 років». |  |
| 11. | Об’єм лізуючого розчину за замовчуванням: 1±0,1 мл. |  |
| 12. | Коефіцієнт варіації (CV), %: WBC ≤ 3%, RBC ≤ 2%, HCT ≤ 3%, HGB ≤ 2%, MCV ≤ 1%, PLT ≤ 5%. |  |
| 13. | Лінійність: WBC – 0-100 ·109 клітин/л (максимум 150·109 клітин/л), RBC – 0-15·1012 клітин/л (максимум 20·1012 клітин/л), PLT 0-700·109 клітин/л (максимум 1000·109 клітин/л), HGB 0-250 г/л (максимум 400 г/л), HCT – 0-100%, MCV – 30-150 фл, MPV 3-30 фл. |  |
| 14. | Цільові діапазони калібрування: Параметр Нижня межа Верхня межа WBC 1.0 30.0 RBC 1.00 8.00 HGB г/л 30 300 MCV 50 120 RDW CV 10 50 PLT 30 800 MPV 5 15 PDW CV 5 50 HCT 0.1 0.6 PCT 0 2 |  |
| 15. | Пам'ять: не менше 10 000 результатів пацієнтів включаючи гістограми. |  |
| 16. | Введення та виведення даних: мова інтерфейсу – українська або російська, вбудований термопринтер або зовнішній принтер опційно. |  |
| 17. | Комплектація аналізатора: - аналізатор - 1 шт.; - набір трубок для реагентів; - набір трубок для очищення; - контейнер для відходів (20 л); - зовнішній блок живлення і кабель живлення; - адаптери для пробірок зі зразками. |  |
| 18. | Стартовий набір реагентів: |
|  | 1. Ділюент (розчинник). Фасування: 20 л. Склад: хлорид натрію ≤ 1.5%; буфери ≤ 1.0%; консерванти ≤ 0.5%; стабілізатори ≤ 0.5%. Стабільність після відкриття - не менше 120 днів. Загальний термін придатності: не менше 36 місяців. |  |
|  | 2. Лізуючий реагент. Фасування: 1 л. Склад: ПАР ≤ 3.5%; буфери ≤ 1.0%; консерванти ≤ 0.5%; стабілізатори ≤ 0.5%. Стабільність після відкриття - не менше 120 днів. Загальний термін придатності: не 48 менше місяців. |  |
|  | 3. Очищуючий (очисний) розчин. Фасування: 1 л. Склад: детергенти ≤ 1.0%; буфери ≤ 1.0%; консерванти ≤ 0.5%; стабілізатори ≤ 0.5%. Стабільність після відкриття - не менше 120 днів. Загальний термін придатності: не менше 48 місяців. |  |

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент». У випадку подачі еквіваленту, його технічні характеристики повинні бути не гіршими, або кращими ніж технічні характеристики предмету закупівлі зазначені Замовником.