Додаток №3

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 код 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків (комплект силового ортопедично-хірургічного інструментарію на акумуляторах)

НК 024:2023-44491-Дриль електрична медична канюльована.

| № з/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дриль медична електрична | шт | 1 |

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВИННІ ВІДПОВІДАТИ АБО БУТИ ЛІПШИМИ ЗА ПОКАЗНИКИ, НАВЕДЕНІ У НАСТУПНІЙ ТАБЛИЦІ (АБО ЕКВІВАЛЕНТ, АНАЛОГ ТОЩО)

Загальні відомості

| № | Загальні відомості | Ступінь інформації | Дані приладу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фірма виробник обладнання | Вказати |  |
| 2 | Країна-виробник | Вказати |  |
| 3 | Модель | Вказати |  |
| 4 | Гарантійний термін експлуатації | не менше 12 місяців |  |

1. ДРИЛЬ МЕДИЧНА ЕЛЕКТРИЧНА

| Технічна вимога | Відповідність, (так/ні) з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- |
| Призначення | Набір інструментів має бути призначеним для пластики передньої зрестоподібної зв’язки, свердління кісток та інших споріднених їм тканин в різних хірургічних операціях. |  |
| Матеріал виготовлення: | Корпус дрилі має бути виготовлений з надлегких корозостійких матеріалів та повинен бути канюльований для застосування спиць. |  |
| Живлення: | від акумуляторної батареї |  |
| Стерилізація: | Всі складові частини дрилі повинні стерилізуватись шляхом автоклавування, крім акумулятора |  |
| Стерилізація при температурі | Не менше ніж від 129 до 134 градусів - 35 хвилин із загортанням у тканину |  |
| Швидкість: | - в режимі "Без навантаження"- не менше 1100об/хв; |  |
| Рівень шуму: | - в режимі "Без навантаження" не більше 75 децибел |  |
| Живлення: | від акумуляторної батареї |  |
| Робоча напруга: | Не менше 14.4 Вольт |  |
| Вихідна потужність: | Не менше 60 Вт |  |
| Акумулятор: | 2 шт. наявність |  |
| Час заряджання акумулятора: | Не більше 3-х годин |  |
| Напруга акумулятора: | Не менше 14.4 Вольт |  |
| Зарядний пристрій | 1 шт. наявність |  |
| Кількість слотів, шт. | Не більше 1-го |  |
| Вхідна напруга: | Змінний струм 220 Вольт, 50 Гц |  |
| Вихідна напруга: | Не менше - 14.4 Вольт |  |
| Індикатор стану заряда батареї змінного кольору на корпусі | Наявність |  |
| Комплектація |
| Дриль ортопедичний канюльованй з однією кнопкою регулювання | 1 шт |  |
| Акумулятор | 2 шт |  |
| Корпус батареї | 2 шт |  |
| Зарядний пристрій | 1 шт |  |
| Асептична загрузочна воронка | 1 шт |  |
| Кейс транспортувальний | 1 шт |  |

Інші умови:

| № | Документи на прилад | Вимога |
| --- | --- | --- |
| 1 | Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | Надати копію |
| 2 | Сертифікат відповідності | Надати копію |
| 3 | Оригінал або копія гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі. | Надати копію |