ДОДАТОК № 3

Інформація

про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі

(технічна специфікація, медико-технічні вимоги)

Наведені нижче вимоги є обов’язковими для предмету закупівлі: ДК 021:2015-38340000-0 – Прилади для вимірювання величин (Дозиметр VacuDAP compact  в комплекті  або еквівалент (код НК 024:2019 - 38351 Дозиметр випромінювання на основі електростатистичної іонізаційної камери))  (далі – медичний виріб, товар):

1. Медичний виріб повинен бути зареєстрований в Україні або дозволений для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Для підтвердження учасник надає декларацію про відповідність чи інший чинний реєстраційний документ.

2. Медичний виріб повинен мати інструкцію з експлуатації або керівництво по експлуатації або настанови з експлуатації чи інший інструктивний документ. Для підтвердження учасник надає такий документ.

3. Обладнання повинне бути новим, та таким, що раніше не використовувалось, за допомогою цього обладнання не проводились демонстраційні заходи, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

4. Строк поставки товару:  протягом 5 робочих днів з дня наступного за днем укладення договору.

Поставка товару (в т. ч. транспортування, вантажно-розвантажувальні роботи, інсталяція) здійснюється транспортом і силами Учасника, вартість чого включається в ціну тендерної пропозиції.

5. Місце поставки та встановлення товару: за адресою Замовника (60100, Україна, Чернівецька область, Дністровський район, смт Кельменці, вул. Сагайдачного, 75).

6. Інсталяція та сервісне обслуговування товару, запропонованого учасником,  повинно здійснюватися інженером, який має навики та необхідні знання .

7. Учасник повинен провести кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження Учасник надає у складі пропозиції свій гарантійний лист про забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

8. Учасник закупівлі повинен надати у складі пропозиції інформацію про відповідність запропонованого медичного виробу необхідним технічним, якісним, кількісним та іншим характеристикам предмету закупівлі (технічній специфікації, медико-технічним вимогам), у формі заповненої таблиці пропонованого медичного виробу вимогам Замовника за наведеною нище формою:

| № | Назви технічних параметрів/характеристик | Діапазон значень, відповідність, наявність | Відповідність (із посиланням на сторінки технічної документації) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Призначення дозиметру VacuDap: -для вимірювання добутку керми у повітрі на площу; -для вимірювання добутку потужності керми у повітрі на площу | відповідність |  |
| 2 | Розмір активної частини іонізаційної камери, мм | 123×123 |  |
| 3 | Еквівалентна фільтрація (70 кВ ) | 0,2 мм Al |  |
| 4 | За ступенем захисту від ураження електричним струмом дозиметр належить до класу I. | відповідність |  |
| 5 | Прозорість іонізаційної камери для світла, не менше % | 70 |  |
| 6 | Кріплення Дозиметра: на зовнішньому боці виходу коліматора рентгенівського випромінювача | відповідність |  |
| 7 | Кріпильний розмір (відстань між салазками коліматора), мм | 147 |  |
| 8 | Робочий діапазон анодних напруг рентгенівського випромінювача, кВ | 40-150 |  |
| 9 | Умови експлуатації: - температура повітря, °C - відносна вологість повітря, % - тиск повітря, кПа | від 10 до 40 від 10 до 80 від 80 до 106 |  |
| 10 | Діапазон вимірювання добутку керми на площу, за режимами випромінювання, мкГр·м2 (µGy·m²) | 0,1 ÷ 106 |  |
| 11 | Відображення результатів вимірювань та управління процесом вимірювання відображається/здійснюється на вбудованому дисплеї вимірювальної камери | відповідність |  |
| 12 | Діапазон вимірювання добутку потужності керми у повітрі на площу, мкГр·м2/мін (µGy·m²/min) | 6,0 ÷ 280 000 |  |
| 13 | Межі допустимої відносної похибки вимірювання добутку керми у повітрі на площу, не більш ніж % | ± 15 |  |
| 13 | Дозиметр використовується для основних типів рентгенівських апаратів, що працюють у режимі рентгенографії та рентгеноскопії | відповідність |  |

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретну  марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент». Замовник здійснює закупівлю товару із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки таке посилання є необхідним для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає вимогам та потребам замовника (у Замовника наявний апарат рентгенівський пересувний MobiЕye X-ray, MobiЕye 700, для якого найоптимальніше підходить Дозиметр VacuDAP compact  в комплекті). Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності, замовником проводиться закупівля такого товару.