### Додаток 2

### до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Предмет закупівлі:

«код ДК 021:2015 - 33160000-9 «Устаткування для операційних блоків» (12282 - Операційний світильник; 12282 - Операційний світильник)»

У разі подання пропозиції, яка не відповідає медико-технічним вимогам та визначеному переліку, пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам оголошення.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Товар, що пропонується повинен бути новим, технічно справним, таким, що не був у використанні. На підтвердження учасник повинен надати лист у довільний формі, в якому зазначає, що запропонований товар є новим і таким, що не був у використанні, за допомогою цього товару не проводились демонстраційні заходи; що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого учасником товару становить не менше 12 місяців.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрований в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах. Ця вимога підтверджується: завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

3. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю про відповідність технічним характеристикам із посиланням на сторінку технічного документу з експлуатації обладнання інструкції  чи іншого подібного документу..

4. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару у кількості та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника На підтвердження Учасник повинен надати файл, відсканований з оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

5. Наявність інструкції (документації) з експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копію).

6. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

7. Поставка товару здійснюється за рахунок постачальника (доставка товару до місця поставки товару, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки). На підтвердження надати гарантійний лист.

8. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник.

9. Постачальник зобов’язаний забезпечити поставку (доставку) товару на склад замовника за адресою: 32400, Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, місто Дунаївці, вулиця Соборна, будинок 7.

КІЛЬКІСТНІ ВИМОГИ

| № з/п | Назва | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операційний світильник | 2 шт. |

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № з/п | Медико-технічні характеристики | Параметри | Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Живлення виробу |
|  | Напруга живлення виробу | AC 220V | 0 |
|  | Частота живлення виробу | 50 Hz |  |
|  | Технічні характеристики виробу |
|  | Освітлювальний блок лампи закріплений на стійці з колесами | Наявність |  |
|  | Тип ламп освітлювального блоку, не гірше | Світлодіоди |  |
|  | Кількість світлодіодів у освітлювальному блоці, не менше | 8 |  |
|  | Максимальна освітленість, не менше | 60 000 люкс |  |
|  | Регулювання освітленності, люкс | 30000/45000/60000 |  |
|  | Електронний діапазон регулювання яскравості, не гірше | 50 – 100% |  |
|  | Діаметр світлового поля | 17 см |  |
|  | Доступні колірні температури, не менше | 3500/4000/4500 |  |
|  | Індекс візуалізації спеціального кольору R9, не менше | 90 |  |
|  | Індекс передачі кольору Ra, не менше | 95 |  |
|  | Максимально високе положення лампи, не менше | 2 100 мм |  |
|  | Вага, не більше | 7 кг |  |
|  | Світловим блоком можна керувати за допомогою контролера | Відповідність |  |
|  | Контрольна панель |
|  | Кнопка режиму очікування | Наявність |  |
|  | Кнопки регулювання яскравості світла | Наявність |  |
|  | Кнопка регулювання колірної температури | Наявність | 0 |

___________________

Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент". Складові предмету закупівлі повинні відповідати зазначеній в специфікації інформації про необхідні якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, формі випуску, дозування та кількості.