**ДОДАТОК №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**ДК 021:2015:42930000-4: Центрифуги, вальцювальні машини чи торгові автомати (Центрифуга)**

Центрифуга місткістю на вісім бутірометрів створена на основі методу Гербера для кількісного визначення вмісту жиру в зразках молока і молочних продуктів.

**Технічні характеристики:**

• Зовнішня конструкція виготовлена ​​з кислотостійких матеріалів, деталі (тримачі для бутірометрів) також виготовлені з кислотостійкого матеріалу.

• Кришка з круглим вікном та затвором для герметизації

• Пристрій для запобігання відкриття кришки при увімкненому роторі.

• Ілюмінація кнопок для розблокування кришки та для увімкнення/вимкнення обігріву

• Місткість: 8 бутірометрів

• Постачається в комплекті з кислотостійкими тримачами для бутирометрів.

• Попередньо обрана температура 65°C, згідно з методом Гербера

• Попередній час обігріву: макс 20 хв.

• Наявність розподілу температури всередині камери

• Регульований таймер вимкнення від 0 до 30 хв.

• Відцентрова сила: 350 г ± 50 г за методом Гербера

• Розміри: 490х410х260 мм (ширина, глибина, висота)

• Вага: 18 кг

• Напруга живлення: 230 В або 115 В, 50 або 60 Гц

• Потужність: 840 Вт

Під час поставки товару Учасник обов’язково повинен надати Замовнику сертифіката калібрування.

З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості, учасник надає в складі тендерної пропозиції оригінал гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного представника (або дилера/ дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником) в Україні, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та тендерною пропозицією учасника. Оригінал листа-підтвердження повинен включати в себе: назву учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі уповноваженого органу з питань публічних закупівель, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.

*Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то слід розуміти у значені «або еквівалент».*