**Специфікація**

до договору № \_\_\_\_\_\_\_\_

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022

**Стерилізатор паровий ГК-20 (з вакуумним сушінням)**

з автоматичним управлінням всіма етапами циклу стерилізації (надалі стерилізатор) призначений для автоматичного забезпечення парової стерилізації виробів медичного призначення з металів (хірургічний, стоматологічний інструмент) з термостійкої гуми; скла (шприци, посуд) і текстильних матеріалів (перев'язувальний, шовний і ін.) як в упакованому вигляді так і в упакованому в спеціальні пакети з синтетичної плівки і паперу.

Основні переваги:

автоматичне управління;

-стерілізаціонная камера і завантажувальні коробки виготовлені з полірованої, жароміцної, нержавіючої сталі;

-якісна термоізоляція;

висока інформативність панелі управління, яка передбачає цифрову індикацію поточної температури і часу, світлову індикацію основних етапів циклу;

-контроль поточних значень тиску здійснюється по вбудованому манометру;

-система багаторазового використання води за допомогою її повернення у вигляді пару через жиклер протягом усього циклу, з подальшою конденсацією у водяному бачку;

- дозована подача води в парову камеру, що забезпечує мінімальний відсоток вологості об'єктів стерилізації при їх вилученні з камери

|  |
| --- |
| **Технічні характеристики** |
| **Об'єм камери, л** | **Не менше 20** |
| **Розміри стерилізаційної камери, мм (діаметр,г)** | **Не менше 213х557** |
| **Підтримувані режими роботи, град. С / хв** | **режим 1 - 121/20, режим 2 - 126/10, режим 3 - 132/20, режим 4 - 134/5**  |
| **Відхилення температури за обсягом стерилізаційної камери, град.С** | **+ (-) 1** |
| **Напруга живлення, В** | **220** |
| **Об’єм дистильованої води у баці, л** | **2** |
| **Максимальна споживана потужність, кВт**  | **Не більше 1,4** |
| **Температура аварійного відключення, град.С** | **145** |
| **Комплект поставки:****Касетотримач****Касета 260х159; 520х159****Вкладиш** **Кришка бака****Хомут черв’ячний 10-15****Труба дренажу 10х1,1** | **1****4; 2****1****1****1****1** |
| **Вакуумний насос** | **наявність** |
| **Габаритні розміри, мм (ш.в.г.)** | **Не більше 500х370х700** |
| **Середній термін служби, років**  | **Не менше 8** |
| **Гарантійний термін, місяців** | **Не менше 12** |
| **Клас ризику** | **ІІ б** |
| **Сертифікат на систему управління якістю** **(ISO 13485:2016)** | **наявність** |
| **Сертифікат відповідності техничного регламенту щодо медичних виробів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України ві 02.10.2013 р. №753** | **наявність** |
| **Гарантійний лист від виробника** | **Наявність**  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАМОВНИК:**Комунальне некомерційне підприємство «Малолюбашанський центр первинної медико-санітарної допомоги Малолюбашанської сільської ради Костопільського району Рівненської області»**Скорочено: КНП «Малолюбашанський центр ПМСД»Юридична адреса: 35030, Рівненська обл., с. Мирне, вул. Омеляненка, 1.Код ЄДРПОУ - 41894299 ІПН – 418942917090UA818201720344350001000052540МФО 820172 в ДКСУ м.КиївВ особі головного лікаря Оксани НОВІЦЬКОЇДіє на підставі Статуту. Головний лікар \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Оксана НОВІЦЬКА | УЧАСНИК |

Примітка. Зазначені в цьому проєкті основні вимоги до договору не є остаточними і вичерпними, і можуть бути доповнені і скориговані під час укладання договору з учасником-переможцем торгів в залежності від специфіки предмету, характеру, інших умов конкретного договору. Замовник залишає за собою право змінювати основні вимоги до договору у випадку зміни діючого цивільного, господарського законодавства і законодавства щодо публічних закупівель.

Порядок змін умов договору про закупівлю

1. Зміни до договору про закупівлю можуть вноситись у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди.

2.Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором шляхом направлення відповідного листа (лист може бути направлено у вигляді електронного документу оформленого відповідно до умов чинного законодавства України) на електронну адресу замовника або постачальника, або на поштову адресу Замовника або Учасника, визначену у реквізитах цього Договору, з описом відправлення та повідомленням про отримання.

3. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду. Днем одержання пропозиції вважається день отримання на електрону адресу визначену пунктом 11.1 Договору або дата отримання визначена у повідомлені про отримання.

4. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

5. Якщо судовим рішенням договір змінено або розірвано, договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду.