**Додаток 2 Технічні вимоги**

*До тендерної документації на закупівлю*

**ТЕХНІЧНі ТА ЯКІСНІ вимоги**

**Предмет закупівлі:** кодДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" **(50420000-5) Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання**

**Конкретна назва предмету закупівлі: *Послуги з технічне обслуговування рентген-діагностичного апарата Calipso F***

***ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ РЕНТГЕНІВСЬКОГО ДІАГНОСТИЧНОГО КОМПЛЕКСА***

**Строк надання послуг**: протягом 2024 року.

1. Технічне обслуговування (ТО) рентгенівського апарата включає комплекс робіт для виявлення та попередження відмов та несправностей шляхом своєчасного виконання робіт, забезпечуючи їм працездатність в період між черговим обслуговуванням.
2. Планове технічне обслуговування обладнання повинно виконуватись Учасником, який має відповідні ліцензії, дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки.
3. Поточний ремонт і технічне обслуговування рентгенівського апарата проводиться за місцем експлуатації обладнання на території Замовника.
4. Зміст, порядок та правила проведення ТО визначаються підприємством - Виробником в розділі «Технічне обслуговування» експлуатаційної документації.
5. У разі виявлення недоліків, допущених при проведенні технічного обслуговування, Учасник **повинен усунути їх безоплатно, у термін не більше 3 (трьох) робочих днів** з моменту надходження відповідного звернення Замовника.
6. Учасник при проведенні робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту рентгенівського обладнання повинен забезпечити дотримання вимог нормативних документів в галузі охорони праці і техніки безпеки.
7. Поточний ремонт рентгенівського апарата виконується на підставі акту дефектації та заявки від закладу на проведення такого ремонту.

|  |  |
| --- | --- |
| **№** **з/п** | **Технічне обслуговування рентгенологічного обладнання повинно включати:**  |
| **1.** | Перевірка та налагодження електромеханічних вузлів: електромагнітні гальма, приводи, центратор, заміна мастил в механізмах, заміна механізмів, які працюють в умовах тертя |
| **2.** | Перевірка та налагодження високовольтного обладнання: високовольтний кабель та блок управління, генератора та рентгенівського випромінювача |
| **3.** | Перевірка якості запобіжників і відповідність їх необхідним номіналом |
| **4.** | Перевірка параметрів: часу встановлення робочого режиму, працездатність комплексу при різних експозиціях, розмір робочого поля, працездатність при зміні напруги живлення, якість електричних установок режимів, чутливості порогового контрасту |
| **5.** | Перевірка технічного стану робочих станцій: перевірка поверхні твердих дисків, дефрагментація твердих дисків, антивірусна перевірка, загальна діагностика комп’ютерів, контроль стану пристроїв мережі, контроль роботи бази даних, контроль роботи програмного забезпечення |
| **6.** | Перевірка та корекція співпадіння рентгенівського та оптичного тракту |
| **7.** | Вносити в паспорт (журнали) медичного обладнання необхідні записи про проведення виконаних робіт з технічного обслуговування та записи про проведення необхідних випробувань. |

 В складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати чинну ліцензію Державної інспекції ядерного регулювання на здійснення діяльності з технічного обслуговування і ремонту рентгенівської медичної техніки, яка зазначена в вимогах.

 Мати наявність спеціалістів, які пройшли навчання з курсу «Радіаційної безпеки при здійсненні окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії» (Надати копії посвідчень).

***ВИМОГИ:***

* Проведення контролю технічного стану — не рідше одного разу на квартал;
* Час прибуття фахівця за викликом — не більше 24 годин.

**Місце надання послуг**: Полтавська область, Кременчуцький район, місто Горішні Плавні, вул. Миру, 10

**Строк надання послуг:** до 31.12.2024 року