**ДОДАТОК 2**

до тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Код ДК 021:2015 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання**

(Послуги з сервісного технічного обслуговування комп’ютерного томографу типу Aquilion Lightning 32-зрізовий )

**Технічні та кількісні вимоги до послуг:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Назва | Кількість |
| **1** | **Послуги з сервісного технічного обслуговування комп’ютерного томографу типу Aquilion Lightning 32-зрізовий, згідно регламенту виробника, що включають в себе:**   * Контроль і чищення органів керування гентрі, системи аварійних датчиків, системи зв'язку з пацієнтом. * Контроль напруг на блоках управління стола пацієнта. * Чищення фільтрів блоку обробки й реконструкції. Контроль працездатності вентиляторів. * Контроль працездатності блоку безперебійного живлення, стабілізатора напруги, трансформатора. * Зчитування файлу помилок з високовольтного генератора, блоку обробки. Аналіз файлів помилок. * Контроль напруги на випромінювачі. Настроювання струму випромінювача. Профілактика високовольтного кабелю. * Калібрування системи по фантомах і повітрю. * Перевірка працездатності системи, якості зображення. * Контроль, регулювання й чищення механічних частин гентрі (механізму нахилу, обертання, системи формування пучка, системи охолодження, перевірка кріплень випромінювача й детектора, працездатність вентиляторів). Чищення фотосенсорів. * Контроль і регулювання напруг живлень гентрі (вхідна напруга в систему, напругу на генераторі, детекторі, блоці передачі даних, системах контролю) * Чищення системи контактної передачі напруги на гентрі, діагностика щіток. * Контроль і регулювання напруг у блоці обробки й реконструкції. * Контроль і чищення механічних і гідравлічних частин стола пацієнта (механізмів вертикального переміщення, горизонтального переміщення, системи аварійного переміщення стола пацієнта). Змащення та регулювання системи горизонтального переміщення. Чищення фотосенсорів. | **2**  **послуги** |

**Якісні вимоги до послуг:**

* Сервісне технічне обслуговування, згідно регламенту виробника.
* Встановлення оновлень програмного забезпечення та/або оновлень апаратної частини FMI (FIELD MODIFICATION INSTRUCTION) згідно рекомендацій виробника.
* Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника.
* Віддалена підтримка сервісним інженером у робочий час (за умови підключення до віддаленого доступу).

***\*У разі, якщо у цих вимогах наявні посилання на конкретні: торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, найменування товару слід читати із словосполученням «або еквівалент».***