Додаток 2

до тендерної документації

Технічне завдання

до предмету закупівлі : портативний апарат УЗД (код ДК 021:2015 – 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини; 33112200-0 – Ультразвукові установки; код НКМВ 024:2019 – 40761- Загальноприйнятна ультразвукова система візуалізації)

| № | Медико-технічні характеристики | Значення | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Живлення |
|  | Напруга, в межах | 100 – 240 В |  |
|  | Частота | 50/60 Гц |  |
|  | Акумулятор | Наявність |  |
|  | Ємність акумулятора, не гірше | 6000 мА · год |  |
|  | Загальні вимоги |
|  | Система призначена для | Абдомінальних, офтальмологічних неврологічних гінекологічних, урологічних, кардіологічних, акушерських, скелетно-м’язових, судинних, педіатричних досліджень, а також досліджень малих органів, головного мозку і плевральної порожнини |  |
|  | Вага, не більше | 4 кг |  |
|  | Покращена візуалізація біопсійної голки | Наявність |  |
|  | Панорамний режим перегляду | Наявність |  |
|  | Цифрові канали системи, не менше | 1 032 190 |  |
|  | Еластографія компресійна | Наявність |  |
|  | Smart 3D | Наявність |  |
|  | Візок для переміщення апарату | Можливість |  |
|  | Цифровий відеопринтер | Можливість |  |
|  | Вимоги до інтерфейсу користувача |
|  | Дисплей діагоналлю, не менше | 15 дюймів |  |
|  | Роздільна здатність дисплею, не гірше | 1920х1080 |  |
|  | Кут нахилу дисплею | 0° - 180° |  |
|  | Сенсорний екран з діагоналлю, не менше | 12 дюймів |  |
|  | Роздільна здатність сенсорного екрану, не гірше | 1920х720 |  |
|  | Навігаційні клавіші під сенсорною панеллю | Наявність |  |
|  | Розпізнання голосових команд | Наявність |  |
|  | Можливість жестового сенсорного управління апаратом | Наявність |  |
|  | Вимоги до параметрів В режиму |
|  | Динамічний діапазон, не вужче | 30-350 дБ |  |
|  | Карта сірого, не менше | 8 типів |  |
|  | Карта кольорового, не менше | 8 типів |  |
|  | Вимоги до параметрів М-режиму |
|  | Динамічний діапазон, не вужче | 30-180 дБ |  |
|  | Карта сірого, не менше | 8 типів |  |
|  | Карта кольорового, не менше | 8 типів |  |
|  | Швидкість сканування, не менше | 6 рівнів |  |
|  | Пом’якшення зображень, не менше | 4 рівнів |  |
|  | Вимоги до параметрів енергетичного доплеру |
|  | PRF, не вужче | 0.1 кГц ~ 14.3 кГц |  |
|  | Динамічний діапазон в режимі енергетичного доплеру, не вужче | 10 – 70 дБ |  |
|  | Карти кольору, не менше | 8 типів |  |
|  | Вимоги до параметрів кольорового доплеру |
|  | PRF, не вужче | 0.1 кГц ~ 14.3 кГц |  |
|  | Фільтр пульсації стінок, не гірше | 7 рівнів |  |
|  | Рівні згладжування зображення, не менше | 6 |  |
|  | Карти кольору, не меншк | 20 |  |
|  | Вимоги до параметрів PW та CW |
|  | PW PRF, не вужче | 0.7 кГц-20 кГц |  |
|  | CW PRF, не вужче | 0.3 кГц-100 кГц |  |
|  | Динамічний діапазон, не вужче | 24 – 70 дБ |  |
|  | Карта сірого, не менше | 10 типів |  |
|  | Карта кольорового, не менше | 8 типів |  |
|  | Зберігання інформації |
|  | SSD,не гірше | 256 Гб |  |
|  | HDD, не гірше | 1 Тб |  |
|  | Внутрішні та сумісні з ПК формати системи | FRM, CIN, BMP, JPG, TIFF AVI, DCM |  |
|  | Стратегія DICOM | Можливість |  |
|  | Система управління інформацією пацієнтів |
|  | Інформаційна база відомостей про пацієнта | Наявність |  |
|  | Автоматичний протокол робочого процесу | Можливість |  |
|  | Функція для роботи з мобільними телефонами та планшетами | Можливість |  |
|  | Експорт відеофайлів на USB-пристрій | Відповідність |  |
|  | Вимірювання та розрахунок |
|  | Можливість виконувати спеціальні вимірювання | Наявність |  |
|  | Автоматичне вимірювання комплексу інтима-медіа | Можливість |  |
|  | Контрастна візуалізація | Наявність |  |
|  | Вимоги до датчиків |
|  | Конвексний датчик | Наявність |  |
|  | Призначення | Абдомінальні, гінекологічні, акушерські, судинні, урологічні, дослідження нервової системи, скелетно-м’язової системи, плевральної порожнини і малих органів |  |
|  | Діапазон частот, не вужче | 1.4 – 6.0 МГц |  |
|  | Елементність | 128 |  |
|  | Радіус конвекса, не менше | 60 мм |  |
|  | Глибина дослідження, не вужче | 4-40 см |  |
|  | Розширення кута сканування, не менше | 72° |  |
|  | Використання насадок для біопсії | Можливість |  |
|  | Лінійний датчик | Наявність |  |
|  | Призначення | Абдомінальні, педіатричні, судинні, дослідження малих органів, скелетно-м’язової і нервової системи, плевральної порожнини |  |
|  | Діапазон частот, не вужче | 3.0-13.0 МГц |  |
|  | Елементність, не гірше | 192 |  |
|  | Апертура,не менше | 38 мм |  |
|  | Глибина дослідження, не вужче | 1.5-35 см |  |
|  | Біопсійна насадка | Можливість |  |
|  | Входи та виходи |
|  | USB порти, не менше | 4 |  |
|  | HDMI порт, не менше | 1 |  |
|  | Мережевий порт, не менше | 1 |  |

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів) в якому міститься ця інформація, з наданням копії документів.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з Оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі,  а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

4. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

5. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички з обов’язковою тимчасовою заміною приладу.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

6. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.