**Додаток 2**

**До тендерної документації**

**Інформація**

**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Медико-технічні вимоги**

**Діагностичний бездротовий ультразвуковий датчик, згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»**

**код 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання**

**код за НК 024:2023: 40768 - Давач системи екстракорпоральної ультразвукової візуалізації, ручний**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування параметру** | **Наявність функції, або величина параметра** | **Відповідність****(так/ні)****з посиланням на сторінку****технічного опису, або паспорту виробника** |
| **1.** | **Загальні характеристики** |
|  | Сумісність з пристроями на операційній системі Android, iOS та Windows | Наявність |  |
|  | Застосування | Черевна порожнина, гінекологія, акушерство, нирки, легені, щитовидна залоза, педіатрія, судини, молочна залоза, нерви |  |
|  | Елементність датчика, не менше  | 128 |  |
|  | Вид датчика: Лінійний, Конвексний, Фазований | Наявність |  |
|  | Час роботи від батареї, не менше | 180 хвилин |  |
|  | Тип захисту від рідин, не гірше | IPX5 |  |
|  | Можливість заряджання датчика бездротовим способом | Наявність |  |
|  | Безкоштовне програмне забезпечення | Наявність |  |
|  | Підключення до пристоїв на операційній системі Windows по WiFi та USB | Відповідність |  |
|  | Підключення до пристоїв на операційній системі Android по WiFi та Type-C | Відповідність |  |
|  | Підключення до пристоїв на операційній системі iOS по WiFi | Відповідність |  |
|  | Частота лінійного датчика, не менше | 7.5/10 МГц |  |
|  | Глибина лінійного датчика, не менше | 100 мм |  |
|  | Частота конвексного датчика, не менше | 2.5/5 МГц |  |
|  | Глибина конвексного датчика, не менше | 160 мм |  |
|  | Частота фазованого датчика, не менше | 3.5/5 МГц |  |
|  | Глибина фазованого датчика, не менше | 305 мм |  |
|  | Режими візуалізації | B режим, B+M режим, Кольоровий доплер, PW  |  |
|  | Підтримка редагування та виведення звітів на друк | Наявність |  |
|  | Вимірювання | Довжина, площа/радіус, кут, відстань, частота серцевих скорочень, час, відстань, швидкість, глибина |  |
|  | Налаштування довжини кінопетлі | Наявність |  |
|  | Ведення пацієнтів у програмному забезпеченні зі звітами | Наявність |  |
|  | Одночасне відображення зображення у двох режимах візуалізації | Наявність |  |
|  | Вібір попередньо налаштованих профілів | Наявність |  |

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Надати документальне підтвердження Технічному регламенту, щодо медичних виробів ( згідно Постанови КМУ №753 від 02.10.2013р.) **(надати копію)** | Наявність |  |
| Оригінал або копія гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі | Наявність |  |
| Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником предмету закупівлі Медико - технічним вимогам повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділи та/або сторінку(и) технічних документів виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, та/або інструкції, та/або технічного опису чи технічних умов, та/або ін. документів українською мовою), в яких міститься ця інформація з поданням завірених копій документів, на які посилається Учасник. Підтвердження медико - технічним вимогам надається **у *формі заповненої таблиці***. Надати копію технічних документів виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, та/або інструкції, та/або технічного опису чи технічних умов, та/або ін. документів українською мовою) | Наявність  |  |
| Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію. Товар повинен бути новим та таким, що не був в експлуатації. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк) експлуатації, запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті. | Наявність  |  |
| Учасник гарантує проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання, інструктажу та навчання персоналу Замовника щодо роботи на устаткуванні в межах виконання даного замовлення за власний рахунок **(надати гарантійний лист)** | Наявність |  |
| Кількість  | 1 шт |  |

 ***“Учасник у складі пропозиції повинен надати довідку, що містить технічну специфікацію запропонованого товару за наступною формою:***

| *№ з/п* | *Найменування запропонованого товару* | *Найменування та країна виробника* | *Країна походження* | *Кількість* | *Од. виміру* | *Технічні характеристики запропонованого товару* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  |  |  |  |  |  |