**Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **ЗАТВЕРДЖЕНО**  **Протоколом уповноваженої особи**  **від 11.08.2022 р.**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Федорович Л.М.** |  |
|  |  |  |

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

**Відкриті торги**

**з публікацією англійською мовою**

**на закупівлю товару:**

**Лапароскопічний хірургічний комплекс (ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків НК 024:2019: 32617 — Система лапароскопічна, багаторазового використання)**

**м. Львів– 2022**

|  |  |
| --- | --- |
| **Розділ 1. Загальні положення** | |
| 1 | 2 |
| 1. Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерна документація розроблена на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015 (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій тендерній документації, вживаються в значеннях, визначених Законом. |
| 2. Інформація про замовника торгів |  |
| - повне найменування | **Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги»** |
| - місцезнаходження (адреса) | **79059, Львівська обл., м. Львів, Шевченківський р-н, вул. І. Миколайчука, буд. 9** |
| - посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками | Начальник відділу закупівель Федорович Людмили Михайлівни, тел. +380322581125, e-mail: 1\_tmo\_tender@ukr.net |
| 3. Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| 4. Інформація про предмет закупівлі: | **Товари – згідно ТС (Технічна специфікація)** |
| **4.1. назва предмета закупівлі** | **Лапароскопічний хірургічний комплекс (ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків НК 024:2019: 32617 — Система лапароскопічна, багаторазового використання)** |
| 4.2. опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | **Даною тендерною документацією не передбачено поділ предмета закупівлі на лоти (частини)** |
| 4.3. місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Місце поставки: вул. Навроцького, 23, м. Львів, Львівська обл**.**  **Кількість –**  **1 комплект, згідно ТС** (Додаток 3) |
| 4.4. строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | До 31.12.2022 або до повного виконання сторонами договірних зобов’язань. |
| 5. Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| 6. Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є національна валюта України – **гривня.**  Учасник визначає ціни на товари, роботи, послуги, які він пропонує поставити, надати, виконати за Договором про закупівлю, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.  Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування.  Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно адреси мережі "інтернет", адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та усі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами ніж українська мова або російська мова, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову. Переклад повинен бути завірений підписом та печаткою Учасника процедури закупівлі, або засвідчений нотаріально, або легалізований у встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд. |
| **Розділ 2. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** | |
| 1. Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен **протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення** надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично призупиняє перебіг тендеру.  Для поновлення перебігу тендеру замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій ***не менш як на сім днів.*** |
| 2. Унесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 цього Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося ***не менше семи днів.***  Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. |
| **Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** | |
| 1. Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель.  1.1. Тендерна пропозиція подається шляхом:  а) заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у статті 17 Закону і в тендерній документації;  б) завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації розміщених у файлах (файлі) у форматі PDF, а у разі необхідності файлах-архівах у форматах RAR або ZIP.  1.2. Під час подання тендерної пропозиції учасник завантажує в електронну систему закупівель наступні файли:  а) файл (файли) документом (документами), що містить інформацію у довільній формі про відповідність учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону – згідно з умовами тендерної документації;  б) файл з документом «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ УЧАСНИКА», що містить інформацію про запропонований товар, відповідно до форми, передбаченої Додатком 5 Тендерної документації;  в) файл (файли) документом (документами), що містить інформацію у довільній формі про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям згідно статті 16 Закону – згідно з умовами тендерної документації;  г) файл (файли) з документом (документами), що підтверджує відповідність тендерної пропозиції учасника необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі – згідно з умовами тендерної документації;  ґ) файл (файли) з документом (документами), що підтверджує повноваження посадової особи (посадових осіб) учасника щодо підпису тендерної пропозиції – згідно з умовами тендерної документації;  д) файл (файли) з документом (документами), що містить інформацію про субпідрядника (субпідрядників) у разі, якщо предметом закупівлі є роботи або послуги – згідно з умовами тендерної документації;  е) файл (файли) з документом (документами), що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке забезпечення передбачено умовами тендерної документації);  є) файл (файли) з документом (документами) про створення об’єднання учасників у разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників;  ж) файл (файли) з іншими документами, подання яких учасником у складі тендерної пропозиції вимагається згідно з умовами тендерної документації.  Переможець у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, подає інформацію (документи, встановлені у **Додатку 2**) (для переможця) шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель.  У випадку ненадання переможцем документів згідно з Додатком 2 (для переможця) або надання їх з порушенням терміну або вимог, передбачених тендерною документацією, Переможець вважається таким, що не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону.  1.3. Повноваження службової (посадової) особи учасника, яка підписує тендерну пропозицію та/або окремі документи тендерної пропозиції, повинні бути документально підтверджені відповідно до умов Тендерної документації. У разі якщо документ тендерної пропозиції підписаний або засвідчений службовою (посадовою) особою, повноваження якої не підтверджені відповідно до умов тендерної документації, учасник вважається таким, що не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства.  1.4. Повноваження службової (посадової) особи на підпис тендерної пропозиції (документів тендерної пропозиції) залежно від правового статусу підписувача підтверджуються:  a) повноваження керівника або іншої посадової особи, що має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, підтверджуються протоколом чи іншим розпорядчим документом уповноваженого органу учасника (у разі якщо відповідний порядок обрання/призначення керівника або іншої посадової особи учасника передбачено установчими документами учасника) про обрання/призначення/надання повноважень/покладення обов’язків тощо керівника або іншої посадової особи учасника, яка згідно установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності (або належним чином оформленим витягом з відповідного документа (документів) та статутом або іншим установчим документом учасника – за наявності (у разі якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, – рішенням засновників про створення такої юридичної особи або іншим підтверджуючим документом);  б) повноваження керівника, іншої посадової особи учасника-нерезидента підтверджуються витягом (випискою) з відповідного комерційного, торгового або іншого реєстру згідно із законодавством країни реєстрації учасника, установчими документами учасника-нерезидента та/або іншими документами відповідно до законодавства країни реєстрації учасника-нерезидента;  в) повноваження іншої службової (посадової) особи підтверджуються довіреністю, розпорядчим рішенням або іншим актом юридичної особи, виданим та підписаним від імені учасника посадовою особою, повноваження якої підтверджуються згідно з підпунктом a) цього пункту тендерної документації.  1.5. Повноваження фізичної особи учасника, у тому числі фізичної особи-підприємця на підпис тендерної пропозиції підтверджуються паспортом (сторінки паспорта 1–6 та місце проживання у випадку, якщо такий паспорт оформлено у вигляді книжечки або двосторонню копію паспорта громадянина України у випадку, якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій) або іншим документом, передбаченим статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 №5492 VI (зі змінами).  1.6. Вимоги встановлені Тендерною документацією щодо надання документа (документів), учасникам слід розуміти, як надання електронної сканованої копії знятої з відповідного документа/копії документа або надання електронного оригіналу документа, якщо такий документ створений у формі електронного документа.  1.7. Електронні скановані копії подані в складі тендерної пропозиції повинні бути кольоровими, чіткими, відображати підписи та печатки.  1.8. Файл (файли) з документом, який завантажується в електронну систему закупівель учасником або переможцем повинен відповідати наступним вимогам:  a) файл повинен бути доступний для вільного завантаження/зчитування, перевірки, відкриття і перегляду даних, що містяться у файлі, у формі, яка придатна для сприймання людиною з використанням відповідних електронних (програмних) засобів;  б) файл повинен відповідати формату даних, який передбачено умовами Тендерної документації;  в) файл не може містити: 1) будь-яких обмежень для вільного завантаження/зчитування, перевірки, відкриття і перегляду даних файлу та його вмісту (даних), в тому числі шляхом встановлення паролів або шифрування файлу (даних) у будь-який спосіб або інших обмежень для вільного перегляду; 2) пошкоджень структури та/або вмісту, порушення цілісності даних, спотворення змісту (даних, зображень) документа, в тому числі шляхом підробки; 3) комп’ютерних вірусів, інших зловмисних (шкідливих) програм, в тому числі програм, які здатні до самовідтворення та/або можуть порушити роботу комп’ютерної системи чи окремих програмних засобів та/або зумовити порушення політики безпеки та захисту інформації.  1.9. У разі, якщо розмір одного файлу з документами, який завантажується учасником в електронну систему закупівель згідно з умовами тендерної документації, перевищує технічні обмеження щодо гранично допустимого розміру файлу для завантаження через авторизований електронний майданчик, учасник може розділити такий файл на кілька файлів допустимого розміру.  1.10. У разі якщо інформація та/або документи завантажені учасником в електронну систему закупівель у файлі (файлах), який пошкоджено, або містить паролі, або шифрування даних (в тому числі з використанням засобів електронного підпису), або з інших причин не може бути вільно зчитаний/переглянутий з використанням відповідних електронних засобів, інформація та/або документи, які містяться у ньому вважаються не поданими учасником або переможцем.  1.11. Кожен завантажений учасником файл повинен мати назву, яка відповідає його змісту та дозволяє ідентифікувати документи, які в ньому містяться, або порядковий номер.  1.12. Документи, що подаються у складі тендерної пропозиції, а також відомості (інформація), які в них містяться мають:  a) відповідати дійсності та бути актуальними на день подання тендерної пропозиції;  б) не суперечити один одному за своїм змістом.  1.13. Відповідно до частини 3 статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».  Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог [Закону України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19) «Про електронні довірчі послуги» (допускається використання КЕП та/або УЕП).  1.14. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, відповідно не є підставою для відхилення пропозиції учасника.  **До формальних (несуттєвих) помилок належать технічні, механічні та інші помилки, допущені учасником в документах, і такі, що не нівелюють технічний потенціал та конкурентоздатність учасника.**  Згідно вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15 квітня 2020 року N 710 **до формальних (несуттєвих) помилок належать:**  1.14.1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:  уживання великої літери;  уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;  використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;  зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах;  застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;  написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;  нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).  1.14.2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.  1.14.3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.  1.14.4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).  1.14.5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.  1.14.6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.  1.14.7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.  1.14.8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.  1.14.9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).  1.14.10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).  1.14.11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.  1.14.12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.  **Замовник не зобов’язаний приймати пропозиції, що містять інші помилки, аніж ті, що названо вище.**  1.15. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота)). |
| 2. Забезпечення тендерної пропозиції | ***Не вимагається замовником.*** |
| 3. Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | ***Не вимагається замовником.*** |
| 4. Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними ***протягом 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.*** Строк протягом, якого тендерна пропозиція вважається дійсною та зобов’язання щодо дотримання такого строку, підкріплюється до пропозиції.  До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій.  Учасник має право:  -відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;  -погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції (у разі якщо таке вимагалося). |
| 5. Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, встановлені статтею 17 Закону | Замовник встановлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону. Визначені замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в ***Додатку 1 до цієї тендерної документації.***  Перелік документів для підтвердження відповідності учасника (у т.ч. учасника-переможця)  вимогам, визначеним у статті 17 Закону та інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасника критеріям і вимогам згідно із законодавством наведено в ***Додатку 2*** до цієї тендерної документації. Форма довідки може бути довільною.  Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із [Законом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17) «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель. |
| 6. Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) згідно з [пунктом третім частиною другою](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2289-17) статті 22 Закону зазначено в ***Додатку 3*** до цієї тендерної документації.  У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент»». |
| 7. Інформація про субпідрядника /співвиконавця (у випадку закупівлі робіт чи послуг) | У разі закупівлі робіт або послуг учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, або інформацію у довільній формі щодо незалучення такого (таких) субпідрядника/співвиконавця (або так само залучення їх в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від вартості договору про закупівлю). У випадку незалучення учасником субпідрядника/співвиконавця - довідка не надається. |
| 8. Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій.  Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель ***протягом 24 годин*** з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.  Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей. |
| **Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції** | |
| 1. Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій **13.09.2022**  Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.  Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.  Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання або ціна яких перевищує очікувану вартість предмета закупівлі не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2. Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Дата і час розкриття тендерних пропозицій та дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.  Розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам до предмета закупівлі, а також з інформацією та документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною системою закупівель одразу після завершення електронного аукціону. Перед початком електронного аукціону автоматично розкривається інформація про ціни/приведені ціни тендерних пропозицій. У разі якщо оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 цього Закону, у день і час закінчення строку подання тендерних пропозицій, зазначених в оголошенні, електронною системою закупівель автоматично розкриваються всі файли тендерної пропозиції, крім інформації про ціну/приведену ціну тендерної пропозиції.  Під час розкриття тендерних пропозицій/пропозицій автоматично розкривається вся інформація, зазначена в тендерних пропозиціях/пропозиціях учасників, крім інформації, зазначеної в абзаці другому цієї частини, та формується список учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни/приведеної ціни. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 цього Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону. Замовник, орган оскарження та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником конфіденційною.  Протокол розкриття тендерних пропозицій/пропозицій формується та оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично в день розкриття тендерних пропозицій/пропозицій. |
| **Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції** | |
| 1.Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до статті 29 Закону.  Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію «Ціна». Питома вага – 100%.  Найбільш економічною вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ-у разі, якщо Учасник  не є платником ПДВ.  Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі вцілому.  До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін тендерних пропозицій, розташованих у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників.  Під час проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель відображаються значення ціни тендерної пропозиції учасника та приведеної ціни.  Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 0,5 %  Учасник визначає ціну, що він пропонує **надати** за Договором, з урахуванням податків і зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ), що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат передбачених для послуг даного виду.  Після оцінки тендерних пропозицій замовник розглядає на відповідність вимогам тендерної документації тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною.  Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, ***не повинен перевищувати п’яти робочих днів*** з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.  Якщо оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до [частини третьої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1059) статті 10 Закону, замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації до проведення оцінки тендерних пропозицій у строк, що не перевищує 20 робочих днів.  У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені статтею 29 Закону.  Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції.  ***Аномально низька ціна тендерної пропозиції*** (далі - аномально низька ціна) - ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної пропозиції за результатами аукціону, яка є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону, та/або є меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота) у разі проведення закупівлі по лотам.  Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, ***повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг пропозиції.***  Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом першим цієї частини.  ***Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про:***   1. досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; 2. сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника; 3. отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством.   За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю згідно із Законом.  Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.  У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, підставам, установленим частиною першою статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.  Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 цього Закону та/або на підтвердження права підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю, він розміщує у строк, який ***не може бути меншим ніж два робочі дні*** до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.  ***Замовник розміщує повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах:***   1. що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону; 2. на підтвердження права підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю.   Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі більш ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.  Учасник, якого не визнано переможцем процедури закупівлі за результатами оцінки та розгляду його тендерної пропозиції, може звернутися через електронну систему закупівель до замовника з вимогою щодо надання інформації про тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з тендерною пропозицією учасника, який надіслав звернення, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь ***не пізніше ніж через п’ять днів*** з дня надходження такого звернення. |
| 2. Інша інформація | У випадку, якщо учасник не являється платником ПДВ, він визначає ціну на предмет закупівлі без ПДВ.  Учасник самостійно несе відповідальність за формування ціни пропозиції та формує ціни у відповідності до вимог чинного законодавства.  Учасник відповідає за своєчасне одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків або інших документів на товар, запропонований на торги, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.  Витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).  Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали тендерну документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.  У всіх випадках, що не зазначені у тендерній документації, Замовник керується Законом, а також іншими чинними нормативно-правовими актами України.  За підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно статті 358 Кримінального Кодексу України.  ***Вимоги тендерної документації, які дублюються в частині надання учасником одного і того ж документа декілька разів, можуть надаватися ним лише один раз.***  ***Інші умови тендерної документації:***  1. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій, та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України.  2.   У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі в якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів або копію/ії роз'яснення/нь державних органів.  3.    Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.  4.  Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.  5.  Учасники торгів нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених ***Додатком  2*** до тендерної документації, подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.  6. Якщо документ, що вимагається замовником, містить інформацію, яка є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із [Законом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17) "Про доступ до публічної інформації" та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, надати лист-роз’яснення, в якому зазначити, де міститься така інформація.  7.  Факт подання тендерної пропозиції учасником - фізичною особою чи фізичною особою-підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.  В усіх інших випадках, факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику, як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку, несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію.  8. Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані.  Відповідно до вимог Закону України «Про санкції» закупівля не здійснюється у суб’єктів господарювання, зазначених в нормативно-правових актах України, які діють у частині, що не суперечить цьому закону, крім випадків, коли заміщення таких предметів закупівлі іншими неможливе, що підтверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.  9. У разі якщо учасник процедури закупівлі або подана ним тендерна пропозиція (в тому числі окремі документи, подані у її складі) не відповідають вимогам чинного законодавства України, подана тендерна пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам тендерної документації, та підлягає відхиленню згідно з пунктом 1 частини першої статті 31 Закону.  ***Інші документи (для учасників - юридичних осіб та фізичних осіб, в тому числі фізичних осіб-підприємців):***  1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:  - реквізити (місцезнаходження, телефон, факс);  - керівництво (посада, прізвище, ім’я, по-батькові);  - інформація про реквізити банківського рахунку, за якими буде здійснюватися оплата за договором;  - інформацію про службових (посадових) осіб учасника, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (*для юридичних осіб, для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців*).  2. Оригінал або копія Статуту (зі змінами) або іншого установчого документу, або лист із вказівкою коду доступу до діючих документів в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а у разі якщо Учасник діє на підставі модельного статуту – надається рішення Загальних Зборів або іншого уповноваженого органу цього підприємства, в якому зазначені відомості про провадження діяльності на основі модельного статуту (для юридичних осіб).  3. Для учасників фізичних осіб, фізичних осіб- підприємців:  - довідка/картка про присвоєння ідентифікаційного коду або у разі відсутності довідки/картки про присвоєння ідентифікаційного коду з релігійних переконань, надати сторінку паспорта з відповідною відміткою або лист-пояснення із зазначенням законодавчих підстав ненадання документу.  та  - паспорт (1-6 сторінки та місце проживання) у випадку, якщо такий паспорт оформлено у вигляді книжечки, або паспорт (обидві сторони), якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, або інший документ, передбачений статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 №5492-VI (із змінами)  4. Якщо тендерна пропозиція подається не керівником учасника, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а іншою особою, учасник надає довіреність або доручення на таку особу.  **У зв`язку із тим, що процедура закупівлі здійснюється відповідно до норм частини четвертої статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі», документи, що розкриваються в електронній системі закупівель до проведення електронного аукціону не повинні містити інформації про цінові показники тендерної пропозиції. У разі надання учасниками у складі тендерної пропозиції документів, що містять інформацію про цінові показники, та які розкриті в електронній системі закупівель до проведення електронного аукціону, тендерна пропозиція такого учасника відхиляється Замовником як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.**  Відповідно до вимог пп.1 п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» в якості учасника не можуть виступати:  - громадяни Російської Федерації;  - юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації;  - юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації.  Зазначене обмеження не застосовується до громадян Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах, та юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є виключно громадяни Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах, або виключно громадяни України та громадяни Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах.  З метою підтвердження виконання вимог даного пункту тендерної документації учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати\*:  - інформацію в довільній формі про кінцевого(их) бенефеціарного(их) власника(ів) із зазначенням їх громадянства та частку в статутному капіталі;  - у разі, якщо кінцевим (ми) бенефіціарним (ими) власником (ами) є громадянин/громадяни Російської Федерації, законність підстав проживання на території України такими особами підтверджується наданням у складі тендерної пропозиції одного з таких документів:  а) паспорт громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про постійну чи тимчасову прописку на території України або зареєстрував на території України свій національний паспорт;  б) посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України;  в) військовий квиток, виданий російському громадянину, який уклав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України;  г) посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні (стаття 1 Закону України «Про громадянство України»).  *\*Згідно роз'яснення Міністерства юстиції України від 08.03.2022 № 24560/8.1.3/10-22.* |
| 3. Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію у випадках передбачених частиною 1 статті 31 Закону.  Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо:  1) учасник процедури закупівлі:  - не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону та/або наявні підстави, встановлені частиною першою статті 17 Закону;  - не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства;  - зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з частиною п’ятнадцятою статті 29 цього Закону;  - не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції;  - не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;  - не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного в частині чотирнадцятій статті 29 Закону;  - визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог частини другої статті 28 Закону;  2) тендерна пропозиція учасника:  - не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації;  - викладена іншою мовою (мовами), а ніж мова (мови), що вимагається тендерною документацією;  - є такою, строк дії якої закінчився;  3) переможець процедури закупівлі:  - відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;  - не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону;  - не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону. Не поданням ліцензії або документа дозвільного характеру буде вважатися не подання достовірної інформації про наявність у нього чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.  - не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  4) учасник процедури закупівлі не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства.  Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні норми Закону та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дня ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. |
| **Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю** | |
| 1. Відміна замовником тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся | Замовник ***відміняє*** тендер у разі:   1. відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2. неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень, які неможливо усунути.   Тендер ***автоматично*** відміняється електронною системою закупівель у разі:   1. подання для участі - менше двох тендерних пропозицій; 2. допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій у процедурі відкритих торгів, у разі якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднено відповідно до частини третьої статті 10 Закону; 3. відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з Законом.   Тендер може бути відмінено частково (за лотом).  Замовник має право ***визнати тендер таким, що не відбувся***, у разі:   1. якщо здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії непереборної сили; 2. скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг.   Замовник має право визнати тендер таким, що не відбувся частково (за лотом).  У разі відміни тендеру замовником або визнання тендеру таким, що не відбувся, замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття рішення.  У разі якщо тендер відміняється автоматично, відповідно до Закону, інформація про відміну тендеру оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично. |
| 2. Строк укладання договору | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів.  З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.  У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладання договору про закупівлю призупиняється. |
| 3. Проект договору про закупівлю | Проект Договору про закупівлю викладено в ***Додатку 4*** до цієї тендерної документації.  Договір про закупівлю укладається відповідно до умов цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа.  Остаточна редакція договору про закупівлю складається замовником з врахуванням особливостей предмету закупівлі та результатів аукціону на базі проекту договору про закупівлю, що є Додатком 4 до цієї тендерної документації, та надсилається переможцю у спосіб, обраний замовником.  ***Переможець*** процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:   1. інформацію про право підписання договору про закупівлю; 2. копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.   У разі якщо переможцем процедури закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників. |
| 4. Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом «Про публічні закупівлі».  Учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю та копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та у разі якщо про це було зазначено у тендерній документації чи вимагалося замовником під час переговорів у разі застосування переговорної процедури закупівлі.  У разі якщо переможцем процедури закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників.  Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або узгодженої ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури, крім випадків визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті та/або випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі.  Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених ст. 41 ЗУ «Про Публічні закупівлі»:  1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;  2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, природного газу та електричної енергії;  3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;  4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;  5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;  6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;  7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;  8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті.  Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку...  Договір про закупівлю є нікчемним у разі:  1) якщо замовник уклав договір про закупівлю до/без проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі згідно з вимогами цього Закону;  2) укладення договору з порушенням вимог частини четвертої статті 41 цього Закону;  3) укладення договору в період оскарження процедури закупівлі відповідно до статті 18 цього Закону;  4) укладення договору з порушенням строків, передбачених частинами п’ятою і шостою статті 33 та частиною сьомою статті 40 цього Закону, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 цього Закону. |
| 5. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, неукладення договору про закупівлю або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений Законом, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі з числа учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону. |
| 6. Забезпечення виконання договору про закупівлю | Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. |

**ДОДАТОК 1**

*до тендерної документації на закупівлю*

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ТА ІНФОРМАЦІЇ  ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА  КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ, ВИЗНАЧЕНИМ У СТАТТІ 16 ЗАКОНУ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ»:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимога** | **Документи щодо підтвердження інформації про відповідність вимогам** |
| 1. Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій | Учасник надає довідку довільної форми (скріплену підписом та печаткою (за наявності)), яка підтверджує наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій |
| 2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. | Довідка у довільній формі**,** яка містить інформацію про наявність працівника(ів), чисельність, досвід роботи та кваліфікацію працівника(ів), необхідного(их) для здійснення закупівлі предмета закупівлі. |
| 3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. | Довідка про досвід  виконання учасником аналогічного договору\*(із зазначенням реквізитів, контактного номеру телефону організацій (підприємств) з якими укладено договір; сума та рік виконання договору).  Для підтвердження виконання аналогічного договору учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати оригінал або копію аналогічного договору, який зазначено у довідці про досвід виконання аналогічного договору та видаткову накладну або відгук про виконання учасником аналогічного договору від замовника. Відгук повинен містити інформацію про реквізити договору (номер, дата), назву предмету закупівлі (або договору) та інформацію про виконання договору.  ***\* Аналогічним договором (договорами) відповідно до умов цієї Документації є договір (договори), щодо поставку медичного обладнання та/або устаткування.*** |

**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації на закупівлю:*

**ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА  ВИМОГАМ, ВИЗНАЧЕНИМ У СТАТТІ 17 ЗАКОНУ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ» (ДАЛІ – ЗАКОН)**

Учасник процедури закупівлі **в електронній системі закупівель** під час подання тендерної пропозиції підтверджує відсутність підстав, передбачених [пунктами 5](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1267), [6](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1268), [12](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1274) і [13 частини першої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1275) та [частиною другою](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1276) цієї статті.

Відсутність підстав для відмови, передбачених п. 5,6,12,13 частини 1 та частини 2 статті 17 Закону – підтверджується в електронній системі закупівель (в електронних полях) та/або шляхом надання довідки (самодекларації) у довільній формі або за примірною формою у складі пропозиції. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель.

**Примірна форма\***

*Надається в довільній формі згідно листа Мінекономіки* ***вих.******3304-04/34835-06 від 03.06.2020***

|  |
| --- |
| **Довідка (інформація)**  **про відсутність підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону України "Про публічні закупівлі" (із змінами)**  «Ми (зазначити найменування Учасника) цією довідкою засвідчуємо про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених [пунктами 5](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1267), [6](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1268), [12](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1274) і [13 частини першої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1275) та [частиною другою](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1276)статті17 Закону України  «Про публічні закупівлі» (у разі відсутності таких підстав). |

1. *Учасники, що перебувають в обставинах, зазначених у частині 2 статті 17 Закону, у складі тендерної пропозиції подають підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, а саме - сплати в повному обсязі накладених замовником штрафних санкцій та відшкодування завданих збитків - надається в довільній формі згідно листа Мінекономіки вих. 3304-04/34835-06 від 03.06.2020.*
2. У випадку, якщо із технічних причин, поля у системі для підтвердження відсутності щодо учасника підстав для відмови по статті 17 Закону не реалізовані, то учасник підтверджує відсутність таких підстав шляхом надання довідки у складі пропозиції.
3. *У разі якщо учасник процедури закупівлі* ***має намір залучити спроможності інших суб’єктів господарювання*** *як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям* ***відповідно до частини третьої статті 16 Закону****, замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених у* ***частині першій статті 17 Закону****. Для підтвердження* ***відповідності кожного з таких субпідрядника/співвиконавця*** *вимогам визначеним* ***у частині першій*** *статті 17 Закону, учасником на кожного з них надається інформація, що* ***підтверджує відсутність підстав передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої статті 17 Закону*** *у довільній формі або за примірною формою\*. Замовник не вимагає документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 7 частини першої цієї статті.*
4. *У випадку якщо учасником процедури закупівлі є* ***об’єднання учасників****, то на кожного з учасників такого об’єднання, а також на юридичну особу, створену шляхом об’єднання юридичних осіб (якщо це об’єднання юридичних осіб створене шляхом створення окремої юридичної особи) надається* ***окрема довідка*** *в довільній формі або за примірною формою\* для підтвердження відповідності вимогам, визначеним пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону.*
5. ***У випадку ненадання учасником інформації передбаченої Додатком 2 «Підтвердження відповідності УЧАСНИКА вимогам, визначеним у статті 17 Закону «Про публічні закупівлі»» або надання її не у відповідності до вимог передбачених цим Додатком , учасник вважається таким, що не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства та підлягає відхиленню на підставі п. 1 ч. 1 ст. 31 Закону.***

**Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності ПЕРЕМОЖЦЯ вимогам, визначеним у статті 17 Закону  «Про публічні закупівлі»:**

**Документи, які надаються  ПЕРЕМОЖЦЕМ (юридичною особою):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Вимоги статті 17 Закону**  **(Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо)** | **Переможець торгів на виконання вимоги статті 17 (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:** |
| **1** | Відомості **про юридичну особу**, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.  **(пункт 2 частини 1 статті 17 Закону)** | Перевіряється безпосередньо замовником у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, документи від переможців не вимагаються |
| **2** | Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.  **(пункт 3 частини 1 статті 17 Закону)** | Перевіряється безпосередньо замовником у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, документи від переможців не вимагаються |
| **3** | Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.  **(пункт 6 частини 1 статті 17 Закону)** | **Витяг** з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що службова (посадова) особа переможця процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, до кримiнальної вiдповiдальностi не притягується, незнятої чи непогашеної судимостi не має та в розшуку не перебуває.  Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа. Додатково замовник перевіряє достовірність довідки на офіційному сайті МВС за посиланням <http://wanted.mvs.gov.ua/test/>. |
| **4** | Учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура.  **(пункт 8 частини 1 статті 17 Закону)** | Перевіряється безпосередньо замовником у Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, документи не вимагаються |
| **5** | Юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень  (**пункт 10 частини 1 статті 17 Закону**) | У разі якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень учасником подається:  -довідка в довільній формі про наявність антикорупційної програми. |
| **6** | Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  **(пункт 12 частини 1 статті 17 Закону)** | **Витяг** з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що службова (посадова) особа переможця процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, до кримiнальної вiдповiдальностi не притягується, незнятої чи непогашеної судимостi не має та в розшуку не перебуває.  Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа. Додатково замовник перевіряє достовірність довідки на офіційному сайті МВС за посиланням <http://wanted.mvs.gov.ua/test/>. |
| **7** | Учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника.  **(пункт 13 частини 1 статті 17 Закону)** | **Замовник самостійно перевіряє інформацію, що є доступною в електронній системі закупівель.**  *У випадку якщо переможець має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), але здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого переможця,* ***він надає документ*** *про розстрочення (відстрочення) такої заборгованості відповідним органом.* |
| **8** | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним з замовником договором про закупівлю, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.  **(частина 2 статті 17 Закону)** | **Довідка в довільній формі**, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно підстав, що призвели б до його дострокового розірвання, і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків не було або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. |

**Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (фізичною особою чи фізичною особою-підприємцем):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Вимоги статті 17 Закону**  **(Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо)** | **Переможець торгів на виконання вимоги статті 17 (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:** |
| **1** | Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.  **(пункт 3 частини 1 статті 17 Закону)** | **Перевіряється безпосередньо замовником у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, документи від переможців не вимагаються** |
| **2** | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів, (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку  **(пункт 5 частини 1 статті 17 Закону)** | **Витяг** з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що службова (посадова) особа переможця процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, до кримiнальної вiдповiдальностi не притягується, незнятої чи непогашеної судимостi не має та в розшуку не перебуває.  Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа. Додатково замовник перевіряє достовірність довідки на офіційному сайті МВС за посиланням <http://wanted.mvs.gov.ua/test/>. |
| **3** | Учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура.  **(пункт 8 частини 1 статті 17 Закону)** | **Перевіряється безпосередньо замовником у Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, документи не вимагаються** |
| **4** | Фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  **(пункт 12 частини 1 статті 17 Закону)** | **Витяг** з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що службова (посадова) особа переможця процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, до кримiнальної вiдповiдальностi не притягується, незнятої чи непогашеної судимостi не має та в розшуку не перебуває.  Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа. Додатково замовник перевіряє достовірність довідки на офіційному сайті МВС за посиланням <http://wanted.mvs.gov.ua/test/>. |
| **5** | Учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника.  **(пункт 13 частини 1 статті 17 Закону)** | **Замовник самостійно перевіряє інформацію, що є доступною в електронній системі закупівель.**  *У випадку якщо переможець має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), але здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого переможця, він* ***надає документ*** *про розстрочення (відстрочення) такої заборгованості відповідним органом.* |
| **6** | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним з замовником договором про закупівлю, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.  **(частина 2 статті 17 Закону)** | **Довідка в довільній формі**, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним з замовником договором про закупівлю, відповідно підстав, що призвели б до його дострокового розірвання, і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків не було або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі.. |

**Переможець процедури закупівлі також надає через електронну систему закупівель заповнену форму «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ» ПЕРЕМОЖЦЯ, що передбачена Додатком 6 до Тендерної документації.**

**Додаток 3**

*до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Лапароскопічний хірургічний комплекс (ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків НК 024:2019: 32617 — Система лапароскопічна, багаторазового використання)**

**Технічна специфікація**

**І. КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Код закупівлі НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів»** | **Найменування товару** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | 32617 Система лапароскопічна, багаторазового використання | Лапароскопічний хірургічний комплекс | комплект | 1 |

**ІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим у даному додатку до Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником товару повинна бути обов’язково підтверджена шляхом надання заповненої таблиці, наведеної нижче, з посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших технічних документів) в якому міститься ця інформація, разом з додаванням оригіналів таких документів (або витягів з документів), або їх завірених копій. Надання перекладу технічних документів, що викладені російською мовою, не вимагається.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері

технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал або завірену копію одного з наступних документів (або витягів з них) на кожне найменування товару: декларація про відповідність, або сертифікат відповідності, або інших документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу відповідно до чинного законодавства України.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал або завірену копію листа виробника (або представництва, або філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості та в терміни. Такий лист повинен включати: повну назву учасника, адресуватися Замовнику, містити номер ідентифікатора даної закупівлі. Допускається надання гарантійного листа учаснику з боку офіційного дистриб’ютора або іншого представника виробника, при цьому учасник повинен надати оригінал або завірену копію документу, що підтверджує повноваження такого офіційного дистриб’ютора або іншого представника.

4. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні, у тому числі як виставковий зразок. Гарантійний термін (строк) експлуатації товару повинен становити не менше 12 місяців з дати поставки.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист щодо відповідності товару даному пункту.

**ІІІ. МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**(опис предмета закупівлі)**

**Медико-технічні вимоги до лапароскопічного хірургічного комплексу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Медико-технічне завдання** | **Відповідність так/ні посилання на відповідні розділи, та/або сторінку(и) документу** |
| **1** | **Лапароскопічна система візуалізації** | |
| 1.1 | Світлодіодне джерело світла (1 шт.): - налаштування якості з кроком 5% з допомогою регулятора; - самотестування при включенні; - мультикріплення світловода для підключення світлопровідних кабелів яскравості різних виробників; - замикаючий пристрій для запобігання випадінню світлопровідного кабелю; - наявність відсоткової індикації інтенсивності світла, автоматичного регулятора подачі світла, можливості підключення світловодів з активним діаметром 3,5-4,8 мм включно; - можливість тестування світлопровідного кабеля у стерильному середовищі та відображення результату тестування світлопровідного кабеля на дисплеї пристрою; - активація режиму очікування за допомогою підключеної голови камери; - клас захисту (згідно IEC / EN / DIN 60601-1) - І, тип захисту IP21; - робочий елемент тип CF, захищений від дефібриляції; - відповідає нормам IEC / EN / DIN 60601-1; - електромагнітна сумісність IEC / EN / DIN 60601-1-2. |  |
| 1.2 | Подовжувач мережевий стандарту IEC, довжина не менш ніж 1м (3 шт.) |  |
| 1.3 | Універсальний блок управління камерою (1 шт.): - можливість підключення 2D, 3D голови ендовідеокамер; - можливість підключення 2D і 3D моніторів; - наявність функціональних кнопок і можливості конфігурування індивідуальних профілів користувачів; - для кожного типу основної частини камери (голови камери) можливість створення 3-х індивідуальних профілей користувача; - при використанні 3D головок камери доступні стандартні профілі: загальна хірургія, урологія, гінекологія, кардіоторакальна хірургія; - при використанні 2D головок камери доступні стандартні профілі: загальна хірургія, урологія, гінекологія, нейрохірургія, кардіоторакальна хірургія; - наявність ефекту посилення червоного і ефекту зменшення диму та можливість їх одночасного використання; - наявність ефекту картинка в картинці; - можливість налаштування зображення: яскравість, цифровий зум, контраст, посилення контурів, поворот зображення на 180°, переключення 2D/3D, балансу білого; - клас захисту (згідно IEC / EN / DIN 60601-1) - І; - тип захисту IP21; - робочий елемент тип CF, захищений від дефібриляції; - відеосигнал: 3D по 3G SDI, 3D по DVI-D, 2D по DVI-D, 1 x 2D по HD-SDI; - підходить для тривалого застосування; - відповідає нормам IEC / EN / DIN 60601-1.  - електромагнітна сумісність IEC / EN / DIN 60601-1-2. |  |
| 1.4 | Відеолапароскоп для тримірної візуалізації (1 шт.): - з сенсором Native Full HD 1/3 дюйма; - вбудованим нагрівальним елементом із електронним керуванням; - нерозбірний; - наявність 4-х функціональних клавіш; - кабель світловоду вбудований в кабель камери; - тип захисту IPX7; - кут огляду 30°; - діаметр (в поєднанні із захисним тубусом) 10 мм; - робоча довжина (в поєднанні із захисним тубусом) в межах 310-320 мм; - прогресивний режим сканування; - інтегровані алгоритми покращення червоного кольору, зменшення задимлення, зниження шуму зображення, усунення віньєтування, динамічна контрастність, автоматичне налаштування яскравості; - наявність автофокусу; - можливість керування зі стерильної зони наступними функціями: відкрити меню, баланс білого, джерело світла вкл/викл, відеозапис старт/стоп, одиночний знімок, поворот зображення на 180°. - автоматичне налаштування яскравості; - робочий елемент тип CF, з захистом від імпульсів дефібрилятора (в поєднанні з блоком управління камерою); - відповідає нормам IEC / EN / DIN 60601-1. Електромагнітна сумісність IEC / EN / DIN 60601-1-2. |  |
| 1.5 | Кабель світлопровідний, волоконно-оптичний (1 шт.), для використання з камерами стандарта Full HD та 4К. Спеціальна структура світлопровідних волокон для більшої інтенсивності світлового потоку завдяки збільшенню їх кількості на одиницю площі. Діаметр 4,8 мм, довжина не менш ніж 250 см. Наявність подвійного захисного тубусу. |  |
| 1.6 | Утримувач для 3D голови камери (1 шт.) |  |
| 1.7 | Ендоскопічний візок (1 шт.), габарити не більше 703х1506х663 мм, опорна поверхня 450х485 мм, максимально припустиме навантаження на полицю не менше 40 кг, максимально припустиме загальне навантаження не менше 210 кг. Два блоки по шість багатоконтактних розетки з гніздами для "холодного підключення", IEC320. |  |
| 1.8 | Ізолюючий трансформатор (1 шт.) 230В, потужність не менш ніж 2200Вт. Наявність ISO-захисту |  |
| 1.9 | Мережевий кабель для приєднання пересувного модуля до електромережі, довжина не менш ніж 5м (1 шт.) |  |
| 1.10 | Поперечна планка для ендоскопічного візка, вузька (1 шт.) |  |
| 1.11 | Медично схвалений TFT LCD (IPS) монітор (1 шт.): - Діагональ видимого зображення не менш ніж 31 дюйм. - Наявність світлодіодного (LED) підсвічування та анти-блікової панелі.  - Максимальна яскравість не менше 435 кд/м².  - Роздільна здатність монітора не менш ніж 4096 x 2160 пікселей.  - Кут огляду (горизонтальний / вертикальний) не менше 178°.  - Контрастність не менш ніж 1450:1.  - Співвідношення сторін 17:9.  - Роз'єми для отримання відеосигналу: не менше 5 BNC (3G/HD/SD-SDI); наявність HDMI та DVI-D.  - Роз'єми для виведення відеосигналу: не менше 5 BNC (3G/HD/SD-SDI); наявність DVI-D.  - Підтримка 4К - Наявність: 2D/3D кнопки перемикання, функції картинка в картинці (PiP), функції дві картинки поруч (PoP), режима економії енергії, багатомовного меню користувача.  - Стандарт кріплення 100x100 мм або 100x200 мм. - Наявність в комплекті: кабелю DVI-HDMI, USB кабелю, 3D окулярів, зовнішнього блоку живлення. |  |
| 1.12 | Регульований по висоті центральний кронштейн монітора для поперечної траверси (балки) (1 шт.) |  |
| 1.13 | Апарат для інсуфляції медичного CO2 під час ендоскопічної операції і евакуації диму(1 шт.): - максимальна швидкість потоку газу 50 л/хв; - діапазон тиску 1-30 мм рт. ст. - дисплей фактичного тиску,  - дисплей фактичної швидкості,  - функція контролю за витратою газу,  - індикатор заповнювання балона,  - функція підігріву газу до 37˚,  - функція стеження за максимальною температурою підігріву,  - автоматична зупинка при надмірній температурі газу,  - функція контролю за рівнем тиску,  - автоматична вентилююча система при перевищенні тиску,  - функція стеження в разі закупорки інструментів або трубок,  - меню користувача,  - можливість зміни рівня звукових сигналів,  - можливість зміни заводських установок швидкості газового потоку,  - можливість зміни початкового номінального тиску з кроком 1 мм рт.ст.,  - можливість зміни заводських установок швидкості фільтрування диму.  - клас захисту I.  - робоча частина типу CF.  - ступінь захисту IP21. |  |
| 1.14 | Комплект з 25 одноразових стерильних фільтрів CO2 для використання з апаратом для інсуфляції (4 уп.) |  |
| 1.15 | Голка Вереша, діаметр 2,1 мм, загальна довжина в межах 115-125 мм, багаторазова (1 шт.) |  |
| 1.16 | Комплект з 10 силіконових трубок для інсуфляції, довжиною не менш ніж 3 м, з підігрівом газу, багаторазового використання. Повинні автоклавуватися не меш ніж 100 разів (2 уп.) |  |
| 1.17 | Комплект з 30 фільтрувальних касет для евакуації диму, багаторазового використання які не підлягають очищенню або стерилізації (4 уп.) |  |
| 1.18 | Комплект з 10 стерильних трубок для евакуації диму одноразового використання, довжина не менш ніж 3 м. (10 уп.) |  |
| 1.19 | Трубка газова для балона СО2, стандарт DIN, довжина не менш ніж 1,5 м. (1 шт.) |  |
| 1.20 | Утримувач балона CO2 з системою кріплення до ендоскопічного візка (1 шт.) |  |
| 1.21 | Тубус троакара гладкий, з краном для інсуфляції, діаметр 10-11 мм, довжина не менше 110 мм (2 шт.) |  |
| 1.22 | Обтуратор конічний, діаметр 10-11 мм, довжина не менше 110 мм (2 шт.) |  |
| 1.23 | Мережевий кабель, довжина не менше 1,5 м. (3 шт.) |  |
| 1.24 | Комплект з 10 захисних тубусів одноразового використання. (3 уп.) - Тубуси складаються з 2-х частин: металевого каналу для відеолапароскопу з оглядовим склом в дистальної частини та поліетиленового чохла для оптичного кабелю і світловода.  - Кут огляду 30°. - Зовнішній діаметр 10 мм. - Робоча довжина в межах 310-320 мм. - Загальна довжина (без захисного тубуса) не менше 367 мм.  - Розміри захисного тубуса (Д х Ш) не менш ніж 3 000 мм x 255 мм. |  |
| 1.25 | Комплект з 15-ти 3D-поляризаційних окулярів (1 шт.) |  |
| 1.26 | Ендоскоп жорсткий, лапароскопічний, прямий, кут огляду 0°, робочий діаметр 10 мм, довжина робочої частини в межах 325-335 мм (1 шт.) |  |
| 1.27 | Ендоскоп жорсткий ширококутовий (1 шт.): - діаметр 10 мм;  - довжина в межах 325-335 мм; - кут зору 30˚; - наявність сапфірових лінз на дистальному і проксимальному кінці оптики; - конектор світлопровідного кабелю розташовується під гострим кутом до поздовжньої осі ендоскопа; - можлива обробка в парових і плазмових стерилізаторах; - укомплектований універсальним конектором для оптичних кабелів, що підходить до використання із світлопровідними кабелями різних виробників. |  |
| 1.28 | Головка відеолапароскопу для двомірної візуалізації Full HD 3CMOS з зум-об'єктивом. (1 шт.) - Тип захисту IPX7.  - Наявність на голові камери: кільця фокусування, кільця зуму, не менше 3-х кнопок дистанційного керування.  - Формат сенсора не менше Full HD 1/3 дюйма.  - Прогресивна система сканування.  - Можливість активації більшості функцій камери за допомогою кнопок дистанційного керування на голові камери, а саме: відкрити меню, баланс білого, джерело світла вкл/викл, відеозапис старт/стоп, покадрова зйомка.  - Клас захисту (згідно IEC / DIN EN 60601-1) - І.  - Довжина кабелю камери не менше 3,5 м.  - Робочий елемент тип CF із захистом від імпульсів дефібрилятора (в поєднанні з блоком управління камерою).  - Електромагнітна сумісність IEC / EN / DIN 60601-1-2.  - Відповідність нормам IEC / EN / DIN 60601-1. |  |
| 1.29 | Тримач голівки 2D камери (1 шт.) |  |
| 1.30 | Клапан для троакарів діаметру 10-12 мм (2 шт.) |  |
| **2** | **Електрохірургічне обладнання** | |
| 2.1 | *Генератор радіочастотний (1 шт.)* | |
| 2.1.1 | Генератор радіочастотний повинен постачати ультразвукову та електрохірургічну енергії |  |
| 2.1.2 | Апарат повинен функціонувати в двох режимах - електрохірургічному і ультразвуковому. |  |
| 2.1.3 | В ультразвуковому режимі апарат повинен функціонувати без впливу електроструму на пацієнта, за допомогою механічних високочастотних коливань леза насадки з одночасною дисекцією тканин, коагуляцією судин до 7 мм в діаметрі в залежності від типу насадки. |  |
| 2.1.4 | Частота коливань леза в ультразвуковому режимі повинна бути не менше 55,5 кГц |  |
| 2.1.5 | Наявність 5 рівнів зміни амплітуди руху робочої насадки, з функцією її регулювання в ультразвуковому режимі. |  |
| 2.1.6 | У режимі біполярної дисекції-коагуляції генератор повинен працювати з впливом електроструму на тканини, дозволяючи розсікати і коагулювати тканини, а також лігувати судини діаметром до 7 мм включно. |  |
| 2.1.7 | Генератор повинен мати функцію автоматичного розпізнавання підключених насадок для мінімізації втрат часу на їх налаштування. |  |
| 2.1.8 | Сумісність з наступними типами робочих насадок (діаметром від 5 до 10 мм): ультразвукові леза і ножиці, а також насадки для біполярної коагуляції як для відкритих, так і ендоскопічних операцій. |  |
| 2.1.9 | Повинен мати можливість ручної та педальної активації насадок. |  |
| 2.1.10 | Можлива робота насадками поблизу життєво важливих структур з мінімальним латеральним пошкодженням тканин, з можливістю різати/коагулювати тканини будь-якою оголеною частиною активованого леза. |  |
| 2.1.11 | Наявність системи самотестування генератора, ультразвукової рукоятки і насадок. |  |
| 2.1.12 | Можливість примусового тестування генератора. |  |
| 2.1.13 | Можливість оновлення внутрішнього програмного забезпечення генератора. |  |
| 2.1.14 | Наявність USB-роз'єму для проведення оновлення та обслуговування генератора. |  |
| 2.1.15 | Індикація кількостей активації ультразвукової рукоятки. |  |
| 2.1.16 | Наявність на передній панелі сенсорного кольорового дисплея з відображенням рівнів потужності і можливістю їх регулювання в залежності від типу насадки. |  |
| 2.1.17 | Можливість настройки генератора через призначене для користувача меню. |  |
| 2.1.18 | Візуальна індикація помилок і способів їх усунення. |  |
| 2.1.19 | Можливість підключення адаптерів для роботи ультразвуковими і біполярними насадками. |  |
| 2.1.20 | Можливість комплектування генератора спеціальної мобільної візком-підставкою з місцем для зберігання речей. |  |
| 2.1.21 | Сумісність з ножним двухпедальним приводом з маркуванням відповідної до педалі функції. |  |
| 2.1.22 | Потужність генератора 500 ВА, робота в мережі змінного струму з напругою 100-240 В, частота 50/60 Гц. |  |
| 2.1.23 | Вихідна потужність 135 Вт в біполярному режимі, 35 Вт в ультразвуковому режимі. |  |
| 2.1.24 | Габарити генератора - 13,6 (± 5) см х 35,5 (± 5) см х 35,0 (± 5) см. |  |
| 2.1.25 | Відповідність стандарту IEC 60601-2-2: 2009 (Група 1), відсутність РЧ-наведень на навколишнє електронне обладнання. |  |
| 2.1.26 | Захист корпусу G11 від проникнення - IP21. |  |
| 2.1.27 | Наявність у коплекті мережевого кабеля IEC 60320 C13 з прямим кабельним вводом без кутів. |  |
| 2.2 | *Лапаросонічна рукоятка Harmonic (1 шт.)* | |
| 2.2.1 | Наявність функції перетворення електричної енергії сумісного генератора на механічний рух насадок |  |
| 2.2.2 | Наявність вбудованого лічильника кількості активацій (95 активацій). |  |
| 2.2.3 | Можливість активації насадки, приєднаної до рукоятки, за допомогою ручного блоку активації на насадці, а також за допомогою ножного педального приводу. |  |
| 2.2.4 | Наявність функції тестування стану рукоятки з відображенням коду помилки на дисплеї генератора і специфічної звукової індикації у разі несправності рукоятки або некоректного з'єднання рукоятки з приладом або інструментом-насадкою. |  |
| 2.2.5 | Може використовуватися з насадками діаметром 5 мм для відкритої та ендоскопічної хірургії. |  |
| 2.2.6 | Постачається нестерильним. |  |
| 2.2.7 | Відповідність стандарту EN 60601-1. |  |
| 2.3 | *Лапаросонічна рукоятка синя та тестовий прилад (1 шт.)* | |
| 2.3. | Наявність функції перетворення електричної енергії сумісного генератора на механічний рух насадок |  |
| 2.3.1 | Наявність вбудованого лічильника кількості активацій (100 активацій). |  |
| 2.3.2 | Сумісна з динамометричним ключем |  |
| 2.3.3 | Може використовуватися з ультразвуковими ножицями для відкритих втручань |  |
| 2.3.4 | Можливість активації насадки, приєднаної до рукоятки, за допомогою ручного блоку активації на насадці кнопками активації режиму мінімальної і максимальної потужності, а також за допомогою ножного педального приводу. |  |
| 2.3.5 | Наявність функції тестування стану рукоятки з відображенням коду помилки на дисплеї генератора і специфічної звукової індикації у разі несправності рукоятки або некоректного з'єднання рукоятки з приладом або інструментом-насадкою. |  |
| 2.3.6 | Постачається нестерильним. |  |
| 2.3.7 | Відповідність стандарту EN 60601-1. |  |
| 2.4 | *Адаптер до генератора електрохірургічного ультразвукового для ульразвукових інструментів (1 шт.)* | |
| 2.4.1 | Повинен використовуватися у якості перехідника між ультразвуковою хірургічною насадкою та генератором. |  |
| 2.5 | *Ножний привід з двома маркованими педалями для активації насадок ультразвукового скальпеля в режимах максимальної і заданої мінімальної потужності. (1 шт.)* | |
| 2.5.1 | Активація електрохірургічних насадок |  |
| 2.5.2 | Сумісність з генератором радіочастотним |  |
| 2.5.3 | Габарити ножного приводу: 34,2 (± 5) см x 19,0 (± 5) см x 10,4 (± 5) см |  |
| 2.6 | *Одноразові ножиці ультразвукові коагуляційні + технологія адаптації до тканин з функцією досконалого гемостазу (42 шт.)* | |
| 2.6.1 | Ножиці коагуляційні для ендоскопічних операцій. |  |
| 2.6.2 | Повинні бути вигнуті |  |
| 2.6.3 | Довжина тубуса 36,0 см |  |
| 2.6.4 | Діаметр тубуса 5,0 мм |  |
| 2.6.5 | Обертання тубуса на 360 градусів |  |
| 2.6.6 | Коагуляція судин до 5 мм |  |
| 2.6.7 | Виріб містить затискаючу лапку та вигнуте лезо з покриттям. |  |
| 2.6.8 | Можливість роботи поблизу життєво важливих структур з мінімальним латеральним пошкодженням тканин, з можливістю різати/коагулювати тканини будь-якою оголеною частиною активованого леза. |  |
| 2.6.9 | Ручна активація насадки за допомогою кнопок розташованих на корпусі рукоятки. |  |
| 2.6.10 | Сумісні з лапаросонічною рукоятою. |  |
| 2.6.11 | Частота коливань леза 55,5 кГц |  |
| 2.6.12 | Наявність 5 рівнів зміни амплітуди руху робочої насадки, з функцією її регулювання |  |
| 2.6.13 | Можливість ручної і педальної активації. |  |
| 2.6.14 | Робота в мережі змінного струму з напругою 100-240 в, частота 50/60 Гц. |  |
| 2.6.15 | Вихідна потужність 35 Вт; |  |
| 2.6.16 | Призначені для використання у одного пацієнта. Стерильні |  |
| 2.7 | *Одноразові ножиці ультразвукові коагуляційні + технологія адаптації до тканин (3 шт.)* | |
| 2.7. | Ножиці коагуляційні для відкритих операцій |  |
| 2.7.1 | Для розсічення м’яких тканин, з зупинкою кровотечі з мінімальним термічним пошкодженням |  |
| 2.7.2 | Сумісні з лапаросонічною рукоятою синьою |  |
| 2.7.3 | Повинне бути вигнуте лезо |  |
| 2.7.4 | Коагуляція судин до 5 мм включно |  |
| 2.7.5 | Довжина інструмента 9 см |  |
| 2.7.6 | Довжина активного леза 16 мм, розташоване поверх притискної бранші |  |
| 2.7.7 | Ручна активація насадки за допомогою кнопок розташованих по колу на 280° на корпусі рукоятки |  |
| 2.7.8 | Велика апертура розкриття бранш дозволяє працювати з великими масивами тканин. |  |
| 2.7.9 | Робота в мережі змінного струму з напругою 100-240 в, частота 50/60 Гц. |  |
| 2.7.10 | Вихідна потужність 35 Вт; |  |
| 2.7.11 | Призначені для використання у одного пацієнта. Стерильні |  |
| 2.8 | *Ножиці ультразвукові коагуляційні довгі + технологія адаптації до тканин (3 шт.)* | |
| 2.8.1 | Ножиці коагуляційні для відкритих операцій |  |
| 2.8.2 | Для розсічення м’яких тканин, з зупинкою кровотечі з мінімальним термічним пошкодженням |  |
| 2.8.3 | Сумісні з лапаросонічною рукоятою синьою |  |
| 2.8.4 | Вигнуте лезо та затискаюча лапка з тефлоновим покриттям |  |
| 2.8.5 | Коагуляція судин до 5 мм включно |  |
| 2.8.6 | Довжина інструмента 17 см |  |
| 2.8.7 | Довжина активного леза 16 мм, розташоване поверх притискної бранші |  |
| 2.8.8 | Ручна активація насадки за допомогою кнопок розташованих по колу на 280° на корпусі рукоятки |  |
| 2.8.9 | Велика апертура розкриття бранш дозволяє працювати з великими масивами тканин. |  |
| 2.8.10 | Робота в мережі змінного струму з напругою 100-240 в, частота 50/60 Гц. |  |
| 2.8.11 | Вихідна потужність 35 Вт; |  |
| 2.8.12 | Призначені для використання у одного пацієнта. Стерильні |  |
| 3 | **Ендоскопічний генератор електрохірургічної діатермічної системи** | |
| 3.1 | Високочастотний електрохірургічний апарат для проведення хірургічних операцій у відкритій хірургії, а також в гнучкій та жорсткій ендоскопії.  Апарат повинен дозволяти проводити:  розтин без коагуляції;  різання з коагуляцією;  контактну та безконтактну коагуляцію тканин в монополярних режимах з метою зупинки кровотеч;  біполярну коагуляцію тканин;  біполярне зварювання судин, тканин. |  |
| 3.2 | Високочастотний електрохірургічний апарат повинен бути потужністю не менше 400 Вт. |  |
| 3.3 | Наявність монополярних режимів різання: Pure (Чисте різання), Lowcut (Низьковольтне різання), Blend (Змішане різання з ефектом коагуляції), Endocut (Ендоскопічне різання) |  |
| 3.4 | Наявність монополярних режимів коагуляції: Spray (Спрей), Fulgurate (Фульгурація), Desiccate (Висушування), Soft (М‘яка коагуляція), AutoStopDesiccate (Стандартна коагуляція з автоматичною зупинкою), AutoStopSoft (М'яка коагуляція з автоматичною зупинкою) |  |
| 3.5 | Наявність біполярних режимів: Cut (різання), Force (пришвидшений), Mіcro (микро), AutoStop (Авто Стоп),  AutoStart (Авто Запуск) |  |
| 3.6 | Наявність не менше двох електролігуючих режимів:   * Електролігуючий режим: п’ять рівнів/ступенів вибору режиму електролігування. * Електролігуючий режим: (Прискорене електролігування):   два рівні/ступені вибору режиму прискореного електролігування. |  |
| 3.7 | Вибір режимів і регулювання вихідної потужності за допомогою сенсорно-контактних кнопок, які знаходяться на панелі апарату. |  |
| 3.8 | Крок регулювання вихідної потужності не більше 1 Вт. |  |
| 3.9 | Є можливість збереження в пам'яті встановлених режимів і вихідних потужностей не менше 99 налаштувань. |  |
| 3.10 | Є можливість збереження в пам'яті встановлених режимів і вихідних потужностей останньої активації апарату. |  |
| 3.11 | Установка вихідної потужності для кожного режиму індивідуально. |  |
| 3.12 | Цифрова індикація встановленої вихідної потужності монополярних і біполярних режимів, яка відображається у ватах. |  |
| 3.13 | Прилад повинен бути оснащений системою безперервного контролю приєднання нейтрального електроду. Контроль повинен виконуватись постійно, в тому числі під час роботи генератору. При неправильному застосуванні нейтрального електрода на цифровому дисплеї відображення потужностей повинно вмикатись повідомлення про помилку з супроводжуючим звуковим сигналом. |  |
| 3.14 | Можливість активації біполярних режимів з порту для лігування. |  |
| 3.15 | Наявність бездротового ножного перемикача. |  |
| 3.16 | Не менше двох монополярних виходів для підключення монополярних інструментів. |  |
| 3.17 | Не менше одного біполярного виходу для підключення біполярних інструментів. |  |
| 3.18 | Не менше одного електролігуючого виходу для підключення електролігуючих інструментів. |  |
| 3.19 | Вага не більше 4,5 кг. |  |
| 3.20 | Розміри не більше, мм 420x170x380 |  |
| 3.21 | До комплекту апарату повинні входити:  1. Блок апарату – не менше 1 шт.  2. Ножний перемикач трьох клавішний – не менше 1 шт.  3. Багаторазова ручка з перемикачем – не менше 1 шт.  4. Біполярний пінцет, багаторазовий – не менше 1 шт.  5. Біполярний кабель, багаторазовий – не менше 1 шт. |  |
| 3.22 | Біполярний лапароскопічний інструмент для коагуляції, багаторазовий**: б**агаторазового використання, піддається обробці методом автоклавування, максимальна температура не менше 134 градусів.Витримує максимальну напругу не менше 400 Вольт**.** Довжина робочої вставки не менше ніж 34 см.  Розбірний, повинен складатися з таких компонентів:  Рукоятка з пласким конектором міжнародного типу, не менше ніж 1 шт.Тубус зовнішній, не менше ніж 1 шт. Вставка-електрод тип Maryland, не менше ніж 1 шт. |  |
| 3.23 | Біполярний лапароскопічний інструмент для коагуляції та механічного розсічення тканин лезом, багаторазовий:  Багаторазового використання, піддається обробці методом автоклавування, максимальна температура не менше 134 градусів.Витримує максимальну напругу не менше 400 Вольт  Довжина робочої вставки не менше ніж 34 см. Розбірний, повинен складатися з таких компонентів:  Рукоятка з пласким конектором міжнародного типу, не менше ніж 1 шт.  Тубус зовнішній, не менше ніж 1 шт.  Вставка-електрод, не менше ніж 1 шт.  Внутрішній штовхач з пружиною, не менше ніж 1 шт.  Тубус тримача леза, не менше ніж 1 шт.  Змінне лезо, стерильне, не менше ніж 20 шт. |  |
| 3.24 | Кабель для біполярного інструменту, багаторазовий, не менше ніж 2 шт.Довжина кабелю повинна бути не менш ніж 3 м.  Вихід до апарату: двоконтактний роз'єм типу "банан". Підключення до інструменту: плаский конектор. Багаторазового використання, піддається обробці методом автоклавування, максимальна температура не менше 134 градусів. |  |
| 3.25 | Нейтральний електрод багаторазового використання,  не менше ніж 1 шт. Площиною не менше 300 см2 та наявність з'єднувального кабелю. Довжина кабелю повинна бути не менш ніж 3 м. Вихід до апарату: міжнародний стандарт тип Valleylab або аналог. |  |
| 4 | **Набір для лапароскопічних операцій (інструменти)** | |
| 4.1 | Адаптер до троакарів (4 шт.) |  |
| 4.2 | Кліпатор великий, довжина не менше ніж 330 мм, діаметр не більше ніж 10 мм (2 шт.) |  |
| 4.3 | Кліпатор середній, довжина не менше ніж 330 мм, діаметр не більше ніж 10 мм (2 шт.) |  |
| 4.4 | Гумовий ковпачком, зовнішній Ø5,5мм (50 шт.) |  |
| 4.5 | Гумовий ковпачком, зовнішній Ø10,5мм (50 шт.) |  |
| 4.6 | Щипці для захоплення шлунку або аналог, діаметр не більше ніж 5,0 мм, довжина не менше ніж 330 мм (2 шт.) |  |
| 4.7 | Щипці для абдомінального шва, діаметр не більше ніж 2,0 мм, довжина не менше ніж 110 мм (6 шт.) |  |
| 4.8 | Щипці для абдомінального шва, діаметр не більше ніж 2,2 мм, довжина не менше ніж 110 мм (6 шт.) |  |
| 4.9 | Пункційна голка, довжина не менше ніж 330 мм, діаметр не більше ніж 5 мм (4 шт.) |  |
| 4.10 | Вузловий штовхач, довжина не менше ніж 330 мм, діаметр не більше ніж 5 мм (4 шт.) |  |
| 4.11 | Ретрактор п’яти пелюстковий, довжина не менше ніж 330 мм, діаметр не більше ніж 10 мм (4 шт.) |  |
| 4.12 | Аспіраційна та іригаційна трубка розбірна (2 шт.) |  |
| 4.13 | Аспіраційна та іригаційна трубка розбірна тип пружинка або аналог (4 шт.) |  |
| 4.14 | Біполярний коагуляційний шнур (6 шт.) |  |
| 4.15 | Біполярні щипці, діаметр не більше ніж 5,0 мм, довжина не менше ніж 330 мм (4 шт.) |  |
| 4.16 | Голкотримач, зогнутий вліво, довжина не менше ніж 330 мм, діаметр не більше ніж 5 мм (4 шт.) |  |
| 4.17 | Голкотримач, прямий, довжина не менше ніж 330 мм, діаметр не більше ніж 5 мм (2 шт.) |  |
| 4.18 | Коагуляційний електрод , кнопкоподібний, довжина не менше ніж 330 мм, діаметр не більше ніж 5 мм (3 шт.) |  |
| 4.18 | Коагуляціний електрод гак, довжина не менше ніж 330 мм, діаметр не більше ніж 5 мм (8 шт.) |  |
| 4.19 | Ножиці, прямі, діаметр не більше ніж 5,0 мм, довжина не менше ніж 330 мм (2 шт.) |  |
| 4.20 | Ножиці, вигнуті, діаметр не більше ніж 5,0 мм, довжина не менше ніж 330 мм (6 шт.) |  |
| 4.21 | Щипці для захоплення кишки, діаметр не більше ніж 5,0 мм, довжина не менше ніж 330 мм (2 шт.) |  |
| 4.22 | Щипці для захоплення пустотілі, діаметр не більше ніж 5,0 мм, довжина не менше ніж 330 мм (2 шт.) |  |
| 4.23 | Щипці для холецистектомії, діаметр не більше ніж 5,0 мм, довжина не менше ніж 330 мм (4 шт.) |  |
| 4.24 | Щипці для захоплення апендиксу, діаметр не більше ніж 5,0 мм, довжина не менше ніж 330 мм (4 шт.) |  |
| 4.25 | Атравматичні щипці, діаметр не більше ніж 5,0 мм, довжина не менше ніж 330 мм (2 шт.) |  |
| 4.26 | Ретрактор 3-х пелюстковий, довжина не менше ніж 330 мм, діаметр не більше ніж 5 мм (2 шт.) |  |
| 4.27 | Атравматичні захоплюючі щипці, діаметр не більше ніж 5,0 мм, довжина не менше ніж 330 мм (2 шт.) |  |
| 4.28 | Щипці для захоплення 2+3 зуби або аналог, діаметр не більше ніж 5,0 мм, довжина не менше ніж 330 мм (2 шт.) |  |
| 4.29 | Щипці для захоплення 1+2 зуби або аналог, діаметр не більше ніж 5,0 мм, довжина не менше ніж 330 мм (2 шт.) |  |
| 4.30 | Щипці для захоплення, діаметр не більше ніж 5,0 мм, довжина не менше ніж 330 мм (6 шт.) |  |
| 4.31 | Щипці для захоплення середні, діаметр не більше ніж 5,0 мм, довжина не менше ніж 330 мм (8 шт.) |  |
| 4.32 | Дисекційні щипці, зігнуті не менше ніж на 45°, діаметр не більше ніж 5,0 мм, довжина не менше ніж 330 мм (6 шт.) |  |
| 4.33 | Кліпатор середній, один та подвійної дії, довжина не менше ніж 330 мм, діаметр не більше ніж 10 мм (2 шт.) |  |
| 4.34 | Кліпатор, довжина не менше ніж 330 мм, діаметр не більше ніж 10 мм (4 шт.) |  |
| 4.35 | Перехідна канюля з 10,5 мм на 5,5 мм або аналог (4 шт.) |  |
| 4.36 | Голка Veress або аналог, діаметр не менше ніж 2,2 мм, довжина не більше ніж 120 мм (4 шт.) |  |
| 4.37 | Троакар, магнітна клапан, захист, довжина не більше ніж 100 мм, діаметр не менше ніж 10,5 мм (8 шт.) |  |
| 4.38 | Троакар, магнітна клапан, захист, довжина не більше ніж 100 мм, діаметр не менше ніж 5,5 мм (4 шт.) |  |
| 4.39 | Троакар, магнітна клапан, гвинтовий, довжина не більше ніж 100 мм, діаметр не менше ніж 5,5 мм (4 шт.) |  |
| 4.40 | Клапан вихідного потоку (3 шт.) |  |
| 5 | **Помпа для аспірації та іригації ( 1 шт.)** |  |
| 5.1 | Діапазон тиску: не більше ніж від 0,4 бар до не менше ніж 0,7 бар |  |
| 5.2 | Діапазон вакууму: не більше ніж від 0,3 бар до не менше ніж 0,6 бар |  |
| 5.3 | Шаг регулювання діапазону тиску/ вакууму: не більше ніж 0,05 бар |  |
| 5.4 | Швидкість подачі рідини: не менше ніж 1500 мл/хв |  |
| 5.5 | Швидкість відсмоктування рідини: не менше ніж 1500 мл/хв |  |
| 5.6 | Співвідношення сигнал/шум: не більше ніж 65 дБ |  |

***\*Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим слід враховувати вираз "або еквівалент"***

**Додаток 4**

*до тендерної документації на закупівлю*

***ПРОЕКТ***

**ДОГОВІР №\_\_\_**

**м. Львів \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р.**

**Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги»,** в особі генерального директора Самчука Олега Олеговича, що діє на підставі Статуту (далі – **Покупець**) з однієї сторони, та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі - **Постачальник**), діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , з другої сторони, надалі разом іменовані «Сторони» приймаючи до уваги, що «Сторони» правомочні відповідно до установчих документів і чинного законодавства України підписувати та виконувати даний Договір, керуючись чинним законодавством України, що регулює закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти уклали цей Договір про наступне:

**1. Предмет Договору**

1.1. Постачальник зобов'язується поставити Покупцю: код **ДК 021:2015:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (далі – Товар), а Покупець – прийняти і оплатити вартість Товару на умовах, передбачених цим Договором.

1.2. Найменування / асортимент Товару, одиниця виміру, кількість, ціна за одиницю товару та загальна вартість Договору вказується у Специфікації, яка є невід’ємною частиною даного Договору.

1.3. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.4. Постачальник підтверджує, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного законодавства України та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання всіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить меті діяльності Постачальника, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.

**II. Якість товарів, робіт чи послуг**

1. Постачальник повинен передати (поставити) Замовнику товар (товари), якість яких повинна відповідати стандартам і має бути підтверджена сертифікатом якості.
2. Товар поставляється в упаковці виробника з відповідним маркуванням, чи у тарі, яка виключає його пошкодження чи псування при транспортуванні.
3. Гарантійний термін (строк) експлуатації становить не менше 12 місяців.

**III. Ціна договору**

* 1. Загальна вартість договору:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн.** (*вказати прописом)*у т.ч. ПДВ - відповідно до п. 193.1. Податкового кодексу України.

3.2. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. В ціну Товару включено витрати на транспортування та відвантаження, вартість упаковки, вартість проведення навчання персоналу, введення товару в експлуатацію.

**IV. Порядок здійснення оплати**

1. Покупець здійснює оплату товару на підставі виставленого рахунку та накладної на умовах відстрочки платежу на термін до 45 календарних днів з моменту поставки товару.
2. Покупець може проводитись попередня оплата з урахуванням положень щодо здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг що закуповуються за бюджетні кошти та нормативно-правових актів, що регулюють питання здійснення попередньої оплати.
3. У разі затримки фінансування розрахунки за поставлений товар здійснюються при отриманні Покупцем фінансування цих товарів.
4. При виникненні зобов'язань оплата за поставлений товар проводиться при наявності та в межах відповідних видатків на вказані цілі.

**V. Поставка товарів**

5.1. Строк поставки товару: до 31.12.2022 року.

5.2. Порядок здійснення поставки: поставка Товару здійснюється протягом 10 днів після отримання заявки від Покупця, але у строк, що не перевищує строку котрий встановлений в п.5.1. Розділу V Договору. При кожній поставці товару Постачальник повинен надавати копії сертифікатів відповідності (або декларації про відповідність) на відвантажений у даній поставці товар.

* 1. Місце поставки (передачі) товарів: вул. І. Миколайчука,9, м. Львів, Львівська обл., 79059.
  2. Поставка товару здійснюється транспортом Постачальника.
  3. Постачальник відповідає за збереження цілісності та якості товару при транспортуванні.

**VI. Права та обов'язки сторін**

6.1. Покупець зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

6.1.2. Приймати поставлені товари по кількості відповідно до товарно-супровідних документів, по якості - відповідно до документів, що засвідчують якість товарів.

1. Покупець має право:
2. Достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір у разі невиконання, чи не належного виконання зобов'язань або через одноразове грубе порушення умов договору Постачальником, повідомивши про це Постачальника у строк 2 робочі дні з дня настання такої події. Грубим порушенням умов договору вважається:

- порушення терміну поставки товару, що передбачено п.5.1. даного Договору.

- порушення умов поставки та збереження товарного вигляду товару.

- здійснення поставки товару не в повному обсязі, асортименті чи кількості, що не відповідає пропозиції постачальника та специфікації що є невід’ємною частиною даного договору.

При виявленні порушення умов договору що передбачені п. 6.2.1. даного Договору, складається Акт комісії про правопорушення.

1. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
2. За погодженням з Постачальником зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони можуть внести відповідні зміни до цього Договору;
3. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо);
4. Постачальник зобов'язаний:
5. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6. Забезпечити поставку товарів , якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;
7. Постачальник має право:
8. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;
9. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Покупця;
10. У разі невиконання зобов'язань Покупцем Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Покупця у строк 10 робочих днів.

**VII. Відповідальність сторін**

1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами України та цим Договором.
2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів Постачальник сплачує Покупцю штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі облікової ставки Національного Банку України.
3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

При порушенні поставки товару на строк, більший ніж 30 днів Постачальник сплачує на користь Покупця штраф в розмірі облікової ставки Національного Банку України за кожен прострочений день поставки товару. Сплата штрафних санкцій не звільняє Постачальника від обов'язку здійснити поставку товару та сплатити на користь Покупця пеню у розмірі 0,5% від вартості товару за кожний день пропуску терміну поставки.

**VIII. Обставини непереборної сили**

1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 15 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону.
3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються відповідними компетентними органами.
4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

**IX. Вирішення спорів**

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

**X. Інші умови**

10.1. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії;

3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

**XI. Строк дії договору**

* 1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2022 р., але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за даним договором.

11.2. Жодна із сторін не має права передавати третій стороні свої права і обов'язки за даною угодою без письмового дозволу іншої сторони.

11.3. Всі доповнення, зміни або додатки до даного Договору оформляються письмово і підписуються обома сторонами, після чого вони стають невід'ємною та складовою частиною даного Договору.

11.4. Всі повідомлення, заяви, претензії і інша документація, пов'язані з виконанням цього Договору, виконуються письмово і повинні передаватися Сторонами один одному за адресами, які вказані в Договорі.

11.5. Сторони домовилися, що внесення змін до розділу 13 цього договору не вважатиметься внесенням змін до істотних умов договору.

* 1. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

**XIІ. Додатки до договору**

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є: специфікація.

**XIІI. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін**

|  |  |
| --- | --- |
| **Постачальник:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Покупець**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **М.П.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **М.П.** |

**ДОДАТОК 5**

*до тендерної документації на закупівлю*

**ФОРМА «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ» УЧАСНИКА**

*(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку (для юридичних осіб)*

Уважно вивчивши комплект тендерної документації цим подаємо на участь у торгах щодо закупівлі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(назва предмета закупівлі)*

*(назва замовника)*

згідно технічним, якісним та кількісними характеристикам предмета закупівлі та іншими вимогами тендерної документації, замовника свою тендерну пропозицію.

Повне найменування учасника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса (юридична і фактична) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон (факс) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тендерна пропозиція:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Торгівельне найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Виробник, країна походження |
|  |  |  |  |  |

Вивчивши тендерну документацію та обсяги закупівлі, ми, уповноважені на підписання Договору (відповідно до умов зазначених у тендерній документації), а також маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору.

Ми згодні дотримуватися умов цієї тендерної пропозиції протягом 90 календарних днів з кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з вимогами Закону.

Ми зобов'язуємося укласти Договір про закупівлю у терміни, що встановлені Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII.

**ДОДАТОК 6**

*до тендерної документації на закупівлю*

**ФОРМА «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ» ПЕРЕМОЖЦЯ**

*(форма, яка подається ВИКЛЮЧНО ПЕРЕМОЖЦЕМ на фірмовому бланку (для юридичних осіб)*

Уважно вивчивши комплект тендерної документації цим подаємо на участь у торгах щодо закупівлі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(назва предмета закупівлі)*

*(назва замовника)*

згідно технічним, якісним та кількісними характеристикам предмета закупівлі та іншими вимогами тендерної документації, замовника свою тендерну пропозицію.

Повне найменування учасника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса (юридична і фактична) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон (факс) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тендерна пропозиція (з ПДВ або без ПДВ):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Торгівельне найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Виробник, країна походження | Ціна за одиницю, грн. з ПДВ | Загальна вартість в гривнях з урахуванням усіх загальнообов’язкових платежів та транспортування до місця визначеного замовником торгів |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Загальна вартість тендерної пропозиції**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (вказати суму з ПДВ чи без ПДВ) Σ** | | | | | | |

Вивчивши тендерну документацію та обсяги закупівлі, ми, уповноважені на підписання Договору (відповідно до умов зазначених у тендерній документації), а також маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору.

Ми згодні дотримуватися умов цієї тендерної пропозиції протягом 90 календарних днів з кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з вимогами Закону,

Ми зобов'язуємося укласти Договір про закупівлю у терміни, що встановлені Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII.