Додаток №3

до тендерної документації на закупівлю

ДК 021:2015  50430000-8 Послуги з ремонтування і обслуговування

високоточного обладнання  (Послуги з калібрування)

ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Предмет закупівлі: ДК 021:2015 50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Послуги з калібрування).

Замовник: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ (скорочена назва – ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»)

Об’єкт, місцеположення: ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»), м. Запоріжжя, вулиця Антенна, будинок 10.

Вимоги до надання послуг:

  - Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Послуги з калібрування) повинні виконуватися відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»,  «Порядку калібрування вторинних та робочих еталонів», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 10.08.2020 № 1518 (далі – Порядок), та ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».

  - Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (найменування, умовні позначення засобів вимірювальної техніки, кількість, основні метрологічні характеристики та точки калібрування) наведена у таблиці 1 цього додатку.

  - Виконавець повинен бути компетентним в сфері калібрування засобів вимірювальної техніки, перелік яких наведено в таблиці 1 цього додатку.

  - Компетентними виконавцями вважаються наукові метрологічні центри (національні метрологічні інститути), які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань або калібрувальні лабораторії Учасника, акредитовані згідно з ДСТУ EN ISO/IEC 17025.

  - Учасник повинен мати відповідну матеріально-технічну базу та підготовлений персонал для проведення калібрувальних робіт.

  - При проведенні калібрування Учасник повинен використовувати стандартизовані методики калібрування, або методики на які поширюється сфера акредитації калібрувальної лабораторії Учасника. Якість послуг з калібрування повинна відповідати ДСТУ EN ISO/IEC 17025.

  - Результати надання послуг з калібрування повинні бути надані в сертифікатах калібрування чи свідоцтвах про калібрування разом з невизначеністю вимірювання, представленою в тих же одиницях, що й вимірювана величина, або у відносних одиницях.

  - Сертифікати калібрування (свідоцтва про калібрування) повинні містити всю необхідну інформацію, що передбачена Порядком та ДСТУ EN ISO/IEC 17025, та докази забезпечення Виконавцем метрологічної простежуваності.

  - При наданні послуг Виконавець повинен вживати усі необхідні заходи для забезпечення збереження обладнання Замовника, а також нести повну відповідальність за його пошкодження в разі некоректного або некваліфікованого обслуговування.

  - Тривалість калібрування не повинна перевищувати 15 робочих днів, якщо методикою калібрування не передбачено інше.

  - Строк надання послуг з калібрування: ІІ – ІV квартали 2023 року.

  - Очікувана вартість предмета закупівлі 340 000 грн. без ПДВ.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

| № п/п | Найменування ЗВТ | Умовне позначення ЗВТ | Основні метрологічні характеристики | Кіль-кість, од. | Місце надання послуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вид вимірювань AUV – акустика, ультразвук, вібрація |
|  | Автоматична віброкалібрувальна установка | АВКУ-2 | 5 – 10 000 Гц U = 0,5 % | 1 | КЛ Виконавця |
|  | Вібростенд з підсилювачем потужності | 4809 2718 | 5 – 20 000 Гц U = 0,5 % 0 – 521 м/с2 U = 2,0 % | 1 | КЛ Виконавця |
|  | Дефектоскоп магнітопорошковий | ПМД-70 | мінімальне значення ширини дефекту 0,3 мкм U = 0,09 мкм | 1 | КЛ Виконавця |
|  | Комплект мір ультразвукових СО-1; СО-2; СО-3 | КОУ-2 | С = 2772,2 м/с U = 0,78 % С = 5921,2 м/с U = 0,32 % С = 5908,6 м/с U = 0,24 % | 3 | КЛ Виконавця |
|  | Комплект стандартних зразків | КМД-4-0 | (10 – 180) мм U = (0,007 – 0,012) мм (6018,1 – 6036,5) м/с U = (0,12 – 0,13) % (5 – 180) мм U = (0,007 – 0,011) мм (6018,2 – 6047,6) м/с U = (0,11 – 0,13) % | 13 | КЛ Виконавця |
|  | Тестер ультразвуковий | МХ02-УЗТ-1 | (0 – 101,0) дБ U = (0,14 – 1,17) дБ | 1 | КЛ Виконавця |
|  | Установка для вимірювання швидкості ультразвукових коливань в твердих тілах | УИСУ-01 | 0,5 – 100 мкс U = (1 + 0,000015×Т) нс | 1 | На місці експлуатації у Замовника |
| Вид вимірювання ЕМ – електрика і магнетизм |
|  | Міри опору | Р310 Р321 Р331 | 0,001 Ом; 0,01 Ом; 0,1 Ом; 1 Ом; 10 Ом; 100 Ом; 1000 Ом; 10000 Ом; 100000 Ом кл.т. 0,01 | 9 | КЛ Виконавця |
|  | Міри електричного опору високоомні | Р4013, Р4023, Р4033, Р4030 | 1 МОм; 10 МОм; 100 МОм кл.т 0,005 1000 МОм кл.т. 0,01 | 4 | КЛ Виконавця |
|  | Міра опору багатозначна | Р3026-2 | (1·10-2 - 1·105 ) Ом кл.т. 0,005 | 1 | КЛ Виконавця |
|  | Міра опору багатозначна | Р40103 | (1·109 - 1·1010 ) Ом кл.т. 0,1 | 1 | КЛ Виконавця |
|  | Міра електричного опору | Р4007 | (1·108 - 1·109 ) Ом кл.т. 0,02 | 1 | КЛ Виконавця |
|  | Міра електричного опору | Р4057 | (1·107 - 1·108 ) Ом кл.т. 0,02 | 1 | КЛ Виконавця |
|  | Міра електричного опору | Р403 | (1·105 - 1·106 ) Ом кл.т. 0,02 | 1 | КЛ Виконавця |
|  | Міра електричного опору | Р4047 | (1·106 - 1·107 ) Ом кл.т. 0,02 | 1 | КЛ Виконавця |
|  | Подільник високої напруги постійного та змінного струму | РД-140 | U~: (1– 100) кВ 1 кВ; 6 кВ; 10 кВ; 42 кВ; 50 кВ; 90 кВ W = (0,088 – 0,065) % U_: (1 – 140) кВ 1 кВ; 6 кВ; 10 кВ; 42 кВ; 50 кВ; 90 кВ W = (0,127 – 0,037) % | 1 | КЛ Виконавця |
| Вид вимірювання L – довжина |
|  | Інтерферометр | ИКПВ | Мінус 5мкм – 5 мкм U = 0,05 мкм | 1 | На місці експлуатації у Замовника |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Інтерферометр | ИКПВ | Мінус 5мкм – 5 мкм U = 0,05 мкм | 1 | На місці експлуатації у Замовника |
|  | Кінцеві міри | МКП | 0,5 – 100 мм U = (0,047-0,058) мкм | 112 | КЛ Виконавця |
|  | Кінцеві міри | МКП | 1,000 – 1,009 мм U = (0,05+0,5×L), мкм | 10 | КЛ Виконавця |
|  | Кінцеві міри | МКП | 5,12 – 100 мм U = (0,05+0,5×L), мкм | 20 | КЛ Виконавця |
|  | Кінцеві міри | МКП | 50,0 – 1000,0 мм U = (0,05+0,5×L) мкм | 12 | КЛ Виконавця |
|  | Об’єкт- мікрометр | ОМО | 0 – 1,0 мм U = 1 мкм | 1 | КЛ Виконавця |
|  | Об’єкт- мікрометр | ОМП | 0 – 1,0 мм U = 1 мкм | 1 | КЛ Виконавця |
|  | Тахеометр електронний | SET 530RK3 | 0,3 – 5000 м U = (2,8 + 4,0 L ×10-6) мм 0 – 360 ° UГК = 4,1"; UВК = 8,6" | 1 | КЛ Виконавця |
| Вид вимірювання М – маса та пов’язані з нею величини |
|  | Аеродинамічна труба | ТА-200 | 0,2 – 19 м/с U = (0,06-0,55) м/с | 1 | На місці експлуатації у Замовника |
|  | Вимірювач швидкості та об’ємної витрати газу | Расход-1 | 2 – 25 м/с U = (0,065 – 0,349) м/с U = 4% (при вимірюванні об’ємної витрати) | 1 | КЛ Виконавця |
|  | Динамометр універсальний | ДУТ-3-10 | 10t (розтягування; стиснення) (10 – 100) кН W = (0,013 – 0,011) %; 2t (розтягування) (2 – 20) кН W = (0,07 – 0,02) %; 0,5t (розтягування) (0,5 – 5) кН W = (0,07 – 0,02) % | 1 | КЛ Виконавця |
|  | Динамометр універсальний | ДТ-2-100 | 100t (стиснення): (100 – 1000) кН W = (0,03 – 0,02) %; | 1 | КЛ Виконавця |
|  | Трубка пневмометрична | TPL-06-500 | 5,0 – 20,0 м/с Uk = 0,64 % | 1 | КЛ Виконавця |
| Вид вимірювання TF – час і частота |
|  | Прилад для повірки вольтметрів | В1-16 | 10 Гц – 50 МГц (0,0001 – 3) В, ( = ( (0,2 – 3,0) % F: 10 Гц; 100 Гц; 1 кГц; 10 кГц; 30 кГц; 40 кГц; 50 кГц; 100 кГц; 200 кГц; 500 кГц; 1 МГц; 3 МГц; 5 МГц; 10 МГц; 20 МГц; 30 МГц; 50 МГц U~: 1 мВ; 3 мВ; 10 мВ; 30 мВ; 100 мВ; 1 В; 3 В | 1 | КЛ Виконавця |
|  | Стандарт частоти рубідієвий | СЧР-101 | 1 МГц; 5 МГц; 10 МГц δо = 8 × 10-11 | 1 | КЛ Виконавця |
|  | Установка для повірки вимірювачів КНС | СК6 – 10 | 420 Гц – 200 кГц; Кг (0,03 – 100)% Встановлене значення Кг,%: 0,03; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 2,0; 5,0; 9,0; 30,0 на частоті: 20,20; 198,81; 1000,04; 1990,09; 19881,0; 19898,5 Гц. Встановлене значення напруги: 10; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 2000; 5000; 10000 мВ на частоті F = 1,00004 кГц | 1 | КЛ Виконавця |

Учасник надає підтвердження міжнародно визнаних калібрувальних та вимірювальних можливостей за відповідними видами та підвидами вимірювань із застосуванням національних еталонів (в такому випадку надається довідка у довільній формі) або надає чинний Атестат про акредитацію із сферою акредитації, виданий Національним агентством з акредитації України.