Додаток №2

до тендерної документації

«код згідно основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків» (код НК 024:2019 12282 - Операційний світильник)»

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до двокупольного операційного світильника

| № | Технічні та інші вимоги | Відповідність (так/ні) з обов’язковим посиланням на сторінку з технічної документації виробника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Області застосування: будь-які хірургічні операції |  |
| 2 | Світильник повинен складатися з головного та допоміжного освітлювачів |  |
| 3 | Світильник повинен забезпечувати хірурга рівним, відкритим (без тіні), колір-коректованим освітленням найвищої якості |  |
| 4 | Для легкого позиціонування світильник повинен мати систему для кріплення до стелі, фланець має бути діаметром не менше 60 мм |  |
| 5 | Світильник повинен забезпечувати можливість легкої дезінфекції |  |
| 6 | Головний та допоміжний освітлювачі мають бути оснащені багатоколірними чіпами |  |
| 7 | Головний та допоміжний освітлювачі мають бути оснащені панеллю управління з сенсорними кнопками на підвісці |  |
| 8 | Головний та допоміжний світильники мають обертатися на 360º навколо своєї осі |  |
|  | Технічні характеристики головного та допоміжного освітлювачів: |  |
| 9 | Тип блоку освітлювача – світлодіодний, не менше 50 світлодіодів |  |
| 10 | Діаметр блоку освітлювача - не більше 700 мм |  |
| 11 | Максимальне освітлення на відстані 1-го метра - не менше 160 000 люкс |  |
| 12 | Діаметр світлового поля d10 – діапазон регулювання в межах 24-36 мм |  |
| 13 | Діаметр світлового поля d50 – діапазон регулювання в межах 13-28 мм |  |
| 14 | Глибина освітлення (L1+L2) на 20% - не менше 130 см |  |
| 15 | Глибина освітлення (L1+L2) на 60% - не менше 75 см |  |
| 16 | Кольорова температура — змінна, у діапазоні 3000-5000 К з кроком 250 К |  |
| 17 | Індекс передачі кольору (Ra) - не менше ніж 95% |  |
| 18 | Термін служби джерел світла – не менше 60 000 годин |  |
| 19 | Наявність ендоскопічного режиму |  |

Загальні вимоги

1.Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців, а також він повинен бути новим, таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал гарантійного листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк) експлуатації, запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.

2. У складі Пропозиції Учасник повинен надати гарантійний лист, складений у довільній формі, в якому гарантує, що після поставки товару буде проведена його інсталяція та навчання персоналу за рахунок постачальника.

3. Обладнання повинно бути новим, таким, що не перебувало в експлуатації. У складі пропозиції Учасник повинен надати гарантійний лист, складений у довільній формі, в якому гарантує постачання нового обладнання.

4. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.На підтвердження Учасник повинен надати копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

5. Надати гарантійний лист про наявність сервісного центру.

6. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості, якості та в терміни. Гарантійний лист виробника (представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) повинен включати: повну назву учасника, адресуватися Замовнику, мати назву предмету закупівлі, номер оголошення даних електронних торгів, найменування та кількість товару.

7. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, викладеним у додатку до Документації. Відповідність запропонованого Учасником товару технічним характеристикам, викладеним у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні(у) сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: інструкції (паспорта, каталогу, технічного опису) з експлуатації, або ін. документів українською, або російською мовами, в якому міститься ця інформація, разом з додаванням його(їх) копії(й). Підтвердження відповідності запропонованого Учасником товару технічним характеристикам, встановленим у даному додатку до Документації, надається Учасником також у формі заповненої таблиці.