***Додаток № 1***

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ,**

**ТЕХНІЧНі вимоги до ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

**за кодом ДК 021:2015 - 33690000-3 - Лікарські засоби різні**

*(хімічні реактиви: Лужний промивний розчин)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Код НК 024:2023 | Од. виміру | Кіль-  кість | Медико-технічні вимоги |
| 1 | Лужний промивний розчин | 59058 | шт. | 11 | Промивний розчин який використовується для промивання трубок, зонду реагентів для автоматичних біохімічних аналізаторів.  Для аналізатора Biossays 240 Plus |

\* у разі наявності в технічних вимогах посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент». Усі показники еквіваленту мають бути не гіршими, ніж у зазначеному товарі. Учасник повинен надати належним чином засвідченні копії документів, які підтверджують еквівалентність запропонованого товару. У разі відсутності таких підтверджуючих документів, запропонований як еквівалент, товар оцінюватись не буде.

\*\*з метою єдиного та належного застосування найменування одиниць виміру товару, відповідно Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку, вважати тотожними одиниці виміру «пакунок» та «упаковка», скорочено «уп».

**На підтвердження вимог Замовника, Учасник повинен надати:**

1. Копії сертифікатів якості заводу-виробника, Декларацію відповідності, або інший подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами, товар повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.
2. Копія дозволу або ліцензії (за їх відсутності – лист в довільній формі) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.
3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника (Надати гарантійний лист в довільній формі).
4. Довідка у довільній формі про підтвердження застосування заходів із захисту довкілля.

**Учасник гарантує:**

1. Гарантійний термін придатності, на момент постачання товару, повинен складати не менше 75 % від загального терміну придатності визначеного виробником або не менше 15 місяців. Надати гарантійний лист учасника в довільній формі. (Надати гарантійний лист в довільній формі).
2. Кожна партія товару, під час поставки, має супроводжуватись документами, що підтверджують їх якість (Свідоцтво про державну реєстрацію з додатком/Декларація про відповідність медичних виробів, Сертифікат/Паспорт якості, інструкції українською мовою тощо) (Надати гарантійний лист в довільній формі).