**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

*(назва предмета закупівлі)*

***Таблиця 1***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Медико-технічні характеристики** | **Значення** | **Відповідність**  **Так/Ні та назва технічного документу яким підтверджується відповідність, № сторінки** |
| 2 | **Відеоколоноскоп - 1 шт.** | | |
| 2.1 | Призначення виробу, не гірше | Для огляду та діагностики всіх типів патологічних змін в області нижнього відділу травневого тракту | Так, сторінка 1-1 інструкції з експлуатації відеоколоноскопу EC-720R / I |
| 2.2 | КМОП (комплементарна структура метал-оксид-напівпровідник) матриця, встановлена в дистальній частині ендоскопа | Наявність | Так, додаток 4 інструкції з експлуатації відеоколоноскопу EC-720R / I |
| 2.3 | Можливість автоклавування клапанів вода / повітря і аспірації | Наявність | Так, сторінка 2-5 інструкції з експлуатації відеоколоноскопу EC-720R / I |
| 2.4 | Пряме направлення огляду | Наявність | Так, додаток 4 інструкції з експлуатації відеоколоноскопу EC-720R / I |
| 2.5 | Кут поля зору, не менше | 170 º | Так, додаток 4 інструкції з експлуатації відеоколоноскопу EC-720R / I |
| 2.7 | Глибина різкості, не менше | 2-100 мм | Так, додаток 4 інструкції з експлуатації відеоколоноскопу EC-720R / I |
| 2.8 | Зовнішній діаметр трубки введення, не більше | 12,8 мм | Так, додаток 4 інструкції з експлуатації відеоколоноскопу EC-720R / I |
| 2.9 | Зовнішній діаметр дистальної частини, не більше | 12,8 мм | Так, додаток 4 інструкції з експлуатації відеоколоноскопу EC-720R / I |
| 2.10 | Діапазон зміни кута відхилення дистального кінця вверх, не менше | 180º | Так, додаток 4 інструкції з експлуатації відеоколоноскопу EC-720R / I |
| 2.11 | Діапазон зміни кута відхилення дистального кінця вниз, не менше | 180º | Так, додаток 4 інструкції з експлуатації відеоколоноскопу EC-720R / I |
| 2.12 | Діапазон зміни кута відхилення дистального кінця праворуч, не менше | 160º | Так, додаток 4 інструкції з експлуатації відеоколоноскопу EC-720R / I |
| 2.13 | Діапазон зміни кута відхилення дистального кінця ліворуч, не менше | 160º | Так, додаток інструкції з експлуатації відеоколоноскопу EC-720R / I |
| 2.14 | Робоча довжина, не менше | 1520 мм | Так, додаток 4 інструкції з експлуатації відеоколоноскопу EC-720R / I |
| 2.15 | Внутрішній діаметр інструментального каналу, не менше | 3,8 мм | Так, додаток 4 інструкції з експлуатації відеоколоноскопу EC-720R / I |
| 2.16 | Можливість повного занурення в рідину при обробці (повністю герметичний) | Наявність | Так, додаток 4 інструкції з експлуатації відеоколоноскопу EC-720R / I |
| 2.17 | Канал для додаткової подачі води | Наявність | Так, додаток 4 інструкції з експлуатації відеоколоноскопу EC-720R / I |

*У разі, якщо у Технічному завданні (ТЗ) міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника − читати "або еквівалент".*

*При невідповідності даних ТЗ в цілому та/або по окремим пунктам, або відсутності відповідності пунктів ТЗ опису технічних та функціональних можливостей обладнання, Замовник залишає за собою право відхилити пропозицію Учасника, згідно статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі»*