**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

*(назва предмета закупівлі)*

***Таблиця 1***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Медико-технічні характеристики** | **Значення** | **Відповідність**  **Так/Ні та назва технічного документу яким підтверджується відповідність, № сторінки** |
| 2 | **Відеоколоноскоп - 1 шт.** | | |
| 2.1 | Призначення виробу, не гірше | Для огляду та діагностики всіх типів патологічних змін в області нижнього відділу травневого тракту |  |
| 2.2 | КМОП (комплементарна структура метал-оксид-напівпровідник) матриця, встановлена в дистальній частині ендоскопа | Наявність |  |
| 2.3 | Можливість автоклавування клапанів вода / повітря і аспірації | Наявність |  |
| 2.4 | Пряме направлення огляду | Наявність |  |
| 2.5 | Кут поля зору, не менше | 170 º |  |
| 2.7 | Глибина різкості, не менше | 2-100 мм |  |
| 2.8 | Зовнішній діаметр трубки введення, не більше | 12,8 мм |  |
| 2.9 | Зовнішній діаметр дистальної частини, не більше | 12,8 мм |  |
| 2.10 | Діапазон зміни кута відхилення дистального кінця вверх, не менше | 180º |  |
| 2.11 | Діапазон зміни кута відхилення дистального кінця вниз, не менше | 180º |  |
| 2.12 | Діапазон зміни кута відхилення дистального кінця праворуч, не менше | 160º |  |
| 2.13 | Діапазон зміни кута відхилення дистального кінця ліворуч, не менше | 160º |  |
| 2.14 | Робоча довжина, не менше | 1520 мм |  |
| 2.15 | Внутрішній діаметр інструментального каналу, не менше | 3,8 мм |  |
| 2.16 | Можливість повного занурення в рідину при обробці (повністю герметичний) | Наявність |  |
| 2.17 | Канал для додаткової подачі води | Наявність |  |

*У разі, якщо у Технічному завданні (ТЗ) міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника − читати "або еквівалент".*

*При невідповідності даних ТЗ в цілому та/або по окремим пунктам, або відсутності відповідності пунктів ТЗ опису технічних та функціональних можливостей обладнання, Замовник залишає за собою право відхилити пропозицію Учасника, згідно статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі»*