ДОДАТОК 1

до тендерної документації

Технічні вимоги до предмету закупівлі

згідно коду за ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги по поточному ремонту стерилізаторів, шаф сухожарових, шаф сушильних)

Місце проведення технічного обслуговування та ремонту: 10002, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3.

- Послуги з ремонту стерилізаторів - 4шт., шаф сухожарових – 3 шт., шаф сушильних – 2 шт.

| № з/п | Перелік послуг, які необхідно виконати в ході ремонту: | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поточний ремонт стерилізатора ГПД-400 №1 | послуга | 1 |
| 1.1 | Розбирання, проведення вимірювань, визначення робочого стану елементів стерилізатора | послуга | 1 |
| 1.2 | Дефектування ремонт блока автоматики | послуга | 1 |
| 1.3 | Ремонт механізма фіксації дверей стер камери | послуга | 1 |
| 1.4 | Пуско-налагоджувальні роботи | послуга | 1 |
| 2. | Поточний ремонт стерилізатора ГПД-400 №2 | послуга | 1 |
| 2.1 | Розбирання, пошук несправності, дефектація | послуга | 1 |
| 2.2 | Демонтаж-монтаж кришки парогенератора з прокладкою | послуга | 1 |
| 2.3 | Виготовлення прокладки до парогенератора (пароніт) | послуга | 1 |
| 2.4 | Заміна прокладки парогенератора | послуга | 1 |
| 2.5 | Демонтаж-монтаж ТЕН на дист. П-обр., 2,5 кВт мідь М18 (12 шт.) | послуга | 1 |
| 2.6 | Заміна: болт М-12х60, гайка М12, шайба плоска Ф12 для кріплення кришки парогенератора (12 к-т) | послуга | 1 |
| 2.7 | Ремонт магістралі високого тиску: перепакування вузлів високого тиску | послуга | 2 |
| 2.8 | Ремонт електромагнітного клапана | послуга | 2 |
| 2.9 | Збирання, налаштування, контроль технічних параметрів | послуга | 1 |
| 3. | Поточний ремонт шафи сушильної інв.№10471460 | послуга | 1 |
| 3.1 | Розбирання, проведення вимірювань, визначення робочого стану елементів сушильної щафи | послуга | 1 |
| 3.2 | Ремонт блока автоматики: відновлення працездатності реле часу | послуга | 1 |
| 3.3 | Збирання, налаштування, контроль технічних параметрів | послуга | 1 |
| 4. | Поточний ремонт шафи сухожарової ГП-40 | послуга | 1 |
| 4.1 | Розбирання, проведення вимірювань, визначення робочого стану елементів шафи сухожарової | послуга | 1 |
| 4.2 | Відновлення електричної схеми, перетяжка проводів (провід з’єднувальний ПВС 3*075 – 3 м), заміна двигуна обдуву (двигун електр. ММ-90), заміна конденсатора пускового (конденсатор пуск. – 1 шт.) | послуга | 1 |
| 4.3 | Збирання, налаштування, контроль технічних параметрів | послуга | 1 |
| 5. | Поточний ремонт шафи сухожарової ГП-20 | послуга | 1 |
| 5.1 | Розбирання, проведення вимірювань, визначення робочого стану елементів шафи сухожарової | послуга | 1 |
| 5.2 | Відновлення електричної схеми, налаштування системи терморегулювання | послуга | 1 |
| 5.3 | Збирання, налаштування, контроль технічних параметрів | послуга | 1 |
| 6. | Поточний ремонт шафи сухожарової ГП-80 | послуга | 1 |
| 6.1 | Розбирання, проведення вимірювань, визначення робочого стану елементів шафи сухожарової | послуга | 1 |
| 6.2 | Ремонт двигуна обдуву (заміна опорних підшипників), конденсатора пускового (конденсатор пуск.4 мкф 450V – 1 шт.) | послуга | 1 |
| 6.3 | Збирання, налаштування, контроль технічних параметрів | послуга | 1 |
| 7. | Поточний ремонт шафи сушильної ШСС-80 | послуга | 1 |
| 7.1 | Розбирання, проведення вимірювань, визначення робочого стану елементів шафи сухожарової | послуга | 1 |
| 7.2 | Ремонт блока автоматики: монтаж терморегулятора 300С, заміна реле – 1 шт. | послуга | 1 |
| 7.3 | Збирання, налаштування, контроль технічних параметрів | послуга | 1 |
| 8. | Монтаж стерилізатора парового ГК-100 | послуга | 1 |
| 8.1 | Підключення до електро мережі 380В силового блока: монтаж корпуса зовнішнього під автомат, автоматичного вимикача 3-п. 6кА С-32А, провід з’єднувальний ПВС 4х2,5– 8 м | послуга | 1 |
| 8.2 | Підключення мереж викиду пара до колектора паро відводу, монтаж крана кульового 1/2 | послуга | 1 |
| 8.3 | Підключення мережі подачі води | послуга | 1 |
| 8.4 | Налаштування автоматики: перепакування магістралі високого тиску, водовказівної колонки, налаштування автоматики, перевірка клапана запобіжного | послуга | 1 |
| 8.5 | Перевірка технічних параметрів стерилізатора парового ГК-100 | послуга | 1 |
| 8.6 | Пусковий технічний огляд стерилізатора парового ГК-100 | послуга | 1 |
| 9. | Поточний ремонт стерилізатора МІЗ-МА | послуга | 1 |
| 9.1 | Розбирання, пошук несправності, дефектація | послуга | 1 |
| 9.2 | Ремонт двигуна, заміна підшипника – 2 шт. | послуга | 1 |
| 9.3 | Збирання, налаштування, контроль технічних параметрів | послуга | 1 |

1. Послуги з ремонту повинні бути надані з моменту підписання договору по 21.12.2024 року.

2. Технічне обслуговування та ремонт проводиться за місцем розташування обладнання. Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника, за рахунок Учасника. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів для проведення технічного обслуговування та ремонту.

3. Послуги надаються протягом строку дії договору.

4. Виконавець несе відповідальність за додержанням своїм представником вимог з охорони праці, пожежної безпеки при виконанні робіт, наданні послуг.

5. Надати копію дозволу відповідно до законодавства з питань охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки.

6. Надати копію посвідчення та/або протокол навчання або інший документ з електробезпеки.

У складі тендерної пропозиції Учасник надає лист-погодження з даними технічними вимогами.