Додаток 2

до  тендерної документації

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Код за ДК 021:2015: 33170000-2 - Обладнання для анестезії та реанімації

(НК 024:2023 - 37710 - Система анестезіологічна загального призначення,

15076 - Жорсткий інтубаційний багаторазовий ларингоскоп)

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наркозно-дихальний апарат | комплект | 1 |
| 2 | Ларингоскопічний набір | комплект | 3 |

Загальні вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико–технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Тендерної документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником товару вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) настанови (інструкції) з експлуатації (застосування, використання), технічного опису, технічного паспорту українською мовою), в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій.

Підтвердження відповідності технічних характеристик запропонованого Учасником товару вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці 2, наведеної нижче.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації (сертифікату) або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

3. Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців, а також він повинен бути новим, таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.

4. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися інженерами, сертифікованими виробником.

На підтвердження Учасник повинен надати лист в довільній формі щодо здійснення сервісного обслуговування товару сертифікованим сервісним інженером.

5. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер закупівлі, а також назву предмета закупівлі.

6.Учасник повинен провести безкоштовне кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження надати гарантійний лист про забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

Медико – технічні вимоги

до наркозно-дихального апарату

| № | Медико-технічні вимоги | Відповідність зазначити (так або ні) з обов’язковим посилання на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальні характеристики |  |
| 1.1 | Апарат призначений для інгаляційної анестезії у дорослих та дітей |  |
| 1.2 | Апарат повинен мати сенсорний кольоровий TFT екран з діагоналлю не менше 12 дюймів з роздільною здатністю не гірше 800×600 пікселів |  |
| 1.3 | Апарат повинен керуватися за допомогою багатофункціональної ручки управління, сенсорного екрану та кнопок на корпусі апарату |  |
| 1.4 | Відображення на екрані кривих: тиску, потоку, об’єму та петель: тиск-об’єм, потік – об’єм, тиск - потік |  |
| 1.5 | Кольорове відображення фаз дихання |  |
| 1.6 | Апарат повинен бути мобільним та оснащений чотирма колесами з гальмами на кожному колесі |  |
| 1.7 | Вага апарату повинна бути не більше 125кг |  |
| 1.8 | Апарат повинен мати не менше трьох розеток на задній панелі для підключення додаткового обладнання |  |
| 1.9 | Апарат використовує для живлення джерело змінного струму: від мережі (120—240В, 50/60Гц) |  |
| 1.10 | Апарат повинен мати резервне джерело живлення, з часом автономної роботи не менше 90 хвилин |  |
| 1.11 | Апарат повинен мати комунікаційні порти для технічного обслуговування |  |
| 1.12 | Апарат повинен мати три впускні отвори подавання газу з трубопроводів (кисню, повітря, закису азоту). |  |
| 1.13 | Апарат повинен мати додаткові впускні отвори подавання газу з балонів (кисню, закису азоту), які кріпляться до апарату |  |
| 1.14 | Використання в системі вентиляції кисню або стисненого повітря як рушійного газу |  |
| 1.15 | Апарат повинен мати електронний змішувач газів |  |
| 1.16 | Апарат повинен мати резервний витратомір, для подавання кисню в умовах припинення електропостачання. |  |
| 1.17 | Апарат повинен мати можливість екстреної подачі кисню до 75 л/хв |  |
| 1.18 | Апарат повинен працювати у межах тиску газів (повітря, О2, N2O) на вході, не гірше 280—600 кПа |  |
| 1.19 | Об’єм абсорбера не більше 1500 мл |  |
| 1.20 | Наявність системи відведення анестетичних газів, яка підключається до централізованої лікарняної системи утилізації |  |
| 1.21 | Наявність модуля моніторингу анестетичних газів (енфлюран, ізофлюран, севофлюран або десфлюран) |  |
| 1.22 | Вимірювання концентрації кисню за допомогою парамагнітного датчика |  |
| 1.23 | Наявність антигіпоксичної системи суміші свіжого газу (мін. 25 % кисню) |  |
| 1.24 | Апарат повинен бути обладнаний манометром тиску в дихальних шляхах з діапазоном вимірювання не гірше ніж від –20 до +100смH2O |  |
| 2 | Режими вентиляції |  |
| 2.1 | Ручний режим вентиляції |  |
| 2.2 | Вентиляція з контролем по об’єму (VCV) |  |
| 2.3 | Вентиляція з контролем по тиску (PCV) |  |
| 2.4 | Управління об’ємом регульований тиском (PRVC) |  |
| 2.5 | Синхронізована переміжна примусова вентиляція з керованим об’ємом (SIMV-V) |  |
| 2.6 | Синхронізована переміжна примусова вентиляція з керованим тиском (SIMV-P) |  |
| 2.7 | Синхронізована переміжна примусова вентиляція з управлінням об’ємом та з регулюванням по тиску (SIMV-PRVC) |  |
| 2.8 | Спонтанний режим вентиляції з підтримкою тиском (SPONT/PSV) |  |
| 3 | Параметри, що регулюються |  |
| 3.1 | Діапазон дихального об’єму що регулюється повинен бути не гірше ніж 10—1600 мл |  |
| 3.2 | Апарат повинен регулювати частоту дихання не гірше ніж від 1 до 100 вдих/хв; крок зміни: 1 вдих/хв |  |
| 3.3 | Апарат повинен регулювати час вдиху не гірше ніж від 0,1 до 10,0с; крок зміни: 0,1с |  |
| 3.4 | Апарат повинен змінювати коефіцієнт співвідношення вдиху до видиху I:E не гірше ніж від 4:1 до 1:10, крок зміни: 0,5 |  |
| 3.5 | Апарат повинен регулювати паузу вдиху в діапазоні не гірше ніж від 0 до 60%; крок зміни: 5% |  |
| 3.6 | Апарат повинен створювати позитивний тиск наприкінці видиху (PEEP) в межах не гірше ніж від 3 до 30 см H2O; крок зміни: 1 см H2O. |  |
| 3.7 | Апарат повинен створювати підтримку тиском в межах не гірше ніж від 0 до 70 см H2O; крок зміни: 1 см H2O |  |
| 3.8 | Апарат повинен керувати тиском в межах не гірше ніж від 5 до 70 см H2O; крок зміни: 1 см H2O |  |
| 3.9 | Апарат повинен мати тригер по потоку з межами не гірше ніж від 1 до 20 л/хв; крок зміни: 0,1 л/хв |  |
| 3.10 | Апарат повинен мати тригер за тиском з межами не гірше ніж від 1 до 20 см H2O; крок зміни: 1 см H2O |  |
| 3.11 | Апарат повинен мати діапазон чутливості тригера видиху не гірше ніж 5-80%; крок 5% |  |
| 4 | Параметри що моніторуються |  |
| 4.1 | Апарат повинен відстежувати наступні параметри: - дихальний об’єм - хвилинний об’єм вентиляції - хвилинний об’єм спонтанної вентиляції - частота дихання, частота спонтанного дихання - піковий , середній тиск та тиск плато в дихальних шляхах - РEEP (Позитивний тиск наприкінці видиху) - коефіцієнт співвідношення вдиху до видиху I:E - опір дихальних шляхів - комплайнс дихальних шляхів - концентрація кисню при вдиху - концентрація вуглекислого газу при вдиху - парціальний тиск вуглекислого газу при видиху - концентрація закису азоту при вдиху - парціальний тиск закису азоту при видиху |  |
| 4.2 | Мінімальна альвеолярна концентрація (MAC) |  |
| 5 | Сигнали тривоги |  |
| 5.1 | Апарат повинен мати звукові та візуальні сигнали тривоги з багаторівневою системою сигналізації з пріоритетом тривоги та регулювання рівня гучності, вимикати звуковий сигнал тривоги не менше ніж 120с |  |

Комплектація:

1. Блок наркозного апарату -1 шт.

2. Абсорбер вуглекислого газу – 1 шт.

3. Модуль моніторингу анестетичних газів - 1 компл.

4. Дихальний контур для дорослих , багаторазового використання – 1 шт.

5. Випарник для севофлюрану системою заливки Quik-Fill – 1 шт.

6. Бронхіальний аспіратор – 1 компл.

7. Шланг подачі кисню – 1 шт.

8. Шланг подачі повітря – 1 шт.

9. Система відведення анестетичних газів  - 1 компл

10. Медичний компресор – 1 шт

Медико-технічні вимоги до ларингоскопічного набору

| № | Медико-технічні вимоги | Відповідність зазначити (так або ні) з обов’язковим посилання на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Сумісність з системою стандарту DIN EN ISO 7376 - можливість обробки в автоклаві при температурі 1340С - розташування світлодіодної лампи в ручці - стандартна рукоятка - леза типу Макінтош: розмір 1 для немовлят – довжина 95 мм – 1 шт, розмір 2 для дітей – довжина 102 мм – 1 шт, розмір 3 для дорослих – довжина 133 мм розмір 4 великий - довжина 154 мм -наявність кейсу |  |