Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Предмет закупівлі:

«ДК 021:2015:33160000-9 Устаткування для операційних блоків» (Операційний світильник стельовий однокупольний (НК 024:2023:12282 - Операційний світильник)»

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операційний світильник стельовий однокупольний | шт | 1 |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1. Товар, що пропонується, повинен бути таким, що не перебував в експлуатації (використанні), за допомогою цього товару не проводились демонстраційні заходи, без зовнішніх пошкоджень (ознак технічних пошкоджень, подряпин, неоднорідного кольору тощо), відповідати діючим в України вимогам (стандартам, технічним умовам).

2. Товар повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та медичних виробів та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. Необхідні декларації про відповідність, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, повинні бути надані постачальником при поставці товару.

3. Запропонований товар повинен відповідати заявленим вимогам. Для підтвердження учасник у складі пропозиції надає заповнену таблицю про відповідність медико-технічним вимогам.

4. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару належної якості та з відповідним строком придатності, у необхідній кількості та у встановлені терміни учасник у складі пропозиції надає оригінал гарантійного листа від виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідно повноваження поширюються на територію України), чи іншого уповноваженого на це виробником (з документальним підтвердженням такого), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією учасника. Гарантійний лист повинен включати дату та номер оголошення, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі згідно оголошення та назву замовника. Якщо гарантійний лист виданий представництвом чи філією виробника, то учасник повинен у складі пропозиції надати документальне підтвердження таких повноважень, наданих виробником товару.

5. При поставці товару повинна додержуватись цілісність оригінальної упаковки з необхідними реквізитами виробника.

6. Поставка товару здійснюється за рахунок постачальника (доставка товару до місця поставки, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки).

Адреса поставки: 32400, Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, місто Дунаївці, вул. Соборна, 7.

7. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник.

МЕДИКО–ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № з/п | Медико-технічні характеристики | Параметри | Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Живлення виробу |
| 1.1 | Електроживлення виробу | AC 100-240 В, 50-60 Гц |  |
| 2 | Технічна специфікація (стандартна) |
| 2.1 | Призначення | Операційна лампа призначена для забезпечення освітлення хірургічної області при огляді пацієнта під час хірургічних операцій, діагностики та лікування |  |
| 2.2 | Режим роботи виробу | Безперервний |  |
| 2.3 | Тип, не гірше | Однокупольна стельова лампа |  |
| 2.4 | Захист від ураження електричного струму | Клас захисту I |  |
| 2.5 | Захист від шкідливої дії води або твердих частин | Головна частина: IP43 |  |
| 2.6 | Центральна освітленість, не гірше | 130 000 люкс |  |
| 2.7 | Електронний діапазон регулювання освітлення, не вужче вказаного діапазону | 30-100% |  |
| 2.8 | Діаметр світлового поля (світлової плями) d10, не вужче вказаного діапазону | 15-25 см |  |
| 2.9 | Діаметр світлового поля (світлової плями) d50, не вужче вказаного діапазону | 9-15 см |  |
| 2.10 | Глибина освітленості при 60%, не менше | 75 см |  |
| 2.11 | Колірна температура, три рівні | 3800/4300/4800 К |  |
| 2.12 | Індекс передачі кольору Ra , не менше | 96 |  |
| 2.13 | Індекс візуалізації спеціального кольору R9 , не менше | 95 |  |
| 2.14 | Управління світловим блоком програмним забезпеченням на Android | Можливість |  |
| 2.15 | Головну рукоятку можна від’єднувати та стерилізувати | Відповідність |  |
| 3 | Вимоги до функцій ручного контролера на освітлювальному блоці |
| 3.1 | Рівень регулювання для обраної функції, не гірше | - Три різні діаметри світлового поля - Три рівні освітлення - Три колірні температури |  |
| 3.2 | Режими роботи, не гірше | Максимальний режим, режим приглушеного світла |  |
| 4 | Вимоги до функцій сенсорного контролера на освітлювальному блоці |
| 4.1 | Зменшення діаметру світлового поля | Наявність |  |
| 4.2 | Збільшення діаметру світлового поля | Наявність |  |
| 4.3 | Кнопка рівня освітленості | Наявність |  |
| 5 | Комплектація |
| 5.1 | Освітлювальний блок | Наявність |  |
| 5.2 | Стельове кріплення | Наявність |  |
| 5.3 | Інструкція користувача | Наявність |  |

Примітка:

1) у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати як "або еквівалент".

2) якщо учасник пропонує інший товар (еквівалент) ніж передбачений цією тендерною документацією, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за всіма показниками. У такому випадку Учасник додатково повинен надати у складі пропозиції детальний опис товару, відомості про виробника та документальне підтвердження від виробника товару повної відповідності технічних характеристик запропонованого товару.