# Додаток 2

до Оголошення

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

«код ДК 021:2015 - 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (38671 – Стерилізатор паровий)»

| №з/п | Найменування | Код та назва у відповідності до НК 024:2019 | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стерилізатор паровий СП ГК-100 | 38671 – Стерилізатор паровий | шт. | 2 |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Введення в експлуатацію медичного обладнання здійснюється сертифікованим спеціалістом Учасника (надати гарантійний лист). В гарантійному листі повинно бути посилання на найменування Замовника торгів та номер оголошення про проведення цих торгів.

Гарантійний термін експлуатації товару не менше 12 місяців, з можливістю післягарантійного обслуговування. Гарантійне обслуговування повинно виконуватися сервісним центром на території України. На підтвердження такої інформації Учасник повинен надати у складі пропозиціїі інформацію про назву, його місцезнаходження та контактні номери сервісного центру. Також, у разі настання гарантійного випадку, Учасник повинен надати гарантійний лист про те, що приїзд сервісного інженера буде здійснюватися не пізніше двох днів після повідомлення про несправність товару (надати сканований оригінал).

2. Надати в складі пропозиції відповідні документи (посвідчення) видані компетентними органами, щодо проходження кваліфікованими працівниками учасника, які будуть здійснювати при поставці товару (монтаж, підключення, введення в експлуатацію обладнання) - навчання з охорони праці під час експлуатації обладнання що працює під тиском.

Учасник повинен надати у складі пропозиції:

Наявність документації:

- Керівництво з експлуатації

Паспорт посудини, що працює під тиском

Сертифікат відповідності вимогам Технічного Регламенту щодо медичних виробів

Декларація про відповідність медичних виробів

Сертифікат відповідності системи управління якістю, відповідно вимог ДСТУ EN ISO 13485:2018

Сертифікат ДСТУ ENISO 9001:2018 (ENISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю. Вимоги

Сертифікат оцінки відповідності згідно вимогам Технічному регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском

Декларація про відповідність Технічному Регламенту обладнання, що працює під тиском

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи про відповідність встановленим медичним критеріям безпеки на продукцію, стерилізатор паровий

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на документ, за яким виготовляється обладнання

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Параметри | Наявність | Відповідність запропонованого обладнання вимогам (Так/Ні) з посиланнями на відповідні сторінки технічного документу виробника |
| --- | --- | --- |
| Стерилізатор непрохідного типу | Відповідність |  |
| Горизонтальне розміщення стерилізаційної камери | Відповідність |  |
| Парогенератор (включно з кришкоюТЕНів) виготовлений з високолегованої нержавіючої сталі AISI321 | Відповідність |  |
| Кришка ТЕНів виготовлена з нержавіючої сталі AISI321 товщиною, не менше10 мм | Відповідність |  |
| Стерилізаційна камера виготовлена з високолегованої нержавіючої сталі AISI321 товщиною, не менше 3 мм | Відповідність |  |
| Зовнішні панелі виготовленні з оцинкованої сталі з полімерним покриттям, що забезпечує їх експлуатацію не менше 10 років без появи видимих дефектів | Відповідність |  |
| Всі водо-парові трубопроводи, що працюють під тиском виготовлені з високо легованої нержавіючої сталі AISI304 | Відповідність |  |
| Кріплення траверси кришки стерилізатора змонтовані на конічних підшипниках | Відповідність |  |
| Конденсатор виготовлено по типу трубчатого теплообмінника, з гарантованою якістю вакуумування 10 років | Відповідність |  |
| Наявність системи контролю рівня рідини, з можливістю зміни чутливості датчиків | Відповідність |  |
| Керування режимами здійснюється за температурою в парогенераторі | Відповідність |  |
| Точність керуванням режимами стерилізації не гірше + 1 0 С | Відповідність |  |
| Можливість одночасного контролю тиску в парогенераторі та стерилізаційній камері | Відповідність |  |
| Можливість перепрограмування режимів стерилізації оператором | Відповідність |  |
| Попереднє видалення повітря з камери – методом гравітаційної продувки | Відповідність |  |
| Вакуумна сушка простерилізованих виробів здійснюється за допомогою конденсатора | Відповідність |  |
| Використання в парогенераторі мідних ТЕНів з латунними штуцерами | Відповідність |  |
| Залишкова вологість текстильних матеріалів не більше 1% | Відповідність |  |
| Можливе ручне заливання води в парогенератор (заливна горловина входить в комплект поставки) | Відповідність |  |
| Наявність крану для заливу води в парогенератор з лівої сторони обладнання | Відповідність |  |
| Панель керування процесами стерилізації, манометр, моновакуометр розміщені з лівої сторони автоклава (обумовлено зручністю обслуговування і гарантує сто відсотковий захист оператора від попадання перегрітого пару t-132˚C на обличчя та руки при аварійному розриві, втраті своєї герметичності ущільнення стерилізаційної камери). Надати фото | Наявність |  |
| Наявність фільтра бактеріальної очистки повітря 0,3 мкм (входить в комплект поставки) | Відповідність |  |
| Напрацювання на відмову не менше ― 3000 циклів | Відповідність |  |
| Об`єм стерилізаційноїкамери, не менше, дм3 100 | Відповідність |  |
| Діаметр стерилізаційної камери, не менше, мм 400 | Відповідність |  |
| Висота завантаження, не менше, мм 785 | Відповідність |  |
| 1 режим (t˚C ― мин ― МПа) 132 ― 20 ― 0,2 | Відповідність |  |
| 2 режим (t˚C ― мин ― МПа) 120 ― 45 ― 0,11 | Відповідність |  |
| Має бути можливість змінювати кожен з режимів оператором в межах, (t˚C ― мин ― МПа) 105…134 – 5…60 – 0,05…0,22 | Наявнісь |  |
| Потужність не більше, кВт 12 | Відповідність |  |
| Продуктивність вбудованого парогенератора, кг/год пари 16 | Відповідність |  |
| Напруга не більше В, 380 | Відповідність |  |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В) не менше мм, 1050 х 600 х 1500 | Відповідність |  |
| Маса не більше кг, 165 | Відповідність |  |
| Загальна гарантія на устаткування 12 місяців | Відповідність |  |
| Рік виготовлення не раніше 2022 | Відповідність |  |
| Надати фото медичного виробу, а саме стерилізатора, який пропонується, щоб уникнути незручності при його обслуговуванні та монтажу обладнання | Наявність |  |
| Оригінал або копія Гарантійного листа виробника яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів у кількості, якості та в терміни, визначені Оголошенням та пропозицією Учасника торгів, повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі | Наявність |  |

ЕКВІВАЛЕНТ НА ЗАЯВЛЕНИЙ ТОВАР НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО. У РАЗІ, ЯКЩО ЗАПРОПОНОВАНИЙ ПЕРЕМОЖЦЕМ АУКЦІОНУ ТОВАР ВИЯВИТЬСЯ ЕКВІВАЛЕНТОМ, ПРОПОЗИЦІЮ БУДЕ ВІДХИЛЕНО!

Загальна вартість пропозиції повинна включати:

- постачання товару до місця експлуатації;

- монтажні роботи;

- пуско – налагоджувальні роботи;

- навчання персоналу.