**Комунальне некомерційне підприємство Бородянської селищної ради**

**«Бородянська центральна районна лікарня»**

**(КНП БСР «Бородянська ЦРЛ»)**

**ЗМІНИ**

що внесені в додаток №3 до ТД в частині: медико - технічні вимоги – в табличній частині.

код ДК 021:2015: 33190000-8 -Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Холодильник для банку крові)

|  |  |
| --- | --- |
| Було | Внесені зміни |
| **Найменування характеристик та функцій** | **Вимоги** | **Найменування характеристик та функцій** | **Вимоги** |
| Призначення | зберігання цільної крові | Призначення | зберігання цільної крові |
| Тип холодильної шафи  | вертикальна | Тип холодильної шафи  | вертикальна |
| Холодильна рідина | R134a – 420 г | Холодоагент | R600a |
| Зовнішні розміри (Ш x Гx В)  | не більше 720x690x1730 мм | Зовнішні розміри (Ш x Гx В)  | не більше 570x580x1540 мм |
| Внутрішні розміри (Ш x Г x В)  | не менше 620x490x1160 мм | Внутрішні розміри (Ш x Г x В)  | не менше 450x360x940 мм |
| Корисний об'єм  | не менше 358 л | Корисний об'єм  | не менше 155 л |
| Двері  | скляні, з електричним підігріванням | Двері  | скляні, з електричним підігріванням |
| Ізоляція | твердий пінополеуретан (без фтору) | Внутрішні двері | наявність |
| Кількість полиць | не менше 5 | Замок дверей | наявність |
| Дозволене навантаження на кожну полицю  | не менше 25 кг | Ізоляція | твердий пінополеуретан (без фтору) |
| Спосіб охолодження | примусова циркуляція охолодженого повітря | Кількість полиць | не менше 4 |
| Зовнішня поверхня | сталь з напиленням | Дозволене навантаження на кожну полицю  | не менше 13,5 кг |
| Внутрішня поверхня | нержавіюча сталь | Спосіб охолодження | примусова циркуляція охолодженого повітря |
| Система комп'ютерного управління | наявність | Режим розморожування | автоматичний |
| Головна лампа  | LED 3Вт | Зовнішня поверхня | сталь з напиленням |
| Вага нетто  | не більше 158 кг | Внутрішня поверхня | нержавіюча сталь |
| Діапазон температури  | 4°С ± 1°С | Мікропроцесорне керування | наявність |
| Рівень шуму  | не більше 43 дБ(A) | Головна лампа  | LED 3Вт |
| Функція USB / рекордер температури | опційна можливість | Вага нетто  | не більше 110 кг |
| Система сигналізації | сигнал про високу та низьку температуру, помилку датчика,відключення живлення, низький заряд акумулятора, відчинення дверей | Діапазон температури  | 4°С ± 1°С |
| Тестовий отвір | наявність | Рівень шуму  | не більше 43 дБ(A) |
|  |  | Споживана потужність | не більше 350 Вт |
|  |  | Функція USB / рекордер температури | опційна можливість |
|  |  | Система сигналізації | сигнал про високу та низьку температуру, помилку датчика,відключення живлення, низький заряд акумулятора, відчинення дверей |
|  |  | Тестовий отвір | наявність |

 **Уповноважена особа : О.В.Каташов**