# Додаток 2

# до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

Апарат радіохвильовий (за ДК 021:2015:33160000-9: Устаткування для операційних блоків, НК 024:2019 код 33602 «Ендоскопічний генератор електрохірургічної діатермічної системи»)

| № | Найменування | Відповід-ність* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Потужність приладу не менш ніж 200 Ват |  |
| 2 | Потужність у режимі РІЗАННЯ не менш ніж 200 Ват |  |
| 3 | Потужність у режимі КОАГУЛЯЦІЯ не менш ніж 120 Ват |  |
| 4 | Робоча частота – 1,76 МГц |  |
| 5 | Наявність режимів чистого і змішаного різання в монополярному режимі |  |
| 6 | Наявність режимів монополярної і біполярної коагуляції |  |
| 7 | Наявність постійної індикації включення напруги живлення, видів і режимів роботи, рівня вихідній потужності |  |
| 8 | Наявність захисту від розряду дефібрилятора |  |
| 9 | Наявність звукового частотно-тембрового супроводу зміни рівня вихідній потужності, режимів роботи та включення вихідного ВЧ-струму |  |
| 10 | Напруга живлення апарату - напруга мережі змінного струму 220±22 В з частотою 50±1 Гц. |  |
| 11 | Система безпечного використання нейтрального електроду. Світловий та звуковий сигнал при розриві кабелю нейтрального електроду |  |
| 12 | Можливість зміни інструментів під час роботи без вимикання системи та перевантаження |  |
| 13 | Всі інструменті та приладдя повинно бути багаторазового використовування та бути стійкими до стерилізації |  |
| 14 | Електронний блок з світлодіодними індикаторами для відображення параметрів. |  |
| 15 | Нейтральний електрод, загальною площею не менше 300 см3 зі з’єднувальним кабелем, довжиною не менше 3м. |  |
| 16 | Наявність двопедального ножного перемикача |  |
|  | Тримач монополярних електродів |  |
|  | Тримач біполярних електродів |  |
|  | Пінцет біполярний, 200 мм |  |
|  | Комплект монополярних електродів, гінекологічний (12 електродів) |  |
| 17 | Надається сервісне обслуговування на весь період експлуатації, згідно з умовами гарантійного листа щодо обслуговування апаратури. |  |
| 18 | Проводиться монтаж обладнання та навчання персоналу сертифікованими фахівцями на місці установки (за додатковою угодою). |  |
| 19 | Гарантійне – не менше 12 міс. та післягарантійне обслуговування |  |

Загальні вимоги

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Оголошення.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

3. Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу).

У разі, якщо у медико-технічних вимогах міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму,  патент,  конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника − читати  "або еквівалент".