Додаток №2 до тендерної документації

МЕДИКО –ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

на закупівлю товару

«Лабораторні реактиви» («Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні»)

ЛОТ № 1 «Реагенти для FIA8000 кількісний експрес-аналізатор (закрита система)»

Очікувана вартість предмета закупівлі 213000,00  грн. з ПДВ.

| № п/п | Детальний код ДК 021:2015 | Найменування | Медико-технічні умови | Код НК 024:2023 | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33696500-0 | Експрес-тест PCT/прокальцитонін (кількісний), 25 шт/ уп. CG 1007 | тест призначений для кількісного визначення in vitro PCT (прокальцитонін) в сироватці, плазмі або цільній крові. Діапазон вимірювання 0.1-50.0 нг/мл Нижня межа чутливості ≤1 нг/мл Точність всередині проби ≤10% Точність між пробами ≤15% Відновлення 98% | 54313 Прокальцитонін IVD (діагностика in vitro ), набір, імунофлюоресцентнний аналіз | набір | 6 |
| 2 | 33696500-0 | Експрес-тест D-Dimer (кількісний), 25 шт/уп.CG 1006 | тест призначений для кількісного визначення in vitro D-Dimer (D-Димер) в плазмі або цільній крові. Діапазон вимірювання 0.1-10.0 мг/Л Нижня межа чутливості ≤1 мг/Л Точність всередині проби ≤10% Точність між пробами ≤15% Відновлення 99% | 47343 D-димер IVD (діагностика in vitro ), набір, імунохроматографічний тест (ІХТ), експрес-тест | набір | 8 |
| 3 | 33696500-0 | Експрес-тест HbA1C/глікований гемоглобін (кількісний) CG 1017 | одностадійний тест для визначення HbA1 призначений для кількісного визначення HbA1c в цільній крові. Діапазон вимірювання 2% - 14% Нижня межа чутливості ≤ 2% Точність всередині проби ≤10% Точність між пробами ≤15% | 53316 Глікований гемоглобін (HbA1c) IVD (діагностика in vitro ), реагент | набір | 10 |
| 4 | 33696500-0 | Експрес-тест Hs-CRP/СРБ високочутливий (кількісний) CG 1003 | одностадійний Експрес-Тест hs-CRP (Колоїдне Золото) призначений для кількісного визначення in vitro С-реактивного білка (hs-CRP) у сироватці крові, плазмі, або цільної венозної крові або крові з пальця. Діапазон вимірювання 0.5 ~ 200 мг/Л Нижня межа чутливості ≤0.5 мг/Л Точність у межах проби ≤10% Точність поміж пробами ≤15% Відтворюванність: hs-CRP 101 % (у середньому) CRP 103 % (у середньому) | 53707 C-реактивний білок (СРБ) IVD (діагностика in vitro ), реагент | набір | 10 |
| 5 | 33696500-0 | Експрес-тест cTnI/тропонін (кількісний) CG 1001 | одностадійний Експрес-Тест призначений для кількісного визначення in vitro Серцевого Тропоніну I (cTnI) у сироватці, плазмі, або цільної крові. Діапазон вимірювання 0.5-50.0 Нг/мл Нижня межа чутливості ≤0.5 Нг/мл Точність у межах проби ≤10% Точність поміж пробами ≤15% Відтворюваність 95% (у середньому) | 46989 Тропонін I IVD (діагностика in vitro ), набір, імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз | набір | 8 |

І. Загальні вимоги до предмету закупівлі

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати спеціальним медико – технічним вимогам, викладеним вище у даному додатку до тендерної документації.

2. Підтвердження відповідності запропонованого Учасником товару технічним характеристикам, встановленим у даному додатку до Документації, надається Учасником також у формі заповненої таблиці з посиланням на відповідні технічні характеристики (вимоги) зазначені в специфікації Замовника.

3. Товар запропонований Учасником, повинен бути дозволений для застосування та  введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати:

- скановані з оригіналів або належно завірених копій декларації про відповідність або інших документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) лабораторних реактивів за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

4. Термін придатності реактивів на момент поставки до замовника повинен становити не менше як 80% від загального терміну зберігання встановленого виробником. (надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції).

5. Кількість товару в межах кожної партії визначається замовником в залежності від фактичної потреби, та вказується у заявці на поставку, що надсилається замовником постачальнику за допомогою засобів зв’язку (поштою, факсом, особисто, тощо).

6. Тара та упаковка товару повинна відповідати вимогам  встановленним до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки).

7. Зберігання та постачання реагентів повинно здійснюватися відповідно до вимог інструкції з використання.

8. У разі поставки товару неналежної якості або товару, що не буде відповідати вимогам  державних стандартів, учасник зобов’язується за свій рахунок протягом  7-ми календарних днів після отримання повідомлення замовника усунути недоліки або замінити неякісний товар на товар належної якості.(надати гарантійний лист).

9. Учасник має право подати еквівалент товару зазначеного Замовником у медико-технічних вимогах, при подачі еквіваленту вказується назва еквіваленту, слово «еквівалент» та назва товару згідно медико-технічних вимог на який подається еквівалент. А також Учасник  надає копії інструкцій з використання та подає у складі тендерної пропозиції порівняльну таблицю еквівалентності у наступній формі:

| № п/п | Найменування товару відповідно до тендерної документації | Найменування запропонованого товару у тендерній пропозиції |
| --- | --- | --- |
|  | Торгівельна назва, форма випуску, дозування, технічні характеристики вказані замовником в специфікації (додаток № | Од. виміру | Кількість | Торгівельна назва, форма випуску, дозування, технічні характеристики запрпонованого еквіваленту | Од. виміру | Кількість |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

10. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції скан-копію дозволу (ліцензії) відповідного органу на провадження такого виду діяльності або лист-пояснення про відсутність потреби у такому дозволі.

11. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості, учасник надає оригінал гарантійного листа від виробника, якщо учасник не є виробником товару його офіційного представника, дистриб’ютора, дилера в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо від виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні  терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника.

12. Довідку в довільній формі завіреною учасником про те, що при здійсненні господарської діяльності учасник дотримується заходів із захисту довкілля.

Еквівалентом (аналогом) лабораторного реактиву в розумінні даної тендерної документації є реактив якість, діюча речовина (міжнародна назва), дозування, форма випуску, концентрація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі. Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів.

ТП, що не відповідає технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі буде відхилена як така, що не відповідає вимогам ТД.

ЛОТ № 2 «Лабораторні реактиви» («Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні»)

Очікувана вартість предмета закупівлі 500000,00  грн. з ПДВ.

Загальні вимоги:

- З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал  гарантійного листа від виробника або офіційного представника виробника (статус офіційного представника повинно бути підтверджено листом від виробника виданим не раніше 2019 р), яким виробник або офіційний представник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення закупівлі. Гарантійний лист повинен бути виданий на кожну позицію предмета закупівлі.

- Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80%. від строку  виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист.

Специфікація на закупівлю

| 3 | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЛПВЩ Набір реагентів: Реагент1, 1х30мл + Реагент2, 1х10мл + Калібратор, 1х3мл | шт | 6 |
|  | ЛПНЩ Набір реагентів: Реагент1, 1х30мл + Реагент2, 1х10мл + Калібратор,1х3мл | шт | 10 |
|  | Білірубін Загальний (напів-авто) Набір реагентів: Реагент1, 1x500мл + Реагент2, 1x50мл + Калібратор, 2x3мл | шт | 3 |
|  | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Набір реагентів: Реагент1, 1х500мл + Реагент2, 1х100мл | шт | 3 |
|  | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) Набір реагентів: Реагент1, 1х500мл + Реагент2, 1х125мл | шт | 3 |
|  | Хімічний контроль Набір реагентів: Рівень1, 1х5мл + Рівень2, 1х5мл | шт | 5 |
|  | Креатинін Набір реагентів: Реагент1, 1х250мл + Реагент2, 1х250мл + Стандарт, 1х5мл | шт | 5 |
|  | Глюкоза Оксидазна Набір реагентів: Реагент1, 1х500мл + Стандарт, 1х5мл | шт | 4 |
|  | Сечовина Набір реагентів: Реагент1, 1х500мл + Реагент2, 1х100мл + Стандарт, 1х5мл | шт | 4 |
|  | Матеріал контролю гематологічний атестований багато параметричний Para 12 Extend: 1 x 2.5 мл (1 Норма) | шт | 10 |
|  | Розчин ізотонічний, фасування: 20л | шт | 24 |
|  | Розчин для промивання, фасування: 1л | шт | 48 |
|  | Лізуючий розчин, фасування: 1л | шт | 12 |
|  | Розчин для очистки фасування 50мл | шт | 15 |
|  | Система для забору крові з капіляром 200 мкл (mcl) ЕДТА-КЗ червона | шт | 1700 |
| 16. | Реакційні кювети Тип В (160стріпів/уп) | комп | 50 |
| 17. | Очищуваний розчин для біохімічного аналізатора 500 мл | флак | 2 |
| 18. | Білірубін Прямий (напів-авто) Набір реагентів: реагент1, 1х500 мл+Реагент2,1х50 мл+Калібратор,2х3 мл | шт | 5 |
| 19. | Загальний білок набір реагентів: реагент1, 1х500мл+Стандарт,1х5 мл | шт | 1 |

Медико-технічні вимоги

| № з/п | Найменування товару | Детальний код ДК 021:2015 | Медико-технічні вимоги | Відповідність медико-технічним вимогам Так/ні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розчин ізотонічний 20л 42651 - Буферний ізотонічний сольовий розчин, IVD; | 33696300-8 | Реагент діагностичний для гематологічного аналізатора MicroCC 20+ Призначення: Для розведення при підрахунку числа та розміру клітин у гематологічних аналізаторах Характеристика: Буферний водний розчин з фіксованими параметрами рН, електропровідності (мікроСіменс на см) та осмолярності (міліОсмоль на кг). Безбарвна рідина. Об’єм фасування, л: 20 л. Упаковка: М’який пластиковий контейнер, поміщений у картонну коробку Розмір зовнішньої картонної упаковки Внутрішній діаметр горловини контейнеру, мм: 32 Склад продукту: Сульфат натрію <2.0% Хлорид натрію <0.025% Лимонна кислота <0.2% Буфери <0.2% Солі ЄДТА <0.1% Запобіжні речовини <0.15% Протимікробні речовини <0.2% Стабілізатори <0.04% Загальний термін придатності, місяців: 24 Гарантійний термін придатності розчину після вскриття, до повного використання Температура зберігання,С: 4-35 Продукт повинен мати відповідне маркування із обов’язковим зазначенням наступної інформації: : назва продукту, дата виготовлення продукту, кінцева дата придатності, номер та дата державної реєстрації, його призначенням до застосування, наявність на упаковці QR-коду. |  |
| 2. | Розчин для промивання 1л. 63377 -Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД; | 33696300-8 | Реагент діагностичний для гематологічного аналізатора MicroCC 20+ Призначення : Для очищення рідинно-провідних магістралей у гематологічних аналізаторах ХАРАКТЕРИСТИКА: Буферний водний розчин з фіксованими параметрами рН, електропровідності (мікроСіменс на см) та осмолярності (міліОсмоль на кг) . Рідина синього кольору Об’єм фасування, л: 1 Пакування: Пластиковий флакон Внутрішній діаметр горловини флакону,мм : 25 Склад продукту Протеолітичний фермент <1% , Хлорид натрію <0.6% Буфера та стабілізатори <1.0% ,Консерватори та сурфактанти<0.4% Продукт повинен мати відповідне маркування із обов’язковим зазначенням наступної інформації: : назва продукту, дата виготовлення продукту, кінцева дата придатності, номер та дата державної реєстрації, його призначенням до застосування, наявність на упаковці QR-коду. Температура зберігання,С: 4-35 Загальний термін придатності,місяців: 36 Гарантійний термін придатності розчину після вскриття, днів: до повного |  |
| 3. | Матеріал контролю гематологічний атестований багато параметричний Para 12 Extend: 1 x 2.5 мл (1 Норма) 55866 - Підрахунок клітин крові IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал | 33696200-7 | Призначення :Для оцінки точності та достовірності результатів, отриманих на гематологічних аналізаторах. Об’єм фасування, мл-2,5 Температура зберігання,С – 2-8 Наявність у паспорті атестованих значень: для MicroCC 20+ Загальний термін придатності, місяців : 6 Гарантований термін придатності після вскриття, днів – 30 Кількість атестованих показників -12 |  |
| 4 | Лізуючий розчин, фасування: 1 л 61165 - Реагент для лізису клітин крові ІВД; | 33696300-8 | Реагент діагностичний для гемолітичного аналізатору аналізатора MicroCC 20+ Призначення : Для руйнування еритроцитів крові при підрахунку лейкоцитів ХАРАКТЕРИСТИКА:Водний розчин з фіксованими параметрами рН. Безбарвна рідина Об’єм фасування, л: 1 Пакування: Пластиковий флакон Внутрішній діаметр горловини флакону,мм : 25 Кришка: З контролем першого вскриття Склад продукту: Тетродецілтріметіламонія бромід 23 г/л; Буфери та стабилізатори < 0.2% Солі ЄДТА < 0.1% Запобіжні речовини < 0.2% рН 7.2; Температура зберігання,С: 4-35 Продукт повинен мати відповідне маркування із обов’язковим зазначенням наступної інформації: назва продукту, дата виготовлення продукту, кінцева дата придатності, номер та дата державної реєстрації, його призначенням до застосування, наявність на упаковці QR-коду. Загальний термін придатності, місяців: 24 |  |
| 5 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 52925 - Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, реагент | 33696500-0 | Склад набору Набір реагентів: Реагент1, 1х500мл + Реагент2, 1х100мл Довжина хвилі 340 нм Стабільність реактиву . Робочий реагент стабільний протягом двох тижнів (2-8 ° C) Зберігання в холодильнику при 2-8 ° C. Стабільність : Реагенти стабільні до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетках. Реагенти повинні бути прозорими і безбарвними. Набір реагентів можна використовувати як бі- і як моно реагент. Для приготування робочого (моно) реагенту змішати 5 обсягів реагенту R1 і 1 обсяг реагенту R2 в одноразовій ємності. |  |
| 6 | ЛПВЩ 53393: Холестерин ліпопротеїнів високої щільності IVD, реагент; | 33696500-0 | Набір реагентів: Реагент1, 1х30мл + Реагент2, 1х10мл + Калібратор, 1х3мл Реагенти 1. ЛПВЩ-Холестериновий реагент 1: Хлорид магнію - 100 мМ, аміноантипірину - 1 ммоль/л, буфер, рН 7,0 ± 0,1, консервант. 2. ЛПВЩ-Холестериновий реагент 2: Пероксидаза хрону (POD) - 4 КМЕ/л, оксидаза холестерину з Pseudomonas (PEG-CE) - 1 КМО / л, естераза холестерину з Pseudomonas (PEG-CE) - 1 КМЕ/л, N - (2-гідрокси-3-сульфопропіл) - 3,5-діметоксіаналін (HDAOS) - 0,3 г/л, буфер, рН 7,0 ± 0,1, сурфактант, консервант. Зберігання та стабільність реагенту Реагент слід зберігати при 2-8ºС. Реагент стабільний протягом усього терміну придатності, зазначеному на етикетці пляшки. |  |
| 7 | Хімічний контроль НК 024:2019: 47869 — Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал) | 33696300-8 | Набір реагентів: Рівень1, 1х5мл + Рівень2, 1х5мл Стабільність Нерозведений 2-8°C До закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці. Розведений 2-8°C 7 днів, за винятком білірубіну і лужної фосфатази, які стабільні протягом 48 годин. |  |
| 8 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 52954 - Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометри-чний аналіз; | 33696500-0 | Набір реагентів: Реагент1, 1х500мл + Реагент2, 1х125млДовжина хвилі 340 нм Стабільність реактиву . Робочий реагент стабільний протягом 48 годин при кімнатній температурі (15 - 30 ° C) і протягом 14 днів у холодильнику (2 - 8 ° C) Зберігання в холодильнику при 2-8 ° C. Стабільність : Реагенти стабільні до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетках. Набір реагентів можна використовувати як бі- і як моно реагент. Для приготування робочого (моно) реагенту змішати 5 обсягів реагенту R1 і 1 обсяг реагенту R2 в одноразовій ємності. |  |
| 9 | Глюкоза Оксидазна 53301 - Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; | 33696500-0 | Набір реагентів: Реагент1, 1х500мл + Стандарт, 1х5мл Довжина хвилі 500 нм Склад реактиву: 1. Реагент глюкози (рідкий): глюкозооксидаза - 15 МЕ/мл, пероксидаза (хрону) - 1,2МЕ/мл, 4- аміноантипірину - 0,2 мМ, фенол - 4 мМ, інертні речовини та консерванти. 2. Стандарт глюкози: β-D-глюкози у водному розчині |  |
| 10 | Білірубін Загальний (напів-авто) 63410 - Загальний / кон'югований (прямий) білірубін ІВД, комплект, спектрофотометрія | 33696500-0 | Набір реагентів: Реагент1, 1x500мл + Реагент2, 1x50мл + Калібратор, 2x3мл Довжина хвилі 560 нм Зберігання реагенту: 1. Зберігати реагент в холодильнику при 2-8ºС. 2. Змішаний робочий реагент може зберігатися до восьми (8) годин при зберіганні в затемненому флаконі при кімнатній температу Пропорції робочого реагенту: Внести 0,05 мл (50 мкл) реагенту нітриту натрію до 1,0 мл реагенту загального білірубіну і перемішати. |  |
| 11 | Креатинін 53251 - Креатинін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз; | 33696500-0 | Набір реагентів: Реагент1, 1х250мл + Реагент2, 1х250мл + Стандарт, 1х5мл Склад реагенту: Реагенти 1. Реагент пікринової кислоти: розчин, що містить 10 мМ пікринової кислоти. 2. Натрію гідроксид: розчин, 240 мМ гідроксиду натрію. 3. Стандарт креатиніну (5 мг / дл (442 мкмоль \ л)): розчин містить креатинін в соляній кислоті в присутності консервантів. Зберігання реагенту 1. Обидва реагенти зберігаються при кімнатній температурі (15-30ºС). 2. Змішаний (робочий) реагент стабільний до одного (1) місяця при зберіганні при кімнатній температурі (15-30ºС). Довжина хвилі 510 нм |  |
| 12 | Сечовина 53587 Сечовина (Urea) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | 33696500-0 | Набір реагентів: Реагент1, 1х500мл + Реагент2, 1х100мл + Стандарт, 1х5мл Реагенти готові до використання. Концентрація в робочому реагенті: TRIS Буфер, pH 7,8 100 ммоль / л 2-оксоглутарат 5 ммоль / л AДФ 0,6 ммоль / л Уреаза > 20,000 Од / л Глутаматдегідрогеназа > 1,500 Од / л НАДН 0,25 ммоль / л Стабілізатори, консерванти Пропорції реактивів змішати 5 обсягів ферментного реагенту (R1) + 1 обсяг коферментного реагенту (R2). Довжина хвилі 340 нм Зберігання реагентів і стабільність Реагенти і стандарт стабільні до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці, за умови зберігання в холодильнику при 2-8 ° С Реагенти являють собою безбарвні прозорі рідини. Реагенти слід утилізувати при появі замутнення або виявленні в них твердих частинок. Робочий реагент стабільний протягом 2 тижнів при 2-8 ° С. |  |
| 13 | ЛПНЩ 41729-Низька щільність ліпопротеїнів (ЛПНЩ) холестерину ІVD, контроль) | 33696500-0 | Набір реагентів: Реагент1, 1х30мл + Реагент2, 1х10мл + Калібратор,1х3мл Зберігання та стабільність реагенту Реагенти стабільні протягом всього терміну придатності, зазначеного на етикетці при 2-8ºС. Матеріали, що поставляються 1. Реагент 1 для прямого визначення ЛПНЩ-холестерину (готовий до використання) 2. Реагент 2 для прямого визначення ЛПНЩ-холестерину (готовий до використання) |  |
| 14 | Реакційні кювети Тип В (160стріпів/уп) НК 024-2019 61033 | 33693000-4 | Реакційні кювети Тип В (160стріпів/уп) для аналізатора Biochem FC200 В упаковці 1440кювет + картка на кювети + картка на реагенти 1440 тестів |  |
| 15 | Система для забору крові з капіляром 200 мкл (mcl) ЕДТА-КЗ червона 57900 - Пробірка для збору зразків крові не вакуумна ІВД, з EDTA | 33693000-4 | Система для забору крові з капіляром (200 мкл,ЕДТА-К3), червона кришка на петлі виробник SC-SanguisCountingKotrollblutherstellungs-und >>VertriebsGmbH, Німеччина. 50 шт/уп. |  |
| 16 | Очищуючий розчин 63377 -Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД; | 33693000-4 | Очищуючий розчин: 500мл для автоматичного біохімічного аналізатору |  |
| 17 | Розчин для очистки фасування 50мл 63377 -Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД; | 33693000-4 | Призначення: Високоактивний розчин для видалення засорів, для термінового/екстреного обслуговування аналізатора. Характеристика: Прозора безбарвна рідина Об’єм фасування, л : 0,05. Пакування: Пластиковий флакон Склад продукту Гипохлорид натрия <20g/L, Гидроксид натрия, Тритон X100. Загальний термін придатності, місяців: 24 Температура зберігання,С: 4-35 Продукт повинен мати відповідне маркування із обов’язковим зазначенням наступної інформації: назва продукту, дата виготовлення продукту, кінцева дата придатності, номер та дата державної реєстрації, його призначенням до застосування. |  |
| 18 | Загальний білок 61900 - Загальний білок ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз; | 33693000-4 | Набір реагентів: : Реагент1, 1х500мл + Стандарт, 1х5мл Склад реагентів 1. Реагент загального білка: Гідроксид натрію (їдкий натр) 600 ммоль, Сульфат міді 12 ммоль, Тартрат натрію / калію 32 ммоль, Йодид калію 30 ммоль, наповнювачі. 2. Стандарт загального білка: бичачий альбумін 5 г / дл (50 г / л) Зберігання реагентів Реагент зберігати в холодильнику (2-8ºС) до терміну придатності. Стандарт зберігати при температурі 2-8С ° до терміну придатності. Довжина хвилі 540 нм |  |
| 19 | Білірубін Прямий (напів-авто) 63410 - Загальний / кон'югований (прямий) білірубін ІВД, комплект, спектрофотометрія | 33693000-4 | Набір реагентів: Реагент1, 1x500мл + Реагент2, 1x50мл + Калібратор, 2x3мл Довжина хвилі 560 нм Зберігання реагенту: 1. Зберігати реагент в холодильнику при 2-8ºС. 2. Змішаний робочий реагент може зберігатися до восьми (8) годин при зберіганні в затемненому флаконі при кімнатній температу Пропорції робочого реагенту: Внести 0,05 мл (50 мкл) реагенту нітриту натрію до 1,0 мл реагенту загального білірубіну і перемішати. |  |

1. Гематологічний аналізатор  Micro CC 20+ закрита система ,   тому еквіваленти розгладитись не будуть.

2. Товари, що постачаються повинні мати необхідні копії сертифікатів якості заводу-виробника, декларацію відповідності, або інший подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

3. Залишковий термін придатності на момент постачання повинен складати не менше ніж 80% від загального терміну їх зберігання, визначеного виробником даного товару.

4. Вимоги до тари та упаковки: тара та упаковка повинна відповідати вимогам встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Форма випуску повинна відповідати заявленому переліку. Товар, що поставляється повинен відповідати медико – технічним вимогам вказаним в даній документації.

У разі подання пропозиції, яка не відповідає медико-технічним вимогам та визначеному переліку, пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам документації електронних торгів.

ЛОТ № 3 «Лабораторні реактиви» («Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні»)

Очікувана вартість предмета закупівлі      122000,00             грн. з ПДВ

| № | Код класифікатору НК024:2023 | Код ДК 021:2015 | Найменування | Медико-технічні вимоги | Од. вимірювання | Відповід-ність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52867 Множинні електроліти IVD (діагностика in vitro ), калібратор | 33690000-3 | Калібратор 1 (K,Na,Ca,pH,Cl) (для аналізатору електролітів) АЕК.011 | Призначення: призначений для калібрування аналізаторів електролітів АЭК-01 та EL-5 по одній або по двох точках та його промивки між пробами. Склад: калій хлористий, натрій хлористий, бікарбонат натрію, бікарбонат кальцію, ПАР, вода дистильована. Фасування: 1000мл/флакон. | шт | 7 |
| 2 | 52867 Множинні електроліти IVD (діагностика in vitro ), калібратор | 33690000-3 | Калібратор 2 (K,Na,Ca,pH,Cl) (для аналізатору електролітів) АЕК.015 | Призначення: призначений для калібрування аналізаторів електролітів АЭК-01 та EL-5 по другій точці. Склад: калій хлористий, натрій хлористий, бікарбонат натрію, бікарбонат кальцію, ПАР, вода дистильована. Фасування: 100мл/флакон. | шт | 13 |
| 3 | 59058 Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro ) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем | 33690000-3 | Очисний розчин (для аналізатору електролітів) AEK.021 | Призначення: призначений для промивки електродів і гідравлічної системи аналізаторів електролітів АЭК-01 та EL-5 від забруднення. Склад: калію хлорид, гіпохлорид натрію, вода дистильована. Фасування 100мл/флакон. | шт | 15 |
| 4 | 59058 Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro ) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем | 33690000-3 | Кондиціонер (для аналізатору електролітів) AEK.019 | Призначення: призначений для промивки електродів аналізаторів електролітів АЭК-01 та EL-5. Відновлює мембрани електродів після проведення процедури очистки за допомогою очисного розчину. Склад: натрій хлористий, біфторид аммонію, вода дистильована. Фасування 100мл/флакон. | шт | 6 |
| 5 | 30213 Множинні ферменти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал | 33690000-3 | ЕРБА НОРМ контроль норма (BLT00080) // ERBA NORM | Контрольна сироватка призначена для моніторингу точності та правильності в нормальному діапазоні аналізів, які зазвичай використовуються в клінічній хімії. Фасування 4х5мл/флакон. | упак | 10 |
| 6 | 30213 Множинні ферменти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал | 33690000-3 | ЕРБА ПАТ контроль патологія (BLT00081) // ERBA PATH | Контрольна сироватка призначена для моніторингу точності та правильності в патологічному діапазоні аналізів, які зазвичай використовуються в клінічній хімії. Фасування 4х5мл/флакон. | упак | 5 |
| 7 | 52867 Множинні електроліти IVD (діагностика in vitro ), калібратор | 33690000-3 | Розчин сольового містка (для аналізатору електролітів) AEK.023 | Призначення: призначений для роботи електроду порівняння аналізаторів електролітів АЭК-01 та EL-5 при вимірюванні різниці потенціалів між іоноселективними електродами і електродом порівняння. Склад: калію хлорид, натрію хлорид, ПАР, вода дистильована. Фасування 1000мл/флакон. | шт | 10 |

Додаткові вимоги:

- наявність декларації про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів (надати  копію);

- наявність гарантійного листа від виробника товару (або уповноваженого  представника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни (вказати ідентифікатор закупівлі та назву замовника тендерної процедури закупівлі).