**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики**

**предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

***Ноші медичні (Код ДК 021:2015:33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні; Код НК 024:2019 "Класифікатор медичних виробів": 35570 - Каталка ортопедична)***

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1. **Призначення:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Призначення:** | **Відповідність** |
| Ноші медичні повинні бути призначені для транспортування пацієнтів в автомобілях швидкої медичної допомоги та в лікарнях |  |

**2. Загальні відомості :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Загальні відомості** | **Ступінь інформації** | **Відповідність** |
| 1 | Фірма виробник обладнання | вказати |  |
| 2 | Країна-виробник | вказати |  |
| 3 | Модель | вказати |  |
| 4 | Гарантійний термін експлуатації | не менше 12 місяців |  |

**3. Комплектація :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Кількість** | **Відповідність** |
| 1 | Ноші | 1 шт. |  |
| 2 | Ремінь безпеки пацієнта | 3 шт. |  |
| 3 | Інструкція | 1 шт. |  |

**4. Технічні параметри:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Кількість** | **Відповідність** |
| 1 | Габаритні розміри (довжина × ширина), м | не більше 2,0 × 0,6 |  |
| 2 | Кут підйому секції | не гірше від 0° до 80° +/-5° |  |
| 3 | Маса, кг | не більше 55 |  |
| 4 | Максимальне безпечне навантаження, кг | не менше 226 |  |
| 5 | Положення Тренделенбурга | наявність |  |
| 6 | З обох боків нош повинні бути обмежувальні дужки, які опускаються | наявність |  |
| 7 | Верхня частина нош знімна та має додаткові ручки для перенесення | наявність |  |
| 8 | Фіксатор повертання передніх коліс | наявність |  |

**5. Інші умови:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | наявність |  |
| 2 | Гарантійний лист від виробника товару, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни. Гарантійний лист повинен включати найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі | наявність |  |

(Посада, ПІБ уповноваженої особи на підписання документів тендерної пропозиції) \_\_\_\_\_\_

*Усюди в тексті, де містяться найменування торгових марок, фірм, джерело/місце походження чи виробників, або міститься посилання на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання чи спосіб виробництва слід розуміти «або еквівалент».*