# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Пірометр, код 38410000-2 «Лічильні прилади» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Од. вим. | Кількість | Виробник товару або торговельна марка** | Країна походження товару*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пірометр | шт | 27 | ** | *** |
| Всього: | шт | 27 |  |  |

Опис: товар призначений для вимірювання температури контактних з’єднань та вузлів електричного обладнання.

ТЕХНІЧНІ ТА ІНШІ УМОВИ

1. Основні характеристики товару:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Діапазон вимірювання температури | від -___°С до +___ °С (зазначається учасником діапазон вимірювання температури від -32°С до +420°С або інший, що включає цей діапазон) |
| 2 | Значення похибки вимірювань | ±1% або ±1°С в діапазоні від 0°С до +420°С |
| 3 | Відтворюваність | ±0,5% або ±0,7°С в діапазоні від 0°С до +420°С |
| 4 | Час відповіді (95%) | ____ мс (зазначається учасником час відповіді, який повинен бути не більше 300 мс) |
| 5 | Температура зберігання (без елементу живлення) | від -20°С до +60°С |
| 6 | Спектральний діапазон | 8-14 мкм |
| 7 | Коефіцієнт випромінювання | 0,95 фіксований |
| 8 | Можливості обробки сигналу | Мін./Макс./Сканув./Утрим./°С/°F |
| 9 | Оптична роздільна здатність | 20:1, розмір плями 13 мм (D<140 мм) |
| 10 | Дисплей | з підсвічуванням |
| 11 | Параметри лазера | потужність <1 мВт, клас лазера ІІа, лазерний промінь зі зміщенням 9 мм |
| 12 | Габаритні розміри (ВхШхГ) | ____ мм (зазначаються учасником габаритні розміри, які повинні бути не більше 190х38х45 мм) |
| 13 | Маса | ____ г (зазначається учасником маса товару, яка повинна бути не більше 150 г) |
| 14 | Тривалість роботи елемента живлення | 20 годин при використанні лазера і підсвічування на 50%. 40 годин з вимкненим лазером і підсвічуванням |
| 15 | Температура роботи (навколишнього середовища) | від ___°С до +___°С (зазначається учасником діапазон температури роботи від 0°С до +50°С або інший, що включає цей діапазон) |
| 16 | Відносна вологість | 10-95%, без конденсації (при температурі навколишнього середовища < 30°С) |
| 17 | Тип елементу живлення | лужна батарея, 9 В |

2. Комплектність поставки (на одиницю товару):

- товар – 1 шт;

- елемент живлення – 1 шт.

3. Умови поставки:

3.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше ____________ року (зазначається учасником рік виготовлення товару, який повинен бути не раніше 2022 року).

3.2. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання та проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

3.3. Товар (партія товару) супроводжується:

- документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару (на кожну одиницю товару):  ___________________ (зазначається учасником вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: сертифікат якості, паспорт якості, технічний паспорт, паспорт, інструкція з/по експлуатації, керівництво з/по експлуатації, настанова з/по експлуатації).

4. Гарантійні зобов’язання:

4.1. Гарантійний строк на товар становить ____ місяців з дати прийняття товару Замовником.

Примітка: зазначається учасником гарантійний строк на товар, який повинен бути                  не менше 12 місяців.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невідʼємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника:

* - зазначається учасником найменування товару (за наявності: тип, марка або інше), що пропонується до постачання;

** - зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо) або торговельна марка;

*** - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначені в технічній специфікації до предмета закупівлі Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватись учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).