Додаток 2 до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Код ДК 021:2015 - 33120000-7 - Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Рентгенівська трубка MCS-7178A  до комп’ютерного томографу Aquilion Prime SP 160-зрізовий)

| № з/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рентгенівська трубка MCS-7178A (або еквівалент) | шт | 1 |

Технічні характеристики Рентгенівської трубки:

| Технічні характеристики | Відповідність з посиланням на сторінку відповідного документу |
| --- | --- |
| Теплоємність аноду | 7.5 МТО |  |
| Максимальна швидкість охолодження аноду | 1386 кТО/хв |  |
| Максимальна напруга | 140 кВ |  |
| Максимальний струм | 600 мА |  |
| Кут нахилу анода | 7⁰ |  |
| Фокусна пляма, номінальна | 0.9мм×0.8 мм (малий фокус) |  |
|  | 1.6 мм×1.4 мм (великий фокус) |  |
| Маса | 60.5 кг |  |
| Пристрої захисту | термічний вимикач, клапан скидання тиску |  |

| № з/п | Інші вимоги: | Відповід-ність так/ні |
| --- | --- | --- |
|  | Товар, що пропонується Учасником, повинен бути новим, не вживаним, мати відповідне маркування та пакування, бути повністю сумісним з комп’ютерним томографом Aquilion Prime SР 160-зрізовий (надати у складі тендерної пропозиції Декларацію про відповідність на рентгенівську трубку з додатками та технічну документацію (технічний опис, або технічний паспорт, або технічні умови)) |  |
|  | Спроможність Учасника виконати монтаж (інсталяцію) товару (надати у складі тендерної пропозиції авторизаційний (гарантійний) лист виробника (представництва або філії виробника на території України) або представника, дилера, дистриб’ютора, уповноваженого на це виробником або представництвом чи філією виробника на території України, яким підтверджується можливість (повноваження) Учасника, здійснювати поставку, монтаж (інсталяцію)). |  |
|  | Монтаж повинен проводитися персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід з технічного обслуговування комп’ютерних томографів (надати у складі тендерної пропозиції сертифікати спеціалістів (інженерів) про проходження відповідного навчання, видані виробником (Toshiba Medical або Canon Medical)). |  |
|  | Термін гарантійного обслуговування Товару (Рентгенівської трубку) становить 12 календарних місяців з дати введення Товару в експлуатацію, але не більше ніж 15 календарних місяців з дати поставки Товару (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист) |  |
|  | Учасник повинен мати право на провадження діяльності з використання ДІВ (надати у складі тендерної пропозиції копію чинної ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ, у якій зазначено модель томографа Aquilion Prime SP) |  |
|  | Учасник під час монтажу повинен використовувати засоби вимірювальної техніки з урахуванням вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (надати у складі тендерної пропозиції документ про оцінку відповідності законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки відповідним вимогам (декларацію про відповідність, або сертифікат відповідності або свідоцтво про повірку)). |  |

⃰ Монтаж (інсталяція) включають в себе: доставку, встановлення, підключення, налаштування та тестування системи.

В разі надання еквіваленту, Учасник надає порівняльну таблицю технічних характеристик для прийняття рішення про відповідність запропонованого товару технічним та іншим характеристикам товару, що є предметом закупівлі.