**Додаток № 3**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

***ДК 021:2015 - 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання***

***(Послуги з технічного обслуговування гаматерапевтичного апарату «Teragam-K-01»)***

1. Виконавець зобов'язаний виконати послуги своїми засобами. Витратні матеріали для проведення послуг забезпечує Виконавець.

2. Послуги з сервісного технічного обслуговування обладнання проводиться 4 рази на рік.

3. Послуги з сервісного технічного обслуговування обладнання повинні включати діагностику загального стану обладнання та його складових:

- Перевірка роботи схеми захисту та блокування.

- Перевірка працездатності ліхтарів світлових табло

- Проведення технічного обслуговування придбаних приборів та пристроїв, що входять до складу комплексу, згідно діючих інструкцій на них.

- Перевірка вимірювання похибки у відтворенні параметрів.

- Перевірка роботи кінцевих обмежувачів.

- Перевірка роботи лічильників циклів випуску та перекриття пучку випромінювання.

- Перевірка якості налагодження оптичних центраторів.

- Перевірка правильності показників далекоміру оптичного.

- Перевірка технічного стану та профілактика колекторів електродвигунів, контакторів, автоматичних вимикачів, реле, магнітних пускачів та контактів роз'ємів, приборів, блоків.

- Перевірка технічного стану механічних приводів та механізмів приборів.

- Перевірка рівня змазки: в редукторі приводу маятника, редукторі приводу підйому столу, циліндричній та черв'ячній парі приводів.

- Перевірка стану та профілактика контактної колонки

- Огляд гнучких кабелів та джгутів.

4. По завершенню виконання Послуг Виконавець повинен надати відповідний Акт та додатково - Діагностичний Акт у разі знаходження Обладнання у непрацездатному стані з означенням вузлів та комплектуючих, які підлягають заміні.

**Якісні вимоги до послуг:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимоги** | Відповід-ність**так/ні** |
| Сервісне технічне обслуговування обладнання, згідно рекомендацій виробника |  |
| Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника |  |
| Віддалена підтримка сервісним інженером (за умови підключення до віддаленого доступу) |  |
| Вартість послуг включає вартість витратних матеріалів, передбачених виробником, для проведення сервісного технічного обслуговування |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимоги до учасників** | Відповід-ність**так/ні** |
| Спроможність Учасника надавати послуги.На підтвердження надати у складі тендерної пропозиції авторизаційний (гарантійний) лист виробника (представництва або філії виробника на території України) або представника, дилера, дистриб’ютора, уповноваженого на це виробником або представництвом чи філією виробника на території України, яким підтверджується можливість (повноваження) Учасника надавати всі послуги, які є предметом даної закупівлі або документ, що підтверджує наявність авторизованого сервісного центру з обслуговування даного обладнання |  |
| Учасник повинен мати право на провадження діяльності з використання ДІВ (джерело іонізуючого випромінювання).На підтвердження надати у складі тендерної пропозиції копію чинної ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ на дане обладнання. |  |
| Учасник при наданні послуг повинен використовувати ЗВТ з урахуванням вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».На підтвердження надати у складі тендерної пропозиції копію документу про оцінку відповідності законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки відповідним вимогам (декларацію про відповідність, сертифікат відповідності або свідоцтво про повірку). |  |

**Посада керівника**

**(*або уповноваженої особи*)**

**підприємства (Учасника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 *(підпис) (ініціали та прізвище)*

 *МП (за наявності)*