Додаток 2 до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

предмета закупівлі

За кодом CPV за ДК 021:2015 - 38430000-8 Детектори та аналізатори

Автоматичний гематологічний аналізатор (код НК 024:2023 - 35476 Аналізатор гематологічний IVD (діагностика in vitro), автоматичний)

Напівавтоматичний біохімічний аналізатор (код НК 024:2023 - 56670 Біохімічний напівавтоматичний аналізатор метаболічного профілю IVD (діагностика in vitro) стаціонарний)

Характеристика предмета закупівлі

| № | Назва | Кількість, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напівавтоматичний біохімічний аналізатор | 1 |
| 2 | Автоматичний гематологічнй аналізатор | 1 |

- Медико-технічні вимоги до напівавтоматичного біохімічного аналізатора – 1 шт.

|  | Параметр | Вимоги технічного завдання | Відповідність Так/Ні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальна характеристика |  |  |
| 1.1 | Біохімічний аналізатор напівавтоматичний | 1 шт. |  |
| 1.2 | Дата виробництва обладнання | Не раніше 2023 р. |  |
| 1.3 | Країна-виробник | США та Країни Європи (окрім країн, на які накладені санкції) |  |
| 2 | Загальні вимоги |  |  |
| 2.1 | Можливість вільного програмування приладу під реагенти різних виробників | Наявність |  |
| 2.2 | Наявність зчитувача електронних карт | Наявність |  |
| 2.3 | Система попередження про необхідність проведення технічного огляду. | Наявність Попередження кожні 10 000 тестів |  |
| 2.4 | Принцип вимірювання | Фотометричний |  |
| 2.5 | Тип кювети | Проточна (керамічний корпус, калориметричний елемент з кварцового скла) Наливна (спеціальні одноразові пластикові кювети, які слід встановити в вимірювальну камеру замість проточної кювети.) |  |
| 2.6 | Об’єм проточної кювети | Не більше 32 мкл |  |
| 2.7 | Оптичний шлях кювети | 10 мм |  |
| 2.8 | Температурний контроль | 370С |  |
| 2.9 | Циклічне промивання проточної кювети | Наявність |  |
| 2.10 | Можливість програмування очищення повітрям проточної кювети після виконання вимірювання | Наявність |  |
| 2.11 | Моно- та біхроматичний режим вимірювання | Наявність |  |
| 2.12 | Типи реакцій | - Кінетика, - Кінцева точка по стандарту, - Кінцева точка по фактору, - Абсорбція, - Дві точки (фіксований час) по стандарту - Дві точки (фіксований час) по фактору |  |
| 2.13 | Побудова графіку реакцій на екрані приладу | Наявність |  |
| 2.14 | Світлофільтри з довжинами хвиль, мн | 340, 405, 492, 510, 546, 578, 630 |  |
| 2.15 | Кількість вбудованих світлофільтрів | Не менше 7 |  |
| 2.16 | Можливість встановлення додаткових фільтрів | Не менше 1 (340 - 800 нм) |  |
| 2.17 | Джерело світла | Кварцево-галогенова лампа 6В 10Вт |  |
| 2.18 | Відсутність необхідності юстування лампи | Наявність |  |
| 2.19 | Режим заощадження для джерела світла | Наявність |  |
| 2.20 | Тривалість роботи лампи, годин | Не менше 3000 |  |
| 2.21 | Діапазон поглинання | 0.0 - 3,500 Abs |  |
| 2.22 | Відтворюваність CV % | Не гірше 1 % |  |
| 2.23 | Стабільність фотометра Абс/година | Не більше 0,001 |  |
| 2.24 | Регульований об’єм реакційної суміші | 0 - 3000 мкл |  |
| 2.25 | Кількість попередньо запрограмованих методик | Не менше 32 |  |
| 2.26 | Загальна кількість програмуємих методик | Не менше 80 |  |
| 2.27 | Збереження даних у пам’яті приладу | Наявність, Не менше 10 000 результатів |  |
| 2.28 | Вбудована програма контролю якості | Наявність |  |
| 2.29 | Вбудований термостат | Наявність |  |
| 2.30 | Кількість позицій термостату | Не менше 10 |  |
| 2.31 | Температура термостату | 370С |  |
| 2.32 | Вбудований термальний принтер | Наявність Ширина паперу 55-57 мм |  |
| 2.33 | Дисплей | Сенсорний, 7" |  |
| 2.34 | Керування приладом | Сенсорні клавіші |  |
| 2.35 | Мова інтерфейсу | Українська |  |
| 2.36 | Розміри приладу (Д х Ш х В), мм | 495 мм (Д) 330 мм (Ш) 150 мм (В) |  |
| 2.37 | Вага, кг | Не більше 6 |  |
| 2.38 | Енергоспоживання, ВА | Не більше 120 |  |
| 3 | Документи |  |  |
| 3.1 | Документ, що підтверджує відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 754 | Наявність, надати копію |  |
| 3.2 | Інструкція з експлуатації українською | Наявність, надати копію |  |
| 3.3 | Паспорт на обладнання | Наявність, надати копію |  |
| 3.4 | Надати Certificate to Foreign Government (FDA) або CE certificate, в залежності від країни виробника | Наявність, надати копію |  |
| 4 | Гарантійні зобов’язання |  |  |
| 4.1 | Гарантійний термін на систему, включаючи все додаткове устаткування. | 12 місяців |  |
| 4.2 | Наявність сертифікованої сервісної служби. | Наявність, надати оригінал листа від фірми-виробника, або офіційного представника на території України |  |
| 4.3 | Наявність післягарантійного обслуговування | Наявність, надати оригінал листа від фірми-виробника, або офіційного представника на території України |  |
| 5 | Стартовий набір реагентів | Наявність: Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Набір реагентів: Реагент1, 1х100мл + Реагент2, 1х20мл Аспартатамінотрансфераза (АСТ) Набір реагентів: Реагент1, 1х120мл + Реагент2, 1х30мл Прямий Білірубін (напів-авто) Набір реагентів: Реагент1, 1x250мл + Реагент2, 1x25мл + Калібратор, 1x3мл Білірубін Загальний (напів-авто) Набір реагентів: Реагент1, 1 250мл + Реагент2, 1x25мл, Калібратор, 1x3мл Креатинін Набір реагентів: Реагент1, 1х125мл + Реагент2, 1х125мл + Стандарт, 1х5мл Загальний білок Набір реагентів: Реагент1, 1х125мл + Стадарт, 1х5мл Глюкоза Оксидазна Набір реагентів: Реагент1, 1х125мл + Стандарт, 1х5мл Хімічний контроль Набір реагентів: Рівень1, 1х5мл + Рівень2, 1х5мл Хімічний мультикалібратор Набір реагентів: 1х5мл |  |

- Медико-технічні вимоги до автоматичного гематологічного аналізатора- 1 шт.

| № з/п | Параметр | Вимоги | Відповідність Так/Ні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Загальна характеристика |
| 1.1 | Автоматичний гематологічний аналізатор або еквівалент | 1 шт. |  |
| 1.2 | Дата виробництва обладнання | Не раніше 2023 р. |  |
| 1.3 | Країна-виробник | США та Країни Європи (окрім країн, на які накладені санкції) |  |
| 2.Загальні вимоги |
| 2.1 | Принцип вимірювання | WBC, RBC, PLT – метод імпедансу, HGB – фотометричний |  |
| 2.2 | Кількість параметрів | ≥ 20 параметрів |  |
| 2.3 | Вимірювальні параметри | Кількість лейкоцитів в крові (WBC); Кількість лімфоцитів в крові (LYM#); Кількість проміжних клітин в крові (MID#); Кількість гранулоцитів в крові (GRA#); Відсотковий вміст лімфоцитів (LYM%); Відсотковий вміст проміжних клітин (MID%); Відсотковий вміст гранулоцитів (GRA%); Кількість еритроцитів в крові (RBC); Концентрація гемоглобіну в крові (HGB); Гематокрит (HCT); Середній об’єм еритроцита (MCV); Середній еритроцитарний гемоглобін (MCH); Середня концентрація гемоглобіну в еритроциті (MCHC); Ширина розподілу еритроцитів за об’ємом, СКВ (RDW-SD); Ширина розподілу еритроцитів за об’ємом, КВ (RDW-CV); Кількість тромбоцитів (PLT); Середній об’єм тромбоцита (MPV); Ширина розподілу тромбоцитів за об’ємом (PDW); Тромбоцитокрит (PCT); 20. Коефіцієнт великих тромбоцитів (P-LCR). |  |
| 2.4 | Гістограми розподілу | Лейкоцитів (WBC Histogram), Еритроцитів (RBC Histogram), Тромбоцитів (PLT Histogram) |  |
| 2.5 | Діапазон лінійності WBC 109/л RBC 1012/л HGB г/л PLT 109/л | Не гірше (0 – 99.9) 109/л (0 – 9.99) 1012/л (0 – 300) г/л (0 - 999) 109/л |  |
| 2.6 | Точність вимірювання WBC RBC HGB MCV PLT | Не гірше 2,0 % 1,5 % 1,5 % 0,5 % 4,0 % |  |
| 2.7 | Відображення показників | WBC, LYM#, MID#, GRA# - 109/л, 103/мкл; RBC - 1012/л, 106/мкл; HGB, MCHC – г/л, г/дл; HCT - %, л/л; PLT - 109/л, 103/мкл; |  |
| 2.8 | Типи зразків | Цільна, капілярна та попередньо розведена кров |  |
| 2.9 | Об’єм зразка для вимірювання | не більше 9,8 мкл |  |
| 2.10 | Продуктивність зразків/годину | ≥ 60 |  |
| 2.11 | Калібрування | Ручне та автоматичне |  |
| 2.12 | Інтерфейс користувача | Україномовний |  |
| 2.13 | Пам’ять аналізатора | ≥ 230 000 |  |
| 2.14 | Вбудована програма контролю якості | Наявність |  |
| 2.15 | Кількість файлів контрольного матеріалу у пам’яті приладу | ≥ 20 |  |
| 2.16 | Сповіщення про патологічний результат дослідження | Наявність |  |
| 2.17 | Сканер штрих-кодів | Наявність |  |
| 2.18 | Автоматична самодіагностика / самоперевірка | Наявність |  |
| 2.19 | Датчик рівня реагентів | Наявність |  |
| 2.20 | Програма слідкування за залишком реагентів | Наявність |  |
| 2.21 | Діаметр апертури WBC Діаметр апертури RBC | 80 мкм; 50 мкм |  |
| 2.22 | Дозування приладом розчину для приготування попередньо розведеного зразка | Наявність |  |
| 2.23 | Діагональ дисплея | ≥ 10 дюймів |  |
| 2.24 | Принтер | - вбудований термальний (ширина паперу 57 мм); - зовнішній принтер (опція) |  |
| 2.25 | Управління аналізатором | Сенсорний дисплей, клавіатура, мишка |  |
| 2.26 | Інтерфейси | USB – 2 шт., RS-232, Інтерфейс миші/клавіатури типу PS/2, мережевий інтерфейс Ethernet, LPT. |  |
| 2.27 | Ідентифікатор зразка пацієнта | Номер пацієнта Ім’я Пацієнта Стать Вік Тип зразка Номер мед. карти Відділення Статевовікова група |  |
| 2.28 | Статевовікові групи для друку відповідних границь норм у звіті пацієнта | Головна Дорослий чоловік Доросла жінка 14 -18 років 6 -13 років 3 – 5 років 2 місяці – 2 роки 8 днів –1 місяці Перший тиждень Визначені користувачем |  |
| 3. Документи |
| 3.1 | Документ, що підтверджує відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 754 | Наявність, надати копію |  |
| 3.2 | Інструкція з експлуатації українською мовою | Наявність, надати копію |  |
| 3.3 | Паспорт на обладнання | Наявність, надати копію |  |
| 3.4. | Надати Certificate to Foreign Government (FDA) або CE certificate, в залежності від країни виробника | Наявність, надати копію |  |
| 4.Гарантійні зобов’язання |
| 4.1 | Навчання медичного персоналу на робочому місці. | Надати гарантійний лист |  |
| 4.2 | Гарантійний термін на систему, включаючи все додаткове устаткування. | 12 місяців |  |
| 4.3 | Наявність сертифікованої сервісної служби. | Наявність, Надати сертифікат інженера виданий виробником, Надати оригінал листа від фірми-виробника або офіційного представника на території України |  |
| 4.4 | Наявність післягарантійного обслуговування | Наявність, надати оригінал листа від фірми-виробника або офіційного представника на території України |  |
| 5.Додаткове обладнання |
| 5.1 | Джерело безперервного живлення | Наявність |  |
| 6.Стартовий набір реагентів |
| 6.1 | Розчин ізотонічний, фасування: 20літрів | 1 шт Призначення: Для розведення при підрахунку числа та розміру клітин у гематологічних аналізаторах Об’єм фасування, л : 20 л. Загальний термін придатності, місяців: 24 Гарантійний термін придатності розчину після відкриття, днів 90 Температура зберігання,С: 4-35 Продукт повинен мати відповідне маркування із обов’язковим зазначенням наступної інформації: : назва продукту, дата виготовлення продукту, кінцева дата придатності, номер та дата державної реєстрації, його призначенням до застосування, наявність на упаковці QR-коду. |  |
| 6.2 | Лізуючий розчин, фасування: 1літр. | 1 шт Призначення : Для руйнування еритроцитів крові при підрахунку лейкоцитів Об’єм фасування, л: 1 Температура зберігання,С: 4-35 Продукт повинен мати відповідне маркування із обов’язковим зазначенням наступної інформації: назва продукту, дата виготовлення продукту, кінцева дата придатності, номер та дата державної реєстрації, його призначенням до застосування, наявність на упаковці QR-коду. Загальний термін придатності, місяців: 24 Гарантійний термін придатності розчину після вскриття, днів: 90 |  |
| 6.3 | Концентрований розчин для промивання, фасування: 50мл | 1 шт Призначення: Концентрований розчин для промивання це стабілізований і мікро-віфільтрований концентрований протеолітичний ферментативний розчин для постійного автоматичного очищення, промивки капілярів, трубок і камер гематологічних аналізаторів. Знімає залишок крові і опади ліпопротеїдів на гематологічних аналізаторах. Об’єм фасування, л : 0,05. Загальний термін придатності, місяців: 15 Гарантійний термін придатності розчину після вскриття, днів 90 Температура зберігання,С: 4-35 Продукт повинен мати відповідне маркування із обов’язковим зазначенням наступної інформації: назва продукту, дата виготовлення продукту, кінцева дата придатності, номер та дата державної реєстрації, його призначенням до застосування. |  |
| 6.4 | Розчин для промивання, фасування: 1літр | 1 шт Призначення : Для очищення рідинно-провідних магістралей у гематологічних аналізаторах Об’єм фасування, л: 1 Продукт повинен мати відповідне маркування із обов’язковим зазначенням наступної інформації: : назва продукту, дата виготовлення продукту, кінцева дата придатності, номер та дата державної реєстрації, його призначенням до застосування, наявність на упаковці QR-коду. Температура зберігання,С: 4-35 Загальний термін придатності, місяців: 36 Гарантійний термін придатності розчину після вскриття, днів: 90 |  |
| 6.5 | Матеріал контролю гематологічний атестований багато параметричний | 1 шт Призначення :Для оцінки точності та достовірності результатів, отриманих на гематологічних аналізаторах. Об’єм фасування, мл-2,5 Температура зберігання,С- 2-8 Наявність у паспорті атестованих значень: до запропонованого аналізатора Загальний термін придатності, місяців : 6 Гарантований термін придатності після відкриття, днів – 30 Кількість атестованих показників -12 |  |
| 6.6 | Система для забору крові з капіляром (200мкл, ЕДТА), червона (50шт/уп) | 50 шт Наявність |  |
| 6.7 | Наявність штрих-кодів на реагентах від виробника | Наявність |  |
| 6.8 | Надати інформацію (у вигляді картинок/фото) про підтвердження україномовного інтерфейсу програмного забезпечення | Наявність |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується повинен бути новим, таким, що не був у використанні. На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрований в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до Постанови КМУ від 02.10.2013 року №754 "Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro" . Ця вимога підтверджується: завіреною копією декларації, копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію(застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту  та наявністю товару в "Реєстрі осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг".

3. Гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців. Надати гарантійний лист, де зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

4. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом листа від виробника або офіційного представника виробника, яким підтверджується можливість поставки учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі. (надати оригінал такого листа).

5. Наявність інструкції з експлуатації запропонованого товару українською мовою (надати копії).

6. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до замовника повинна здійснюватися постачальником за власні кошти.

7. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності технічним вимогам з посиланням на відповідні сторінки(у) інструкції виробника. У випадку відсутності відповідей чи вказаної сторінки інструкції на будь-який з пунктів МТВ, Замовник має право вважати, що відповідне значення параметру обладнання не відповідає вимогам МТВ. Невідповідність запропонованого устаткування необхідним медико-технічним вимогам в цілому та по окремих пунктах виноситься на ризик Учасника торгів і може призвести до відхилення пропозиції.