Додаток 2

до тендерної документації на закупівлю:

33170000-2 Обладнання для анестезії та реанімації (Апарат наркозно-дихальний (37710 Система анестезіологічна загального призначення) - 2 компл.)

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета 
закупівлі. **

Апарат наркозно-дихальний (37710 Система анестезіологічна загального призначення) - 2 компл.

Технічні вимоги:

| № з/п | Вимоги | Параметри | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні вимоги | Апарат для проведення інгаляційного наркозу |  |
|  | Категорії пацієнтів | Від новонародженої дитини до дорослого |  |
|  | Розміри основи | Не більше: 700 х 900 мм |  |
|  | Вага | Не більше 135 кг |  |
|  | Електроживлення | 220 - 240 В, 50 – 60 Гц |  |
|  | Можливість передачі інформації, не гірше | 2 RS 232 1VGA 1USB 1Ethernet |  |
|  | Час роботи від батареї | Не менше 90 хв. |  |
|  | Лампа місцевого освітлення | Наявність |  |
|  | Рейки для розміщення додаткового обладнання | Не менше 4-х з усіх боків базового блоку |  |
|  | Візок |  |
|  | Колеса з центральним тормозом | Наявність |  |
|  | Ящик для документації та аксесуарів | Наявність |  |
|  | Газопостачання |  |
|  | Тиск газів на вході (повітря, О2), в межах не гірше | Повітря, O2 (від 250 до 600 кПа / 2.5 – 6.0 бар) |  |
|  | Дисплей | Кольоровий сенсорний світлодіодний дисплей для графічної та цифрової інформації |  |
|  | Розмір дисплея | Не менше 15 дюймів по діагоналі |  |
|  | Функції дисплея | Для налаштування та моніторингу параметрів, а також проведення тестів автоматичної перевірки апарату |  |
|  | Управління | Сенсорний дисплей, мембранні кнопки фіксованих функцій, поворотна кнопка керування |  |
|  | Можливість повороту та зміни кута нахилу екрана наркозного апарату незалежно від основного блока | Наявність |  |
|  | Цифрові значення | Встановлені, виміряні |  |
|  | Графічні значення | Криві, тренди |  |
|  | Відображення кривих, не гірше | До 6 кривих одночасно |  |
|  | Відображення трендів | Числові значення за останні 60 хв. Графічні значення за останні 24 години |  |
|  | Потік свіжого газу |  |
|  | Газові суміші | Повітря/O2 з електронним сервоконтролем |  |
|  | Концентрації O2 в суміші | В межах не гірше: Повітря/O2 21-100% |  |
|  | Потік свіжого газу при ручній та автоматичній вентиляції в межах не гірше | Від 0,1 до 20 л/хв. |  |
|  | Допоміжний потік О2 в межах не гірше | 0-10 л/хв. |  |
|  | Продувка О2 не гірше | 55 л/хв. |  |
|  | Дихальна система |  |
|  | Система поворотного дихання | Об’ємний рефлектор |  |
|  | Рушійний газ в системі об’ємного рефлектора | Кисень (О2) |  |
|  | Внутрішній об’єм системи з абсорбером (без врахування шлангів пацієнту та ручного дихального мішка) | Не більше 2,9 літрів |  |
|  | Об’єм абсорбера вуглекислого газу | Не гірше 0,8 л |  |
|  | Можливість заміни абсорбера | Наявність |  |
|  | Можливість збирання та розбирання апарату з метою дезінфекції без застосування додаткових інструментів | Наявність |  |
|  | Ручна вентиляція |  |
|  | Електронний APL клапан | Спонтанне дихання та регульований тиск, до 80 см Н2О |  |
|  | Апарат ШВЛ |  |
|  | Категорії пацієнтів | Від новонародженої дитини до дорослого |  |
|  | Тип | З пневматичним приводом, керований за допомогою сервоприводу |  |
|  | Режими вентиляції | Ручна вентиляція/спонтанне дихання |  |
|  |  | Контроль за об’ємом (VC) |  |
|  | Частота дихання в межах не гірше | 4-100 дих/хв. |  |
|  | Максимальний інспіраторний потік | 200 л/хв. |  |
|  | Дихальний об’єм | В межах не гірше 20-2000 мл |  |
|  | Хвилинний об’єм | В межах не гірше 0,3-60 л/хв. |  |
|  | Інспіраторний тиск | В межах не гірше 0 – 80 Н2О |  |
|  | Інспіраторна пауза | В межах не гірше 0-30% або 0-1,5 сек. |  |
|  | Часове співвідношення вдих/видих | 1:8.3 – 4:1 |  |
|  | PEEP в межах не гірше | 0-50 см Н2О |  |
|  | Режим очікування | Наявність |  |
|  | Автономне тестування на витоки | Наявність |  |
|  | Вбудований в апарат перетворювач потоку | Наявність |  |
|  | Тригери за потоком та тиском | Наявність |  |
|  | Наявність системи аварійної вентиляції, що дозволяє системі працювати навіть при повному припиненні електроживлення (як від мережі, так і від акумуляторів) | Наявність |  |
|  | Додатковий канал подачі О2 та аспіраційна система для анестезіолога, що монтовані на наркозному апараті | Наявність |  |
|  | Респіраторний моніторинг |  |
|  | Параметри, що моніторуються | Хвилинний об’єм вдиху Хвилинний об’єм видиху Дихальний об’єм вдиху Дихальний об’єм видиху Тиск в дихальних шляхах |  |
|  | Система тривог при виході за межі параметрів вентиляції | Наявність |  |
|  | Пріоритет тривог | Не менше трьох рівнів |  |
|  | Тривога апное | Наявність |  |
|  | Випаровувачі для анестетиків |  |
|  | Розташування | Наявність не менше 1-го слоту для випаровувача |  |
|  | Вибір анестетиків, що використовуються | Ізофлюран, севофлюран, дезфлюран |  |
|  | Випаровувач Севофлюрану із підтримкою системи заливки анестетику Quik fil (або еквівалент) | Наявність |  |
|  | Тип випаровувачів | Електронний інжектор |  |
|  | Вага випаровувача | Не більше 3,5 кг |  |
|  | Ємкість випаровувача | Не менше 300 мл |  |
|  | Контроль низького заповнення випаровувача | Запуск тривоги низького рівня при залишковому об’ємі анестетика 30 мл |  |
|  | Контроль рівня рідини в резервуарі | Оптичні та електронні пристрої |  |
|  | Автоматична перевірка випаровувача | Наявність |  |
|  | Можливість заповнення випаровувача під час роботи системи | Наявність |  |
|  | Газовий моніторинг |  |
|  | Інтегрований газовий аналізатор | Наявність |  |
|  | Тип визначення анестетиків, СО2 | Інфрачервоний датчик |  |
|  | Тип вимірювання О2 | Парамагнітний датчик |  |
|  | Потік при відбору проби для газового аналізу | Не більше 250 мл/хв. З поверненням в контур |  |
|  | Система тривог при виході за межі встановлених значень | Наявність |  |
|  | Керівництво користувача українською мовою | Наявність |  |
|  | Інші вимоги |  |
|  | Апарат має комплектуватись масками багаторазового використання для анестезії, не менше 2 шт. |  |
|  | Апарат має комплектуватись контурами пацієнта, не менше 1 шт. |  |
|  | Апарат має комплектуватись мішком для проведення ручної вентиляції, не менше 1 шт. |  |
|  | Компресор медичний 1шт. |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах. Ця вимога підтверджується: - завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або - завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов’язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність належним чином оформленої інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки Замовника, але не пізніше 29.12.2023. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено  законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

12. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмета закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

Київ 2023

# Comments

01.12.2023 В Додатку 2 до тендерної документації на закупівлю Технічні вимоги викладено в новій редакції.